## Arkusz1
L.p. | Opis wyrobu | CPV | Nazwa handlowa | j.m. | Ilość | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | Producent/ (UWAGI)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
- |  |  |  | - | - | - | - | [7*8] | [7+9] | [6*7] | [8*11] | [11+12] | -
Zadanie 26 Dostawa chłodziarki farmaceutycznej
1 | Chłodziarka farmaceutyczna - minimalna pojemność netto 590 l maksymalna pojemność netto 700 l. Samozamykające się drzwi przeszklone - szkło hartowane, zamykane na klucz. Co najmniej 4 regulowane półki. 4 regulowane nóżki. Zakres temperatury od + 2°C do + 8°C. System wentylacji zapewniający jednolity rozkład temperatury wewnątrz komory. Z oświetleniem wewnętrznym i funkcją automatycznego odmrażania, odszraniania. Cyfrowy wyświetlacz . Wbudowany alarm dźwiekowy i wizualny w przypadku np. odchyleń temperatury, otwartych drzwi, awarii zasilania. Zintegrowany rejestrator temperatury z wejściem usb. Napięcice znamionowe w zakresie 220-240 V. Częstotliwość 50 Hz. Ochrona przed przepięciem, bezpiecznik sieciowy. Wyposażona w system awaryjnego podtrzymania temperatury. Zgodność z normą DIN 13277. Urządzenie fabrycznie nowe, nie będące przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. W cenie urządzenia zawarta musi być instalacja i konfiguracja urządzenia oraz szkolenia personelu obsługującego urządzenie. Do urządzenia muszą być dostarczone: instrukcja w języku polskim, paszport, katalogi lub inne materiały opisujące przedmiot zamówienia w języku poslkim (dostarczone w momencie dostawy). Chłodziarka musi posiadać Certyfikat CE i Deklarację zgodności ze znakiem CE. Wykonawca zapewnia dwa bezpłatne przeglądy serwisowe oferowanego sprzętu dokonywane w odstępach 12 miesięcy w okresie trwania gwarancji i każdorazowo potwierdzone stosownym certyfikatem. Gwarancja co najmniej 36 miesięcy. Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego minimum: 10 lat. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, ich wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub ich importem we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu ponad 72 godziny, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. W przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. | 39711130-9 |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kryteria oceny: 100 % cena | [8 empty] | Razem | 0 | 0 | 0