Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Zakup i dostawa pomp infuzyjnych objętościowych

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego urz. | …………………………………………………… |

| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności | Tak |  |
| 1a | Certyfikat 14001 | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak Podać |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: do 72 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 10 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Wykonawca w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym. Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim wersji papierowej lub elektronicznej np. PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi i technicznego obejmujące zasady postępowania z oferowanym sprzętem, minimalizujące zużycie energii elektrycznej oraz generowanie odpadów | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2025 lub 2026 | Tak |  |
| 19 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 20 | Pompa objętościowa (infuzyjna) do podaży m.in. cytostatyków, żywienia pozajelitowego (parenteralnego) i dojelitowego (enteralnego) – 5 sztuk - (kpl) | Tak Podać model |  |
| 21 | Zasilanie 230V AC 50 Hz | Tak |  |
| 22 | Klasa ochronności II | Tak |  |
| 23 | Stopień ochrony min. IP 22 | Tak Podać |  |
| 24 | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu m.in.: -droga dożylna, -dotętnicza, -podskórna, -zewnątrzoponowa, -dojelitowa. | Tak |  |
| 25 | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg | Tak |  |
| 26 | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI – w dedykowanej stacji | Tak |  |
| 27 | Podać model stacji przeznaczonej przez producenta stacji do współpracy z oferowaną pompą | Tak Podać model stacji |  |
| 28 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | Tak |  |
| 29 | Dokładność podaży max do +/- 5% | Tak |  |
| 30 | Dokładność podaży +/- 3% | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 31 | Menu pompy w języku polskim | Tak |  |
| 32 | Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania linii jednorazowej. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 33 | Kolorowy wyświetlacz min. 3,2", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy. Wysoka rozdzielczość min. 800x240 punktów wyświetlanych informacji, wymagana od 5”. | Tak Podać wielkość cali i rozdzielczość 3,2” ÷ 4,9” – 0 pkt 5” i więcej – 5 pkt |  |
| 34 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | Tak |  |
| 35 | Uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych do każdej oferowanej pompy | Tak |  |
| 36 | Odłączalny uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | Tak |  |
| 37 | Linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy. Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. | Tak |  |
| 38 | Dostępne linie infuzyjne do szerokiego spektrum terapii: -wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym, -do terapii przeciwbólowych, -do transfuzji, -podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, -do antybiotykoterapii, -dojelitowe. | Tak |  |
| 39 | Dostępne linie infuzyjne do: -do terapii przeciwbólowych pracujące w systemie NRFit, -dojelitowe pracujące w systemie ENFit. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 40 | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania | Tak |  |
| 41 | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 42 | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 | Tak |  |
| 43 | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 44 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak |  |
| 45 | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml, w zakresie 0,1ml do 99,99ml programowana w krokach co 0,01 ml | Tak |  |
| 46 | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak |  |
| 47 | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  |
| 48 | Możliwość programowania parametrów infuzji w: -mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
| 49 | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki | Tak |  |
| 50 | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  |
| 51 | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1200 ml/h | Tak |  |
| 52 | Tryby bolusa: Bolus na żądanie. Bolus programowany z automatyczną kalkulacjom prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu. | Tak |  |
| 53 | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak |  |
| 54 | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | Tak |  |
| 55 | Regulacja intensywności podświetlenia tj. trybu dziennego i nocnego lub regulacja jasności na min. 6 poziomach | Tak |  |
| 56 | Biblioteka leków z możliwością wpisu min.1000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera. | Tak |  |
| 57 | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie min. od 50 do 825 mmHg. Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | Tak |  |
| 58 | Wbudowany akumulator litowo – jonowy. Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 6 godz. przy przepływie 100 ml/h. Czas ponownego ładowania ok. 5 godz. Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach. Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego. | Tak |  |
| 59 | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 6 W | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 60 | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych | Tak |  |
| 61 | Czułość techniczna wykrywania pęcherzyków powietrza≥ 0.01 mL | Tak |  |
| 62 | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania min. 1000 zdarzeń | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne. Na załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

…………..…………………………………………………

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej