Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Dostawa resektoskopów:

- Resektoskop bipolarny 26 Fr. – 1 zestaw

- Resektoskop bipolarny 15 Fr. – 1 zestaw

- Resektoskop typu KUNTZ do pracy z laserem– 1 zestaw

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / rok produkcji nie wcześniej niż 2025

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| I | Resektoskop bipolarny 26 Fr. – 1 zestaw | Podać typ/ nr katalogowy, producent |  |
|  | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujący elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej; technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF. Element pracujący wyposażony w pełne uchwyty na palce - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Optyka resektoskopowa, długość 30 cm, średnica 4 mm, kąt patrzenia 30°, system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, wyposażona w: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym numerem katalogowym oraz numerem seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z mocowaniem pomiędzy płaszczami typu „Click”; przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Elektroda pętlowa tnąca, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, kompatybilna z płaszczem 26 Fr., opak. 6 szt. - 1 opak. | TAK, podać |  |
|  | Elektroda waporyzacyjna, typu HALF MOON, kształt kulkowy, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, kompatybilna z płaszczem 26 Fr., opak. 6 szt. - 1 opak. | TAK, podać |  |
|  | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Przewód HF do resektoskopu bipolarnego - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 300 cm - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kosz do sterylizacji i przechowywania | TAK, podać |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Taca druciana ze składanymi uchwytami, pokrywą, matą silikonową, zestawem kołków i pasków silikonowych - 1 szt. | TAK, podać |  |
| II | Resektoskop bipolarny 15 Fr. – 1 zestaw | Podać typ/ nr katalogowy, producent |  |
|  | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujący elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej; technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF. Element pracujący wyposażony w pełne uchwyty na palce - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Optyka do resektoskopu bipolarnego, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, - przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 3 adaptery do światłowodów różnych producentów - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 15 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z obrotowym mocowaniem pomiędzy płaszczami; przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 15 Fr. - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Przewód HF do resektoskopu bipolarnego, wykorzystujący tylko jedną wtyczkę podłączeniową od strony elementu pracującego resektoskopu, dł. 300 cm - 1 szt. | TAK, podać |  |
| III | Resektoskop typu KUNTZ do pracy z laserem – 1 zestaw | Podać typ/ nr katalogowy, producent |  |
|  | Element pracujący typu KUNTZ, do zastosowania z płaszczami 24/26 Fr. i włóknami laserowymi do 0,8 mm - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Element pracujący typu KUNTZ, do zastosowania z płaszczami 24/26 Fr. i włóknami laserowymi do 1,5 mm - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Optyka cystoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z mocowaniem pomiędzy płaszczami typu „Click”; przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Obturator standardowy, do zastosowania z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr. - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kosz do sterylizacji i przechowywania | TAK, podać |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Taca druciana ze składanymi uchwytami, pokrywą, matą silikonową, zestawem kołków i pasków silikonowych - 1 szt. | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty