|  | Sprawa Nr……. |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33140000-3 |  |  |  | Załącznik Nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Producent |  | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT |  | Wartość brutto (pln) |
| Filtry do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych |  |  |  |  |  | sztuka | 800 |  |  |  |  |  |
| - Filtr powinien być wykonany z przeźroczystego tworzywa. - Powinien posiadać integralnie z filtrem połączony pojemnik transferowy „ oddychający” o pojemności min 1000 ml. - Powinien być wyposażony w system odpowietrzania, gwarantujący filtrację w układzie zamkniętym. - Filtr powinien być zbudowany z naturalnego polimeru zapobiegającego aktywacji płytek podczas filtrowania. - Powinien być przeznaczony do laboratoryjnej filtracji 1 jednostki z aferezy lub 1 jednostki zlewanego KKP. - Powinien zapewniać czas filtracji ≤ 15 minut. - Skuteczność filtracji powinna osiągać poziom uważany za zapobiegający alloimmunizacji (liczba leukocytów <1x106/jednostkę). - Objętość preparatu pozostająca w układzie nie powinna przekraczać 15%. - Filtry powinny zawierać jednoznaczne oznakowanie pojemnika transferowego przez podanie kodu produktu i serii. - Filtr powinien zawierać elastyczny i cienkościenny dren. - Metoda sterylizacji powinna zapewniać okres ważności minimum 30 miesięcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | …….dni roboczych |
| Termin ważności produktu – nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | ……….miesięcy |

W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów oraz próbek:

- Deklaracja zgodności.

- Pozytywna ocena walidacji procesu filtrowania wystawiona przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii lub przez min. 2 jednostki publicznej służby krwi.

- Instrukcja w języku polskim.

- Próbki oferowanego produktu – 2 sztuki  (próbki zostaną ocenione zgodnie z Kartą oceny próbki przedmiotu zamówienia). Próbki należy przesłać do WCKiK SPZOZ 
ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa.

Miejsce dostaw: Zespół Medyczny w Warszawie oraz Terenowa Stacja we Wrocławiu.

………….........................................................

(Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby/osób               
                                                                                                                                                                                                                                 upoważnionej(ych)  do reprezentowania Wykonawcy)