## Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy 21/ZP/2026/N
| Parametry minimalne wymagane | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka VAT w % | Wartość netto (zł) ogółem | Wartość brutto (zł) ogółem
lp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Spektrofotometr do mikroobjętości | Spektrofotometr do mikroobjętości | 1 |  | %
| preferowany producent: TK Biotech Sp. z o.o. | producent: …..........................
| preferowany model: DS-7 | model: ......................................
1 | Długość drogi optycznej w granicach: 0.04, do 0,5 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki | Długość drogi optycznej w granicach: …........ ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki
2 | Objętość mierzonej próbki: od minimum 1 µl niezależnie od stężenia próbki | TAK/NIE *
3 | Długość fali w granicach: 190-840 nm, pełny zakres skanowania | Długość fali …......-.........µl
4 | Zakres pomiaru stężenia dsDNA: min.: 2-15 000 ng/µl oraz od 0,1mg/ml (BSA) do 450 mg/ml BSA bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania | TAK/NIE *
5 | Precyzja pomiaru absorbancji: 0,04 AU | TAK/NIE *
6 | Dokładność długości fali 1 nm | TAK/NIE *
8 | Urządzenie posiada wewnętrzny mikroprocesor do pełnej obsługi oprogramowania. Pomiar nie wymaga zewnętrznego komputera. | TAK/NIE *
9 | Oprogramowanie sterujące mobilne z interfejsem graficznym. Umożliwia tworzenie własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych) oraz umożliwia pomiar białka metodą metodami kolorymetrycznymi, metoda Bradforda, Lowry`ego, Pierca, BCA, spektrofotometryczna przy długości fali 280 nm, Metody pomiarowe dla ds. DNA, ss DNA, RNA, oligonukletorydów, mikromacierzy umożliwia wybieranie grup długości fali przy jakiej ma być pomiar w aplikacji UV/VIS | TAK/NIE *
10 | Oprogramowanie pozwala na eksport wyników do programu Excel | TAK/NIE *
11 | Oprogramowanie automatycznie wyświetla pełne spektrum UV-Vis od 190-840 nm | TAK/NIE *
12 | Oprogramowanie pozwala na tworzenie własnych metod z lub bez użycia krzywych standardowych | TAK/NIE *
13 | Urządzenie wyposażone w porty USB. | TAK/NIE *
14 | Umożliwia podłączenie do urządzenia skanera bar kodów probówek 1D i 2D | TAK/NIE *
15 | Urządzenie umożliwia podłączenia drukarki termicznej umożliwiającej wydruk wyników z urządzenia. Drukarka umożliwia podłączenia za pomocą portu USB. | TAK/NIE *
16 | Źródło światła – błyskowa lampa ksenonowa | TAK/NIE *
17 | Typ detektora: matryca CCD co najmniej 2048 elementów | TAK/NIE * …...........elementów
18 | Dokładność pomiaru absorbancji: 2% | Dokładność pomiaru absorbancji: …..........%
19 | Zakres absorbancji w granicach: 0,04-300 AU | zakres absorbancji w granicach: …......-.......... AU
20 | Urządzenie posiada możliwość rozbudowy za pomocą podłączenia przez port USB o przystawkę do pomiaru próbek znakowanych fluorescencyjnie w probówkach PCR. Moduł do pomiarów próbek znakowanych fluorescencyjnie umożliwia pomiar od 0,5 pikogramów/µl dsDNA oraz musi być wyposażony w cztery LED-y jako źródło światła (niebieski LED ok. 470 nm, zielony LED ok 525nm, czerwony LED ok 636nm, UV LED ok. 375nm). Moduł umożliwia pracę nie tylko z odczynnikami producenta spektrofotometru. | TAK/NIE *
21 | Gwarancja: czas: co najmniej 24 miesiące od momentu dostawy zakres gwarancji: standardowa producenta, czas reakcji serwisu: maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki | Gwarancja: - czas: …................. - zakres: …................................................................. - czas reakcji serwisu : …...................................................
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO–CENOWEGO
Lp. | Zakres informacji / czynność | Opis / wymagania Zamawiającego
1 | Zakres zastosowania | Instrukcja określa zasady prawidłowego wypełnienia Arkusza asortymentowo-cenowego przez Wykonawcę w postępowaniu nr 21/ZP/2026/N.
2 | Wypełnianie formularza | Wykonawca wypełnia wszystkie białe (niezacienione) pola arkusza, podając konkretne wartości parametrów oferowanego asortymentu.
3 | Charakter dostarczanego sprzętu | Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, nieużywany, niebędący sprzętem demonstracyjnym, powystawowym ani regenerowanym.
4 | Zakres danych wymaganych w kolumnie „Parametry oferowane” | Wykonawca zobowiązany jest podać:
• nazwę producenta,
• nazwę handlową urządzenia,
• typ/model (jeśli dotyczy),
• numer katalogowy producenta (lub wpisać „nie dotyczy”, jeśli producent go nie stosuje).
5 | Potwierdzenie zgodności parametrów | Każdy wiersz arkusza musi zawierać rzeczywiste parametry oferowanego sprzętu, potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego. Wpisy muszą być jednoznaczne i nie pozostawiać wątpliwości co do zgodności oferty.
6 | Niedopuszczalne działania | Niedopuszczalne jest:
• przepisywanie treści kolumny „Parametry wymagane nie gorsze niż” bez podania informacji identyfikujących produkt,
• modyfikowanie treści Załącznika nr 2 w sposób prowadzący do braku potwierdzenia wymagań technicznych,
• zmiana modelu/typu sprzętu w toku wyjaśniania oferty.
7 | Konsekwencje błędnego wypełnienia | W przypadku braku danych identyfikacyjnych (producent, typ, model, nr katalogowy) lub niepełnego wypełnienia pól, oferta zostanie uznana za niezgodną z wymaganiami i podlegać będzie odrzuceniu.
8 | Oznaczenie oferowanego asortymentu | Każdy oferowany produkt musi być jednoznacznie i bezspornie zidentyfikowany, aby Zamawiający mógł ocenić zgodność oferty. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem a danymi wynikającymi z numeru katalogowego producenta – za wiążące uznane zostaną dane producenta.
9 | Forma złożenia dokumentu | Plik należy opatrzyć:
• kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
• podpisem zaufanym, lub
• podpisem osobistym osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.