Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

nr postępowania WMchtr.261.09.2026

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę na dostawę zestawu składającego się z:

mikroskopu do obrazowania in situ parametrów elektrycznych na powierzchni sensorycznych warstw aktywnych oraz potencjostatu – galwanostatu

na potrzeby realizacji projektu dla Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej,

oferujemy dostawę, spełniającą poniższe wymagania:

| Zestaw składający się z: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Mikroskop - urządzenie do obrazowania in situ – 1 sztuka |  |  |
| Producent ……………………………………………..………………………………….… (Należy podać) Typ / Model .………………………………………………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) ………………….…………………...…….. (Należy podać) |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Cechy funkcjonalne | Możliwość obrazowania in situ parametrów elektrycznych na powierzchni sensorycznych warstw aktywnych | ............................................. Tak/Nie |
|  | Możliwość pomiaru lokalnego zachowania elektrochemicznego na granicy faz ciecz/ciało stałe, ciecz/gaz i ciecz/ciecz | ............................................. Tak/Nie |
|  | Możliwość wizualizacji lokalnej aktywności elektrochemicznej na powierzchni próbki za pomocą sondy (mikroelektrody) skanującej | ……………………… Należy podać |
| Wysokiej jakości system pozycjonowania xyz sterowany silnikiem krokowym | Zasięg co najmniej 25x25x25 mm przy rozdzielczości 20 nm | ……………………… Należy podać |
| Cela pomiarowa | Cela pomiarowa z elementami dystansowymi do dostosowania różnych wysokości próbek i regulowaną podstawą do obsługi manualnej kompensacji przechyłu | ……………………… Należy podać |
| Mikroelektrody | - dwie mikroelektrody PT (25 i 10 µm) - elektroda odniesienia - przeciwelektroda - prosta próbka testowa do celów szkoleniowych | ……………………… Należy podać |
| Inne | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły: moduł wysokiej rozdzielczości, umożliwiające pomiary w obszarze 100 x 100 mm oraz rozdzielczości 1 nm, oraz moduł pozycjonowania sondy w stałej odległości od próbki | ............................................. Tak/Nie |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy | ……………………… Należy podać |
| - Potencjostat – galwanostat – 1 sztuka |  |  |
| Producent ……………………………………………..………………………………….… (Należy podać) Typ / Model .………………………………………………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) ………………….…………………...…….. (Należy podać) |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Cechy funkcjonalne | Możliwość pracy w układzie dwu- trzy- i czteroelektrodowym | ............................................. Tak/Nie |
|  | Sterowanie przez oprogramowanie działające w systemie Windows | ............................................. Tak/Nie |
|  | Podłączenie do komputera portem USB | ............................................. Tak/Nie |
|  | Wyjście analogowe umożliwiające opcjonalne sterowanie urządzeniami zewnętrznymi | ............................................. Tak/Nie |
|  | Możliwość prowadzenia pomiaru w maksymalnych zakresach potencjału i prądu równocześnie z automatyczną zmianą zakresów prądowych w tym: | ............................................. Tak/Nie |
| Maksymalne napięcie wyjściowe | Nie mniejsze niż ± 20 V | ……………………… Należy podać |
| Maksymalny prąd wyjściowy | Nie mniejszy niż ± 400 mA | ……………………… Należy podać |
| Zakres pomiaru | Nie mniejszy niż ± 10 V | ……………………… Należy podać |
| Możliwość skanowania | W zakresie nie mniejszym niż 10 mV/s – 250 V/s | ……………………… Należy podać |
| Zakres pomiaru prądu | 10 nA – 100 mA w 8 dekadach | ……………………… Należy podać |
| Rozdzielczość pomiaru prądu | Nie gorsza niż 30 fA w zakresie 10nA | ……………………… Należy podać |
| Wejściowa impedancja elektrometru | >1 | ……………………… Należy podać |
| Maksymalny prąd | 50 mA | ……………………… Należy podać |
| Zakres potencjału | 10 V | ……………………… Należy podać |
| Rozdzielczość prądowa | 0.0003 % zakresu prądowego | ……………………… Należy podać |
| Zakres pomiaru prądu | 10 mA – 10 nA | ……………………… Należy podać |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy | ……………………… Należy podać |
| - Oprogramowanie zestawu |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Typ | Wielostanowiskowe oprogramowanie umożliwiające łączenie różnych typów pomiaru w sekwencje oraz automatyczne przetwarzanie i analizę otrzymanych wyników | ............................................. Tak/Nie |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie wykresów z otrzymanych danych pomiarowych, porównywanie ich na jednym wykresie, a także łączenie ich w wykresy 3D | ............................................. Tak/Nie |
| - Instalacja, uruchomienie, szkolenie |  |  |
| Usługa | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Zakres prac | Instalacja, uruchomienie, szkolenie w zakresie obsługo urządzenia, wykonania pomiarów oraz kontakt on-line w trakcie wdrażania urządzenia do pracy | ............................................. Tak/Nie |

………………………………………

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy