OPIS SYMULATORA AMBULANSU

|  | Opis parametrów |
| --- | --- |
| 1. | Symulator ambulansu o nadwoziu typu „KONTENER" - częściowo przeszklony o masie własnej (bez wyposażenia medycznego i osób) max. 1500 kg wykonany z materiałów dedykowanych do produkcji ambulansów drogowych - pojazdów specjalnych, spełniający wymagania w zakresie przedziału medycznego ambulansu typu „C” normy PN-EN 1789 w aktualnej na dzień ogłoszenia wersji lub normy równoważnej; - Wymiary zewnętrzne nie większe, niż: wys. x szer. x dł.: 2700mm x 2240 mm x 3680 mm - Wymiary maksymalne mogą nie uwzględniać stopni zewnętrznych - Min. wymiary przedziału medycznego: - długość 3400 mm - szerokość 1900 mm - wysokość 1850 mm |
| 2. | Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 100 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia skrzydeł |
| 3. | Drzwi boczne prawe z dodatkowym wewnętrznym uchwytem przy drzwiach. Do drzwi bocznych przedziału medycznego stopień zewnętrzny umożliwiający wsiadanie i wysiadanie z funkcją wysuwu po otwarciu drzwi. |
| 4. | Stopień tylny antypoślizgowy umożliwiający wejście personelu do symulatora |
| 5. | Kolor nadwozia żółty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. 2025 poz. 1768) |
| 6. | Przystosowany do: symulacji działań ratunkowych min. trzyosobowego zespołu ratowniczego: min. 2 osób personelu medycznego w pozycji siedzącej oraz min. 1 osoby (lub symulatora pacjenta) w pozycji leżącej na noszach |
| 7. | Dwuskrzydłowe drzwi boczne, zamontowane z lewej strony kontenera, umożliwiające dostęp do schowka od zewnątrz i do reduktorów butli tlenowych - od wewnątrz przedziału medycznego. Wewnątrz schowka podświetlenie i co najmniej system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie do 12 kg (dopuszcza się alternatywne miejsce mocowania/przechowywania urządzenia w zabudowie zewnętrznego schowka) |
| 8. | Drzwi boczne lewe umożliwiające dostęp do schowka od zewnątrz przedziału medycznego o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej: deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych, krzesełka kardiologicznego, materaca próżniowego, PEDI-PACK, KED |
| 9. | Izolacja termiczna i akustyczna ścian |
| 10. | Wysokość zamocowania kontenera musi zapewnić funkcjonalność symulatora ambulansu tak, aby odzwierciedlać warunki rzeczywiste pracy i umożliwić wjazd/ wyjazd noszami jednej osobie obsługującej nosze. |
| 11. | Mechaniczna wentylacja zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę |
| 12. | Instalacja 230 V wewnątrz kontenera z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym kontenera do zasilana aparatury medycznej, co najmniej 3 gniazda elektryczne w przedziale medycznym. |
| 13. | Instalacja 12 V do zasilania aparatury medycznej wewnątrz kontenera, co najmniej 5 gniazd w przedziale medycznym, zabezpieczonych przed zabrudzeniem, wyposażonych w gniazda umożliwiające podłączenie urządzeń medycznych |
| 14. | Zasilanie z zewn. sieci 230 V z zabezpieczeniem nadprądowym |
| 16. | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego o barwie ciepłej białej min. 3800 K |
| 17. | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) o barwie ciepłej białej min. 3800K |
| 18. | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |
| 19. | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym o barwie ciepłej białej min. 3800K |
| 20. | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |
| 21. | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z kompozytów, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów oraz szafkę z wyjmowanymi pojemnikami, zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane drzwiczkami bez montowania szufladek w górnym ciągu szafek. |
| 22. | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną. |
|  | uchwyty do kroplówek mocowane w suficie min. 2 |
|  | Podstawa noszy głównych umożliwiająca łatwe wprowadzanie noszy do kontenera; z miejscem mocowania dla blokady noszy różnych producentów; z dostępem do pacjenta z 3 stron, posiadająca przesuw boczny, przechył do pozycji Trendelemburga w pozycji wsuniętej oraz z obniżeniem tylnej części po wysuwie ułatwiającym wprowadzenie i wyjęcie noszy |
|  | Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane, na poziomych szynach |
|  | Panel sterujący: - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego |
| 27. | Centralna instalacja tlenowa: - - punkt tlenowy poboru typu AGA na ścianie z wtykiem,, - - możliwość zasilania instalacji sprężonym powietrzem z instalacji zewnętrznej sprężonego powietrza, - - min. 1 x w ścianie prawej lub lewej przepływomierz - - kompresor do powietrza podłączony do instalacji tlenowej, cichy, bezolejowy: - zasilanie 230V/50Hz - Wydajność 120 l/min - Czas napełniania zbiornika na tlen 0-8 bar poniżej 3 minut - Czas napełniania zbiornika na tlen 6-8 bar poniżej 1 minuty - Ciśnienie 6-8 bar - Zbiornik 30 l - Moc max 1kW - Poziom hałasu max 60dB - Waga max 60 kg |
|  | Oświetlenie specjalne: zewnętrzne LED (tył, bok prawy i lewy) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po min. 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania z przedziału medycznego (przy prawych i tylnych drzwiach) |
|  | Kosz na śmieci i odpady niebezpieczne - po 1 szt. |
|  | Na prawej ścianie dwa miejsca siedzące, ze składanymi do pionu siedziskami lub jedno u wezgłowia noszy przy ścianie przedniej i drugie przy ścianie prawej |
|  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne |
|  | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |
|  | Ściany boczne, łatwo zmywalne, w kolorze białym |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie powypadkowy, zbudowany z nowych elementów- nie z demontażu z podwozi ambulansów |
|  | przygotowanie do montażu kamer, mikrofonu, głośnika i okablowania oraz elementów systemu do debriefingu |
|  | Światło przejścia zamontowanej stolarki drzwiowej wynosi: wysokość 2300mm, szerokość po otworzeniu całej stolarki 2200 mm Wykonawca na podstawie tych danych zobowiązany jest skalkulować na własne ryzyko maksymalne wymiary części symulatora, by umożliwić prawidłowy transport i montaż urządzenia w pomieszczeniu. |
|  | Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. Wykonawca w czasie trwania gwarancji zobowiązany jest do dokonania bezpłatnych przeglądów okresowych (po każdym roku użytkowania) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia. Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski |

OPIS WYPOSAŻENIA AMBULANSU

|  | Opis parametru |
| --- | --- |
|  | Nosze główne – 1 szt. - wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. - nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. - przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. - z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. - z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. - wyposażone w cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. - z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. - możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. - trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. - Obciążenie dopuszczalne min. 200 kg |
|  | Transporter noszy głównych – 1 szt. - wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. - szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. - regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. - możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia. - możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. - wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min.2 kółka wyposażone w hamulce. - wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. - cztery główne uchwyty transportera, przyciski blokady goleni kodowane kolorami, trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera. - wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. - obciążenie dopuszczalne transportera min. 200 kg. - waga transportera max 28 kg. - dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789:2007+A2:2014 lub równoważną i PN EN 1865 lub równoważną, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC - na oferowany system transportowy (nosze i transporter), wymagana deklaracja zgodności. |
|  | Nosze podbierakowe – 1 szt. - wykonane z łatwego w czyszczeniu i odpornego na płyny tworzywa sztucznego. - wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta. - konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiająca ich spięcie nawet pod pewnym kątem. - min. trzy pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane do ramy noszy. - min. 8 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia. - możliwość złożenia noszy na pół celem łatwiejszego transportu. - udźwig min. 150 kg. - waga max. 10 kg. - regulacja długości w zakresie co najmniej – 167 cm – 202 cm. długość po złożeniu na pół - max. 140 cm - szerokość – max. 50 cm. |
|  | Deska ortopedyczna – 1 szt. - długość: mieszcząca się w zakresie 180-185 cm. - szerokość: min. 45 cm. - nośność: przynajmniej 200 kg. - waga: do 10kg. - wyposażona w duże uchwyty (możliwość pracy w grubych rękawicach). - wykonane z wysoce odpornego tworzywa sztucznego – sztywny polietylen, zmywalne, przepuszczalne dla promieni X w 100%. - konstrukcja: szeroka powierzchnia dla pacjenta wzmocniona wypełnieniem gąbkowym. - deska pozbawiona takich elementów jak wgłębienia czy zatrzaski, które mogłyby kumulować zanieczyszczenia. - zabezpieczone krawędzie przystosowane do założenia unieruchomienia głowy. - hermetycznie pełne krawędzie, ergonomiczne wzmocnione narożniki. zestaw z min 4. pasami kodowanymi kolorami z zapięciem karabińczykowym i stabilizatorem głowy. |
|  | Defibrylatror – 1 szt. - ciężar defibrylatora max. 10 kg. - zasilanie bateryjne/akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci - akumulatory: minimum 4 szt. średni czas pracy z akumulatora (przy monitorowaniu) min. 180 minut lub 200 defibrylacji x 200 J. - ładowarka lub system ładujący akumulatory; możliwość zasilania defibrylatora i/lub ładowania akumulatorów z AC 230 V lub 12 V DC - Defibrylacja: - codzienny auto test użytkownika bez konieczności włączania urządzenia - dwufazowa fala defibrylacji. - defibrylacja do 360 J poprzez łyżki twarde - mocowane w obudowie lub elektrody naklejane. - na wyposażeniu łyżki twarde dla dorosłych i dla dzieci oraz elektrody miękkie dla dzieci (5 op.) - automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta - możliwość defibrylacji w trybie ręcznym i AED - możliwość kardiowersji - możliwość sterowania trybem defibrylacji z łyżek zewnętrznych (wybór energii, ładowanie, wstrząs) - EKG: - odczyt 3 i 12 odprowadzeń - automatyczna interpretacja i diagnoza 12 odprowadzeniowego EKG z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta - zakres pomiaru tętna 20-300 u/min. - prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie, - transmisja danych przez modem 4 G do stacji odbiorczych (wraz z modemem 4 G) - komplet kabli EKG do 12 odprowadzeń - SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej: - zakres pomiaru min. 50 -100% - czujniki SpO2 wielorazowego użytku typu klips na palec: dla dorosłych i dla dzieci. - czujniki pediatryczne j.u min. 10 szt. - NIBP –moduł pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną - zakres pomiaru min. 40 – 220 mm Hg - 2 rodzaje mankietów: dla dorosłych i dla dzieci/ rozmiary S, M, M-L, L, L-XL - EtCO2 - moduł pomiaru stężen CO2 w powietrzu wydychanym - zakres pomiaru EtCO2 0-90 mmHg, z automatyczną kalibracją - przewody j.u do rurki (dla dorosłych) do pomiaru EtCO2– min. 25 szt. - stymulacja przezskórna - tryb sztywny i na żądanie - zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min. - zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -150 mA - Ekran: - przekątna ekranu ≥ 8 cala - kolorowy LCD TFT - funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu - Dodatkowo: - metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla różnych grup pacjentów - alarmy wszystkich monitorowanych funkcji - drukarka: szerokość papieru min. 90 mm, ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min.3, prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek.)) - możliwość archiwizacji wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji - możliwość transmitowania badań EKG i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce - odporny na wstrząsy (upadki) i drgania - impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne - certyfikowany uchwyt karetkowy (zgodność z normą PN-EN 1789 lub równoważną) - urządzenie musi posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat CE - instrukcja w języku polskim w okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatnie wszystkie przeglądy wymagane przez producenta. |
|  | Materac próżniowy wypełniony granulatem – 1 szt. - z systemem pikowanych komór wewnętrznych uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta - konstrukcja oparta o niezależne komory uniemożliwiająca załamywanie się usztywnionego materaca - podczas podnoszenia chorego - całkowicie przenikalny dla promieni X - wyposażony w min. 12 uchwytów umożliwiających transport - materac z minimum 4 uchwytami na krótszych bokach - min. 4 pasy poprzeczne min. wymiary 90 cm x 220cm pompka do materaca |
|  | Krzesełko kardiologiczne – 1 szt. - waga max 15 kg - dopuszczalne obciążenie min. 200 kg - spełniające wymagania normy PN-EN 1865-4 lub równoważnej - wykonane z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów ustrojowych i dezynfekujących - krzesło transportowe wyposażone w 4 kółka transportowe z czego min. 2 obrotowe i min. 2 wyposażone w hamulce - średnica tylnych kółek min 120 mm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu - krzesło wyposażone w system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach gąsienice Kevlarowe z bieżnikiem - wyposażone w górny uchwyt - wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu - siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego - składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające, umożliwiające szybkie ich rozpięcie |
|  | Nosze płachtowe do transportu pacjentów – 1 szt. - na brzegach wzmocnienia wykonane z taśmy - min. 8 uchwytów do przenoszenia - kieszeń na nogi stabilizująca pacjenta - rozmiar min. 200 cm x 80 cm - udźwig – przynajmniej 150 kg - waga do 2,0 kg zgodne z normą PN EN 1865 lub równoważną. |
|  | Videolarygoskop symulacyjny – 1 szt. urządzenie do przeprowadzania symulacji intubacji, zapewniające monitorowanie na ekranie zintegrowanym z laryngoskopem realizującym przesył obrazu z laryngoskopu do stacji odbiorczej |
|  | Kamizelka unieruchamiająca kręgosłup – 1 szt. - przeznaczona do bezpiecznego wyciągania poszkodowanych z rozbitych samochodów i trudno dostępnych miejsc o ograniczonej przestrzeni - unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości - regulowane pasy mocujące piersiowe (3szt.) umożliwiające jej zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych - wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na przetarcia - materiał zmywalny – tworzywo sztuczne- odporny na środki dezynfekcyjne - min. 3 uchwyty transportowe - min. 2 pasy biodrowe; - przezierna dla promieni rtg - poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała - pokrowiec - waga do 3,0 kg - udźwig co najmniej 200 kg min. 2 pasy stabilizujące głowę |
|  | Respirator transportowy – 1 szt. - Układy oddechowe: wielo i jednorazowe dla dorosłych i dla dzieci - Zasilanie: 10–30 V DC (0,6 A) opcjonalnie: AC/ DC (100–240 V; 50–60 Hz) - Zasilanie O2: 2,7–6,9 bar (zużycie gazu poniżej 0,1 l/min) - Akumulator: czas pracy min.3 h - Wyświetlacz: kolorowy TFT, przekątna min. 4 cale, z trybem nocnym - Komunikacja: Bluetooth, WiFi - Klasa ochrony: IP44 - Temperatura pracy: od -20 do +50 °C, od 5 do 95% wilgotności zgodny ze standardami IEC, ISO, EN oraz RDAC DO-160G |
|  | Zestaw szyn Kramera w torbie transportowej – 1 kpl. - w komplecie co najmniej 14 szyn (sztuk) - torba do transportu szyn - uchwyty umożliwiające transport szyn w ręku i na ramieniu - szyny Kramera o różnych wymiarach w zdejmowalnym powleczeniu każdej szyny z miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów , wydzielin i wydalin rozmiary min: 1500x120 x2szt ; 1200x120; 1000x100; 900x120 x2szt ; 800x120; 800x100; 700x70 x 2 szt.; 600x70 x 2 szt. ; 250x50 x2szt |
|  | Kołnierz ortopedyczny – 1 szt. uniwersalny dla wszystkich grup wiekowych od 6 roku życia-regulowany |
|  | Ssak ręczny – 1 szt. - mechaniczny - możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej pojemnik na treść, wyposażony w filtr |
|  | Butla tlenowa aluminiowa – 1 szt. - pojemności min. 2,7 dm 3 - z zaworem standardowym DIN - waga: do 4,0 kg wyposażona w reduktor z nebulizatorem i regulacją przepływu |
|  | Reduktor medyczny – 1 szt. - z przepływomierzem nastawnym od 0-25 l/min oraz złączem AGA do podłączenia respiratora. - umożliwia mocowanie do butli aluminiowej - manometr ciśnienia wejściowego - filtr chroniący przed zanieczyszczeniami oraz zawór bezpieczeństwa, zamykający przepływ w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wyjściowego. - dostosowany do pracy w karetkach pogotowia - złącze na wejściu G 3/4”, opcjonalnie złącze pin index - wartość nastawionego przepływu widoczna w dwóch miejscach z boku i z przodu - zabezpieczony gumową osłoną, obrotowy o 360 st. - spełnia wymogi dla zestawu PSP R-1, R-2 I. - specyfikacja techniczna: ciśnienie wejściowe: 200 bar ; ciśnienie wyjściowe: 4,5 bar ; gwint wejściowy: G 3/4`` Przepływ: 0-2-3-4-5-6-9-12-15-25 l/min Wejścia: regulowane (króciec stożkowy), bez regulacji (złącze AGA) |
|  | Silikonowy resuscytator dla dorosłych – 1 szt. - o pojemności wydechowej maksymalnej 1600 ml - pojemność rezerwuaru tlenu do 2600ml. - maska twarzowa o rozmiarze 5, przezroczysta - worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie. możliwość dołączenia zastawki PEEP |
|  | Resuscytator dziecięcy – 1 szt. - o pojemności wydechowej maksymalnej 500 ml - pojemność rezerwuaru tlenu do 2600ml - maska twarzowa o rozmiarze 3, przezroczysta - worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie możliwość dołączenia zastawki PEEP |
|  | Resuscytator niemowlęcy – 1 szt.: - o pojemności wydechowej maksymalnej 240 ml - pojemność rezerwuaru tlenu do 600ml - maska twarzowa o rozmiarze 0, 1,2, przezroczyste - worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie możliwość dołączenia zastawki PEEP |
|  | Ciśnieniomierz z mankietem dla dorosłych i dzieci – 1 szt. - ciśnieniomierz ręczny z manometrem - pomiar w zakresie co najmniej 0 – 300 mmHg - mankiet dla dorosłych – standard - spust powietrza regulowany zaworem ręcznym - mankiety dziecięce mankiet dla dorosłych |
|  | Pulsoksymetr palcowy – 1 szt. - Min. 15h pamięci - Min. wyświetlacz LED - Waga: Max 320 g z bateriami alkalicznymi - Zakres saturacji: 0 - 100% SpO2 dokładność ± 2 cyfry w zakresie 70 – 100% Długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona) |
|  | Termometr – 1 szt. Umożliwiający pomiar temperatury z błony bębenkowej wraz z kompletem kapturków ochronnych. |
|  | Glukometr – 1 szt. Urządzenie do oznaczenia poziomu glukozy we krwi przy pomocy testu paskowego (glukometr) z zestawem pasków: - Próbka krwi 0,8 µl - Zakres pomiaru: 10 mg/dl-600 mg/dl - Czas pomiaru max. 5 s. - Alarmy: Test paskowy zanieczyszczony lub zużyty - Niewystarczającej ilości krwi - Zasilanie bateryjne, czas pracy min. 3000 pomiarów - Ekran LCD oraz obsługa za pomocą przycisków - Pamięć co najmniej 200 pomiarów - Automatyczne wyłączanie po określonym czasie od ostatnio wykonanej czynności - Etui ochronne Paski do glukometru, roztwory kontrolne- jeden zestaw |
|  | Latarka diagnostyczna – bateryjna – 1 szt. |
|  | Komplet kaniuli do wkłuć centralnych – 1 szt. |
|  | Zestaw do drenażu klatki piersiowej – 1 szt. |
|  | Mankiet do szybkich przetoczeń - infuzji ciśnieniowej, szybkich wlewów i irygacji – 1 szt. - wielorazowy - transparentna siatka przednia pojemność min 400 ml zapewniająca pełną widoczność pojemnika z płynem - konstrukcja kieszeniowa z zawieszką - pojemnik z płynem wymieniany szybko i łatwo - manometr zabezpieczony ciśnieniowo - precyzyjny zakres ciśnienia zakres co najmniej 0-300 mmHg - ręczny inflator (gruszka) wydajność zapewniająca szybką inflację z zaworem ciśnieniowym do kontroli ciśnienia - pęcherz i pokrowiec wymienialne pojemność min. 1000 ml |
|  | Pościel medyczna ( poszewka/poszwa) – 1 komplet. Koc bakteriostatyczny – 2 sztuki –140cm/200cm ) |
|  | - Rękawice chirurgiczne sterylne 5 par w opakowaniu x 3 opakowania w rozmiarze ( S/M/L) Rękawice niesterylne jednorazowego użytku opakowanie 100 sztuk – M/L/XL x 3 opakowania |
|  | Kapnometr symulacyjny – 1 szt. - symulacja parametrów EtCO2 oraz RR - łączność wifi - ekran LCD min. 1,1” - bateria LiPo- ładowana USB-C - czas pracy min.5 h - kompatybilny z systemem IOS, Android, Windows, Linux złączka przeznaczona dla osób dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia |
|  | Pojedyncze złącze oddechowe jednorazowego użytku do kapnometru - 10 szt. - odpowiednio zaprojektowany kształt złączki eliminuje możliwość niewłaściwego złączki w kapnometrze złączka przeznaczona dla osób dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia. |
|  | Kask ochronny - 3 sztuki |
|  | Zestaw położniczy jednorazowy – 1 zestaw – (W skład wchodzą rękawiczki, podkłady, kleszczyki/nożyczki do pępowiny, zaciski, gruszka do odsysania i kocyk ) |
|  | - miska nerkowata 1 sztuka - worek na wymiociny 1 sztuka - pojemnik na mocz ( nie może być szklany) 1 sztuka - pojemnik na zużyte materiały ostre ( typu: igły, skalpele ) 1 sztuka - zgłębnik żołądkowy z prowadnicą 1 zestaw - worek na odpady 1 sztuka - worek na odpady medyczne 1 sztuka - Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze w rolce 1 sztuka ? - podstawowa odzież ochronna w tym kamizelka odblaskowa z napisem RATOWNIK 3 komplety ( Kurtka polarowa/koszulka/spodnie/kamizelka odblaskowa – rozmiar L,XL,XXL ) - rękawice ochronne do szczątków 3 pary - obuwie ochronne 3 pary (uniwersalne nakładki na obuwie rozmiar 43-45 ) - środki ochrony indywidualnej chroniące przed zakażeniem (maska twarzowa z wymiennymi filtrami + komplet filtrów na wymianę 3 zestawy |
|  | Hydrożel - zestaw przeciwoparzeniowy w torbie |
|  | Kaftan – 1 sztuka |
|  | Krótkofalówka – 2 sztuki |
|  | Torba z zestawem opatrunków: gaza opatrunkowa 1 m2 - 2 szt. gaza opatrunkowa 1,2 m2 - 2 szt. kompres jałowy pakowane podwójnie 5 cm x 5 cm - 1 szt. kompres jałowy pakowane podwójnie 7,5 cm x 7,5 cm - 1 szt. kompres jałowy pakowane podwójnie 10 cm x 10 cm - 1 szt. opaska dziana zwykła 5 cm x 4 m - 2 szt. - lub zamiennik opaska dziana zwykła 10 cm x 4 m - 2 szt. - lub zamiennik opaska dziana zwykła 15 cm x 4 m - 2 szt. - lub zamiennik opaska dziana elastyczna 10 cm x 4 m - 2 szt. opaska dziana elastyczna 12 cm x 4 m - 2 szt. przylepiec rolka 1,25 cm - 1 szt. przylepiec rolka 5 cm - 1 szt. siatka opatrunkowa rozm. 2 - 1 szt. siatka opatrunkowa rozm. 3 - 1 szt. siatka opatrunkowa rozm. 6 - 1 szt. plaster z opatrunkiem 6 cm x 1 m - 1 szt. resuscytator jednorazowy PVC dorosły zestaw - 1 szt. resuscytator jednorazowy PVC dziecko zestaw - 1 szt. kołnierz ortopedyczny dorosły - 1 szt. kołnierz ortopedyczny dziecko 1szt. chusta trójkątna - 2 szt. szyny stabilizujące typu SPLINT zestaw - 1 szt. staza taktyczna typu CAT rurki ustno gardłowe Guedela komplet - 1 szt. Opatrunek z żelem chłodzącym 10cm x 10cm - 2szt folia termoizolacyjna NRC - 1 szt. zamrażacz, sztuczny lód spray - 1 szt. Płyn do dezynfekcji rąk i skóry 250 ml - 1 szt. roztwór stosowany w celu odkażania skóry 100g - 1 szt. nożyczki ratownicze - 1 szt. rękawiczki ochronne nitrylowe para - 2 szt. okulary ochronne - 1 szt. |