FZ.38.65.2026.JK

Zał, nr 1 A

SPECYFIKACJA ZMYWARKI LABORATORYJNEJ

- Zmywarka do zastosowania w laboratorium

- Wolnostojąca lub do zabudowy w ciąg roboczy, jednodrzwiowa ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej

- Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EC (załączyć deklarację producenta), klasa ochrony według EN 60529 - IP21

- Obudowa i komora myjni wykonana ze stali szlachetnej

- Możliwość automatycznego uchylenia drzwi po zakończeniu procesu mycia

- Automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane podczas cyklu programowego

- Łatwy w utrzymaniu czystości dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem o przekątnej minimum 4” (brak wystających przycisków czy pokręteł)

- Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych urządzenia poprzez kod PIN

- Wbudowany moduł WiFi

- Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem)

- Tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie

- Możliwe mycie iniekcyjne na dwóch poziomach

- Modułowy system wyposażenia umożliwiający konfigurację na jednym poziomie wózka, mycia w module iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym oferując szeroką konfiguracje zastosowań.

- Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy ( min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem

- Zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg)

- 2 wbudowane pompy do dozowania płynnych detergentów i możliwość doposażenia w 1 zewnętrzną pompę do dozowania płynnych detergentów

- Minimum 18 fabrycznych programów mycia oraz minimum 5 wolnych miejsc programowych na programy tworzone przez użytkownika

- Złącze optyczne do celów serwisowych

- Fabryczny program dezynfekcji termicznej o temperaturze minimum 90 stopni C

- Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność średniej min. 500l/min. Grzałki poza komorą mycia.

- Wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny)

- Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie wykrycia wycieku lub wyłączenia urządzenia

- Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem.

- Przyłącza wodne:

  - 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala)

  - 1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala)

  - 1 x woda demineralizowana, ciśnienie 0,5-10 (50-1000 kPa)

- 1x moduł iniekcyjny do mycia pipet, wyposażony w 98 dysz do umieszczenia pipet o maksymalnej wysokości 450mm

- 1x kosz górny do mycia iniekcyjnego wyposażony w dwa przyłącza do modułów myjących

- 1x kosz dolny/laweta multifunkcyjny pozwalający na mycie iniekcyjne i natryskowe

- 1x moduł do mycia iniekcyjnego wyposażony w 4 dysze o wysokości 130 mm i średnicy 6 mm oraz 4 dysze o wysokości 210 mm i średnicy 6 mm. Moduł dedykowany do mycia szkła z szeroką i wąską szyją o pojemnościach od 250 do 1000ml

- 1x moduł do mycia iniekcyjnego wyposażony w 9 dysz o wysokości 90mm i średnicy 4mm oraz 9 dysz o wysokości 185mm i średnicy 4mm. Moduł dedykowany do mycia szkła z szeroką i wąską szyją o pojemnościach od 100 do 300ml

- Zasilanie elektryczne – 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A,

- Całkowita moc przyłączeniowa przynajmniej 9,3kW

- Wymiary komory mycia: min. 530x520x530 mm (sxgxw)

- Wymiary zewnętrzne: max. 600x600x850 mm (sxgxw)

- Zestaw detergentów (opakowania co najmniej 5 l),

- Gwarancja 24 miesiące,

- Instrukcja w języku polskim,

- Instalacja, uruchomienia i szkolenie personelu.