OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz wymagań technicznych

Przedmiotem zamówienia jest wielokanałowy potencjostat-galwanostat z funkcją EIS – 1 szt. Aparatura będzie przeznaczona do prac badawczych. Umożliwi wykonywanie automatycznych pomiarów elektrochemicznych.

| Wielokanałowy potencjostat-galwanostat z funkcją EIS – 1 szt. Producent (marka) ………………………………………… (należy wpisać) Typ/model ………………………….. (należy wpisać) Fabrycznie nowe urządzenie, nie eksponowane, pochodzące z bieżącej produkcji, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę – należy wpisać |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wielokanałowy potencjostat-galwanostat z funkcją EIS |  |
| 1.1 | Wielokanłowy potencjostat-galwanostat wyposażony w co najmniej pięć niezależnych kanałów pomiarowych, z czego co najmniej trzy posiadające funkcję EIS (pomiary spektroskopii impedancyjnej materiałów, baterii, ogniw, półogniw i superkondensatorów) z własnym, niemultipleksowanym, niezależnym od innych kanałów analizatorem odpowiedzi częstotliwościowej (do pomiarów impedancyjnych), w rozumieniu prowadzenia równoległych pomiarów impedancyjnych na kanałach wyposażonych w tę funkcję, wraz z okablowaniem pomiarowym i oprogramowaniem oraz ew. innym niezbędnym do prawidłowego działania wyposażeniem. | ……… (należy wpisać) |
| 1.2 | Możlwiość rozbudowy o kolejne kanały potencjostatu-galwanostatu do co najmniej 8 kanłów łącznie. | ……… (należy wpisać) |
| 1.3 | Zakres częstotliwości pomiarów spektroskopii impedancyjnej: nie węższy niż od 10 µHz do 1 MHz (dotyczy każdego kanału wyposażonego w funkcję EIS) | ……… (należy wpisać) |
| 1.4 | Zakres prądów zadawanych/mierzonych: nie węższy niż od -800 do +800 mA | ………mA (należy wpisać) |
| 1.3 | Zakres napięć zadawanych/mierzonych: nie węższy niż od -10000 do +10000 mV | ………mV (należy wpisać) |
| 1.4 | Rozdzielczość prądu pomiarowa/zadawana: nie gorsza niż 0,05% ustawionego zakresu, dokładność prądu pomiarowa/zadawana nie gorsza niż 0,1% zakresu. | ……… (należy wpisać) |
| 1.5 | Rozdzielczość napięcia pomiarowa/zadawana: nie gorsza niż 500 µV na pełnym zakresie, dokładność napięcia pomiarowa/zadawana nie gorsza niż 0,1% zakresu. | ……… (należy wpisać) |
| 1.6 | Wbudowany system kolejkowania pomiarów niezależnie dla każdego kanału pomiarowego z możliwością użycia wszystkich dostępnych technik pomiarowych (np. przykładanie prądu i pomiar napięcia, przykładanie napięcia i pomiar prądu, pomiar impedancji, pomiar napięcia obwodu otwartego OCV) w pełnym zakresie możliwości urządzenia, z możliwością ustawienia warunków zakończenia każdego z pomiarów niezależnie (czas, wartość wyższa od/niższa od/równa parametrowi), z różną rozdzielczością czasową pomiaru (nie mniej niż 10 pomiarów na sekundę na każdym z kanałów), z możliwością ustawienia czasu przerwy/oczekiwania przed danym pomiarem, z możliwością użycia pętli (nie mniej niż 99 powtórzeń) serii pomiarów, zagnieżdżenia pętli, zapamiętywania ustawień pomiaru niezależnie dla każdego kanału pomiarowego, możliwość zapisywania ustawień do pliku (i możliwości wgrania gotowego programu na dany kanał), z automatycznym zapisywaniem danych pomiarowych (i ustawień przy których są wykonywane). Wbudowana możliwość podglądu wyników aktualnej serii pomiarowej w trakcie jej wykonywania, z wyborem parametrów (i ich kombinacji na obu osiach) na osiach (m.in. napięcie, natężenie prądu, czas, napięcie zadawane, ładunek ładowania, ładunek rozładowania, moc, natężenie prądu zadawane, numer cyklu, itd.) i w różnych skalach. | ……… (należy wpisać) |
| 1.7 | Wbudowane systemy bezpieczeństwa: uziemione urządzenie, niezależnie uziemione kanały, bezpieczniki, zapisywanie na bieżąco pomiarów aby w razie utraty zasilania nie doszło do utraty wyników pomiarowych. | ……… (należy wpisać) |
| 1.8 | Kanały mają wyprowadzenia na kable z zakończeniami typu banan średnicy 2mm (przynajmniej sześć – napięcie elektrody pracującej, napięcie elektrody pomocniczej, napięcie elektrody odniesienia, prąd dla elektrody pracującej, prąd dla elektrody pomocniczej i uziemienie). | ……… (należy wpisać) |
| 1.9 | Jednostka sterująca: Komputer typu laptop o parametrach odpowiednich do prawidłowego funkcjonowania aparatury oraz zapewniający jej płynną obsługę: posiadający co najmniej monitor 15”, 16 GB RAMu oraz dysk SSD minimum 512 GB wraz z dedykowanym oprogramowaniem do obsługi aparatury. | ……… (należy wpisać nazwę producenta, model, typ, nazwę oprogramowania etc.…) |
| 1.10 | Zasilanie urządzenia dostosowane do sieci 230 V/50 Hz, urządzenie musi mieć możliwość działania w temperaturach 10-40°C | ……… (należy wpisać) |
| 2 | Wymagania ogólne |  |
| 2.1 | Dostawa, instalacja i instruktaż w zakresie obsługi i konserwacji w siedzibie Zamawiającego. | ……… (należy wpisać) |
| 2.2 | Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia zawarcia umowy | ………dni (należy wpisać) |
| 2.3 | Gwarancja - minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. | ……………. mies. (należy wpisać) |

Wymagania opisane wyżej są wymaganiami minimalnymi. Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań minimalnych przez oferowaną aparaturę skutkować będzie odrzuceniem oferty.