Załącznik Nr 1A/3

Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych

| APARAT EKG – 3 szt.: - dla Oddziału Wewnętrznego – 2 szt. - dla Poradni Kardiologicznej – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Urządzenie klasy I z izolacją typu CF odporną na defibrylację. | TAK, opisać |  |
|  | Jednoczesny zapis z 12 odprowadzeń EKG ; Aparat 12 kanałowy w układzie standardowym. | TAK, opisać |  |
|  | Raporty w min. 8 formatach: 3x4, 3x4 1R, 3x4 3R, 3x4 1R 8ST, 3x4 1R 10ST, 6x2, 6x2 1R, 12x1, Pan 12. Dostępne formaty raportów to min. pdf i xml. | TAK, opisać |  |
|  | Wykonywanie pomiarów HR, RR, PR,QRS,QT, QTc oraz pomiarów osi P,QRS,T. | TAK, opisać |  |
|  | Dwie wyświetlane metody obliczania QTc do wyboru według algorytmu Bazetta lub Fridericia lub Hodgesa lub Framinghama. | TAK, opisać |  |
|  | Stałe wyświetlanie HR pacjenta na ekranie podglądowym. | TAK, opisać |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6,5” i rozdzielczości min. 640x480, 64 000 kolorów. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wyboru poziomu jasności ekranu: min. 8 poziomów jasności | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość regulowania kąta nachylenia wyświetlacza | TAK, opisać |  |
|  | Prosta intuicyjna obsługa w 3 krokach według kolejności podświetlanych klawiszy. 1 - włączenie aparatu, 2 – wpisanie danych pacjenta, 3 – wykonanie badania. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość dłuższego wydruku dowolnej liczby odprowadzeń lub grup odprowadzeń w formie rytm. Możliwość zmiany odprowadzeń w trakcie rejestracji. | TAK, opisać |  |
|  | Pełna klawiatura alfanumeryczna w układzie QWERTY (65 klawiszy do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury oraz myszki. | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowana w aparat EKG opcja analizy i interpretacji. Wymagana funkcjonalność powinna dawać się niezależnie włączać i wyłączenia do druku na raporcie EKG. | TAK, opisać |  |
|  | Klawiatura pokryta szczelną membraną zabezpieczającą przed wnikaniem zanieczyszczeń i płynów. Możliwość wymiany membran. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 10 profili badań. | TAK, opisać |  |
|  | Algorytm do interpretacji zapisu EKG, wbudowane opisy interpretacyjne. Min. 600 opisów interpretacyjnych. | TAK, opisać |  |
|  | Graficzna prezentacja zmian w odcinku ST w postaci wykresów wieloosiowych tzw. mapy ST przy min. 2 raportach EKG. | TAK, opisać |  |
|  | Analiza morfologii rytmu dla każdego z 12 odprowadzeń – min. 40 pomiarów. | TAK, opisać |  |
|  | Analizy rytmu – min. 20 pomiarów. | TAK, opisać |  |
|  | Pomoce do diagnostyki zawału z uniesieniem odcinka ST w płaszczyźnie czołowej oraz oporzecznej. | TAK, opisać |  |
|  | Kryterium do rozpoznania dowolnego z 4 prawdopodobnych miejsc niedrożności tętnicy wieńcowej. | TAK, opisać |  |
|  | Oznaczenie min. 4 wartości krytycznych, wymagających natychmiastowego działania personelu medycznego w formie wyraźnie oznaczonych komunikatów. | TAK, opisać |  |
|  | Korekcja szerokich zespołów QRS. | TAK, opisać |  |
|  | Raport zawierający min.: krzywe EKG, HR, demograficzne dane pacjenta, ID, pacjenta, nazwę oddziału, data i godzina wykonania badania, interpretacja, ustawienia filtracji i parametry rejestracji krzywych. | TAK, opisać |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | TAK, opisać |  |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | TAK, opisać |  |
|  | Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | TAK, opisać |  |
|  | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | TAK, opisać |  |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od min. 6 do 30 sekund | TAK, opisać |  |
|  | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | TAK, opisać |  |
|  | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka | TAK, opisać |  |
|  | Zapis badania do pamięci od min. 1 minuty do 15 minut w trybie LONG | TAK, opisać |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku | TAK, opisać |  |
|  | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego | TAK, opisać |  |
|  | Baza pacjentów i badań; pamięć min. 850 pacjentów lub min. 850 badań | TAK, opisać |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | TAK, opisać |  |
|  | Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | TAK, opisać |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca | TAK, opisać |  |
|  | W komplecie drukarka zewnętrzna oraz wózek. | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli umiejscowienia odprowadzeń wykrywające min. 19 różnych zmian umiejscowienia . | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlanie miejsc i etykiet wszystkich nieprawidłowo podłączonych lub odłączonych odprowadzeń. | TAK, opisać |  |
|  | Pamięć urządzenia: | TAK, opisać |  |
|  | - min. 200 zapisów EKG w pamięci wewn. | TAK, opisać |  |
|  | - możliwość zapisywania badań EKG na zewnętrznym nośniku | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V, 50/60Hz. | TAK, opisać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy, umożliwiający wykonanie min. 55 zapisów EKG lub min. 3godzinnej ciągłej rejestracji rytmu. Ładowanie baterii do 100% w czasie do 4 godzin. | TAK, opisać |  |
|  | Pobór mocy maks. 60 W. | TAK, opisać |  |
|  | Czas pracy w pełni naładowanego pojedynczego akumulatora w standardowych warunkach min. 10 godzin. | TAK, opisać |  |
|  | Sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora w formie liczby mAh wraz z pozostałym czasem prazy oraz ilością cykli baterii. | TAK, opisać |  |
|  | W celu oszczędności i ochrony baterii aparat posiada ustawienie po ilu minutach bezczynności przejdzie w stan uśpienia oraz po ilu minutach automatycznie się wyłączy. | TAK, opisać |  |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibracyjny | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany tryb szkoleniowy (demo) z symulacją zapisów EKG do nauki obsługi. | TAK, opisać |  |
|  | Rozdzielczość wydruku min. 200x500 dpi, szerokość min. 210 mm, łatwy dostęp do papieru - możliwość wymiany papieru od przodu urządzenia. | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowana drukarka na papier termiczny z czujnikiem pozycjonowania papieru. Możliwość podglądu zapisów EKG na pełnym ekranie przed wydrukiem. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wyboru sposobu drukowania: drukarka w urządzeniu lub drukarka sieciowa lub drukarka USB. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość dodawania własnych dowolnych pól definiowalnych w formie np. listy rozwijanej z możliwością wydrukowania na raporcie EKG. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość włączenia dodatkowych informacji klinicznych pacjenta takich jak: objawy, wywiad, przepisane leki, rozpoznania, ciśnienie krwi z możliwością wydrukowania na raporcie EKG. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość włączenia informacji dodatkowych takich jak: placówka, oddział, ID operatora, sala, masa ciała, wzrost z możliwością wydrukowania na raporcie EKG. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość szybkiej wymiany akumulatora przez użytkownika, bez konieczności przerywania pracy, stosowania narzędzi i interwencji serwisu. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wprowadzania indywidualnych loginów i haseł z podziałem na role do poszczególnych użytkowników. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do archiwum badań i konfiguracji. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zablokowania portów USB przed eksportem badań z urządzenia. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia testów konserwacyjnych sprawdzających podstawowe funkcje aparatu. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zapisywania i wczytywania ustawień konfiguracyjnych aparatu, ustawień sieciowych oraz dziennika zdarzeń z i do aparatu. | TAK, opisać |  |
|  | Moduł komunikacyjny LAN/Ethernet | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł komunikacji bezprzewodowej WiFi 802.11(a/b/g/n/ac) z obsługą WiFi5. Protokół szyfrowania WPA3Personal albo WPA2 Enterprise | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o 5-min historię zapisów ze wszystkich 12 odprowadzeń. Możliwość wyboru dowolnego zapisu 10-sekundowego z historii. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość dodawania 5 znaczników przez operatora na ekranie odprowadzeń i zapisywania ich w historii zapisu, co umożliwia szybki dostęp do interesujących odcinków i wskazanie ich do analizy. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zapis danych w formacie o standardzie DICOM oraz obsługą zleceń EKG DICOM po zintegrowaniu aparatu z systemem szpitalnym. | TAK, opisać |  |
|  | Przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta oraz naprawy gwarancyjne wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK |  |

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” lub „Tak, podać/Tak, opisać” w kolumnie „Wartość wymagana" są wymogiem granicznym. Jeżeli w kolumnie „PARAMETR” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są wymogiem granicznym. Oferty, które nie spełniają tych wymagań nie zostaną dopuszczone do oceny.

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty zgodnie z Działem X SWZ.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

5. Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

Załącznik Nr 1A/5

Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych

| Pompy do żywienia dojelitowego - dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Mrągowie - 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |
| Lp | PARAMETR | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Pompa obsługuje następujące programy żywienia (terapie): - OBJĘTOŚĆ–SZYBKOŚĆ – podaż zaprogramowanej objętości w ml z zaprogramowaną szybkością w ml/h | TAK, podać |  |
|  | - SZYBKOŚĆ – podaż z zaprogramowaną szybkością w ml/h bez zaprogramowanej objętości | TAK, podać |  |
|  | SZYBKOŚĆ PRZEPŁYWU: zakres podaży 1-400 ml (co 1 ml) ±5% | TAK, podać |  |
|  | ZAKRES CAŁKOWITEJ DAWKI: objętość infuzji 1-4000 ml (co 1 ml) | TAK, podać |  |
|  | CZAS PRACY BATERII: 24h przy min 120 ml/h | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie z sieci lub akumulatora | TAK, podać |  |
|  | Czytelny wyświetlacz, podświetlany podczas pracy pompy | TAK, podać |  |
|  | Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja problemów (alarmy) | TAK, podać |  |
|  | Tryb Pracy - ciągły | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V, 50-60HZ max 0,5 A | TAK, podać |  |
|  | Odporność na wodę IPX5 | TAK, podać |  |
|  | Przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta oraz naprawy gwarancyjne wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK |  |

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” lub „Tak, podać/Tak, opisać” w kolumnie „Wartość wymagana" są wymogiem granicznym. Jeżeli w kolumnie „PARAMETR” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są wymogiem granicznym. Oferty, które nie spełniają tych wymagań nie zostaną dopuszczone do oceny.

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty zgodnie z Działem X SWZ.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

5. Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

Załącznik Nr 1A/7

Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych

| Podnośnik pacjenta - dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Mrągowie – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |
| Lp | PARAMETR | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Podnośnik z wagą – zasilanie akumulatorowe. | TAK, opisać |  |
|  | Teleskopowo wysuwana kolumna podnośnika z ukrytym wewnątrz siłownikiem, zapewniająca stałą odległość między pacjentem, a kolumną. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zastosowania wymiennych uchwytów na ramie podnośnika w celu bezpiecznego przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej lub leżącej wyprostowanej, ramy do nauki chodu. | TAK, opisać |  |
|  | Elektrycznie sterowana sztywna czteropunktowa rama do zaczepiania nosideł zatrzaskowych z pacjentem w pozycji siedzącej, umożliwiająca zmianę pozycji po podniesieniu pacjenta. | TAK, opisać |  |
|  | Zakres podnoszenia 1438mm . | TAK, opisać |  |
|  | Napęd elektryczny zasilane piąte koło ułatwiające przemieszczanie i kierowanie podnośnikiem podczas przenoszenia. | TAK, opisać |  |
|  | Podstawa jezdna z możliwością elektrycznego rozszerzania poprzez pilot sterujący oraz panel sterowania znajdujący się na kolumnie urządzenia | TAK, opisać |  |
|  | Sterowanie góra/dół, sterowanie elektrycznie zasilaną ramą do pozycji siedzącej odbywa się z pilota sterującego oraz panelu sterowania znajdującego się na kolumnie urządzenia. 4 kółka zwrotne, 2 kółka wyposażone w hamulce. 2 akumulatory | TAK, opisać |  |
|  | POWLEKANY PAS PODNOSZĄCY Pas podnoszący jest pokryty nieporowatym materiałem, łatwym w czyszczeniu, co minimalizuje ryzyko rozwoju | TAK, opisać |  |
|  | TELESKOPOWY PIONOWY MASZT Pionowy maszt zapewnia stabilność w trakcie podnoszenia pacjenta drobnoustrojów i zakażeń krzyżowych | TAK, opisać |  |
|  | PODWÓJNE STEROWANIE Panel sterowania na maszcie oraz pilot umożliwiający opiekunowi pozostawanie blisko pacjenta przez cały proces przenoszenia | TAK, opisać |  |
|  | PRZEŁĄCZNIK HAMULCA Hamulce można łatwo włączać i wyłączać za pomocą wygodnie umiejscowionych przycisków na podstawie podnośnika | TAK, opisać |  |
|  | Maks. bezpieczne obciążenie robocze min. 260 kg | TAK, opisać |  |
|  | Masa podnośnika (z ramą i akumulatorem) maks. 80 kg | TAK, opisać |  |
|  | Klasa ochrony podnośnika min. IP24 | TAK, opisać |  |
|  | Klasa ochrony pilota min. IPX7 | TAK, opisać |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora (wyświetlany na pilocie) | TAK, opisać |  |
|  | Licznik cykli (wyświetlany na pilocie) | TAK, opisać |  |
|  | Wskaźnik przeciążenia (wyświetlany na pilocie) | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed zgnieceniem (rama i kolumna podnosząca) | TAK, opisać |  |
|  | Przycisk zatrzymania awaryjnego | TAK, opisać |  |
|  | nosidło transportowe z dodatkowym wyściełaniem pod udami, rozmiar L | TAK |  |
|  | nosidło transportowe z dodatkowym wyściełaniem pod udami, rozmiar M | TAK |  |
|  | nosidło kąpielowe z dodatkowym wyściełaniem pod udami, rozmiar L | TAK |  |
|  | nosidło kąpielowe z dodatkowym wyściełaniem pod udami, rozmiar M | TAK |  |
|  | Przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta oraz naprawy gwarancyjne wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK |  |

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” lub „Tak, podać/Tak, opisać” w kolumnie „Wartość wymagana" są wymogiem granicznym. Jeżeli w kolumnie „PARAMETR” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są wymogiem granicznym. Oferty, które nie spełniają tych wymagań nie zostaną dopuszczone do oceny.

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty zgodnie z Działem X SWZ.

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

5. Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.