Aparat usg na potrzeby poradni chirurgii ogólnej:

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  |  |  |
|  | Model wprowadzony do produkcji minimum w 2025r (nie ewolucja starszego modelu), aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2026r., wersja oprogramowania nie starsza niż 5 miesięcy, system operacyjny Windows 11 | Tak |
|  | Poziom hałasu emitowanego przez ultrasonograf 0dB | Tak |
|  | Waga aparatu max 65kg | Tak |
|  | Liczba kanałów cyfrowych minimum: 8 200 000 | Tak |
|  | Menu systemu dostępne minimum w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim, francuskim, duńskim | Tak |
|  | Procesor minimum intel 13 generacji | Tak |
|  | Aparat wyposażony w minimum 2 równoważne gniazda HDMI o rozdzielczości min 1920x1080 | Tak |
|  | Aparat wyposażony w min 4 porty USB (min 2 w technologii 3.0), min 2 umiejscowione na pulpicie aparatu w tym jeden USB typu C | Tak |
|  | Regulowany pulpit aparatu góra/dół w zakresie min 18cm | Tak |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania oraz dostępna na ekranie dotykowym w wersji cyfrowej | Tak |
|  | Dynamika systemu min 370 dB | Tak |
|  | Aparat wyposażony w min 3 jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych z możliwością rozbudowy o czwarte równoważne gniazdo obrazowe bez konieczności aktywacji dodatkową licencją. | Tak |
|  | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min 21” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 px, z możliwością rozbudowy o ekran o przekątnej minimum 23” | Tak |
|  | Panel dotykowy, pojemnościowy o przekątnej min 14 i rozdzielczości minimum 1920 x 1080 px z możliwością personalizacji wyświetlanego menu (minimum układ kafelków, układ kart, układ stron, kolor motywu) | Tak |
|  | Możliwość dostosowania parametrów monitora głównego (minimum jasność/kontrast) bez wchodzenia w ustawienia systemowe ultrasonografu – za pomocą fizycznych elementów sterowania umiejscowionych w monitorze. | Tak |
|  | Cyfrowe, minimum 9 strefowe sterowanie kompensacją wzmocnienia sygnału ultradźwiękowego w czasie oraz minimum 9 strefowa horyzontalna kompensacja wzmocnienia sygnału. Ustawienie dostępne z poziomu panelu dotykowego z możliwością zapamiętywania minimum 5 ustawień. | Tak |
|  | Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD NVME na system i bazę danych o pojemności minimum 512 GB. Minimalne parametry prędkości odczytu / zapisu: 2GB/s | Tak |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) minimum 1-22 MHz | Tak |
|  | Funkcja tworzenia kont użytkowników z możliwością przydzielania im uprawnień w zależności od potrzeb. Możliwość personalizacji ustawień aparatu, ustawień głowic, ustawienia setup’u, skrótów klawiszowych, ustawień podłączonych drukarek, personalizacji pulpitu ekranu dotykowego, rodzaju podświetlenia aparatu itp. itd. indywidualnie dla każdego użytkownika w ramach utworzonych kont użytkowników. Funkcja posiada możliwość szybkiego przełączania kont użytkowników bez konieczności każdorazowego wprowadzania loginu hasła użytkownika. | Tak |
|  | Możliwość stworzenia w ramach jednego konkretnego presetu (np. jamy brzusznej) kolejnych półpresetów (ustawień) dla obrazu 2D na konkretne struktury anatomiczne: nerka, trzustka, jelita, aktywowane jednym przyciskiem (każdy osobno) z ekranu dotykowego konsoli aparatu. | Tak |
|  | Możliwość stworzenia w ramach jednego konkretnego presetu (np. 3 trymestru) kolejnych półpresetów (ustawień) dla trybów Dopplerowskich (Color Doppler, Power Doppler, PW) na konkretne badane naczynie krwionośne: tętnica pępowinowa, tętnica maciczna, tętnice mózgowe, aktywowane jednym przyciskiem (każdy osobno) z ekranu dotykowego konsoli aparatu. | Tak |
|  | Możliwość stworzonej spersonalizowanej czekisty, wyświetlanej na ekranie aparatu i informującej o już zrealizowanych oraz pozostałych do wykonania pomiarach dla wybranej kategorii badania. Opcja dostępna dla min. 1,2,3 trymestr ciąży, badanie jamy brzusznej, echo serca. | Tak |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji (npprint/send/save) pod jednym z dwóch wybranych klawiszy funkcyjnych z możliwością wybrania docelowej drukarki oraz docelowego miejsca wysyłki - możliwe do skonfigurowania inne parametry dla każdego z przycisków (np. Dwie różne drukarki) | Tak |
|  | Możliwość skonfigurowania min jednego przycisku do automatycznego wysłania w czasie rzeczywistym wykonanego zdjęcia na dysk sieciowy lub komputer. | Tak |
|  | Technologia obrazowania wieloczęstotliwościowego wykorzystująca sposób obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie | Tak |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran dla trybów 2D, CW, PD oraz CD tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80% powierzchni ekranu. Możliwość wykonywania pomiarów przy uruchomionej opcji powiększenia obrazu | Tak |
|  | Tryby obrazowania: - 2D - M-Mode - M-Mode Anatomiczny - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny i HPRF - Doppler kolorowy | Tak |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - B + M - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | Tak |
|  | Oprogramowanie podnoszące jakość oraz kontrastowość obrazu, poprawiające widoczność drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładnej wizualizacji włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Dostępny na głowicach convex oraz linia | Tak |
|  | Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami, z możliwością dostosowania skali do przedmiotu badania | Tak |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 - 25,0 mm | Tak |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min +/-80° | Tak |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min +/-80° | Tak |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min +/-30° | Tak |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min 1,05 – 35 KHz | Tak |
|  | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego dla zerowego kąta min +/- 10m/s | Tak |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 660 klatek/sek. | Tak |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Framerate) w 2Dmin 4800 Hz | Tak |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D | Tak |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach | Tak |
|  | Głębokość obrazowania aparatu regulowana w zakresie min od 2 cm do 50 cm | Tak |
|  | Możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom, możliwość regulacji wzmocnienia obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min 29x | Tak |
|  | System ultrasonograficzny wykorzystujący sztuczną inteligencję do ciągłego doskonalenia algorytmów automatycznego obrysowywania struktur anatomicznych, uwzględniając indywidualne wzorce pracy użytkownika. | Tak |
|  | Automatyczne dopasowanie obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, PulseWave Doppler (m.in. optymalizacja wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku. | Tak |
|  | Obrazowanie typu „Compound”. Ultradźwięki wysyłane pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min 7 kątów i 6 ustawień | Tak |
|  | Możliwość regulacji prędkości wyświetlania przepływu w trybie Color Doppler – uśrednianie ramek w czasie rzeczywistym . | Tak |
|  | Funkcja przestrzennej wizualizacji toru biopsyjnego z możliwością dostosowania kąta, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji. | Tak |
|  | Oprogramowanie wraz z pomiarami do badań min: brzusznych, ginekologicznych, mięśniowo szkieletowych, położniczych, pediatrycznych, małych narządów w tym piersi, transkranialnych, urologicznych, naczyniowych. Wszystkie wymienione typy badań dostępne bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. | Tak |
|  | Automatycznepomiarypłodu min BPD, HC, AC, FL, CRL, NT, AFI, | Tak |
|  | Możliwość stworzenia własnej formuły obliczeniowej | Tak |
|  | Oprogramowanie do wyliczania procentu unaczynienia w zaznaczonym obszarze obrazu (obszar możliwy do kalkulacji min. 30 cm2) | Tak |
|  | Lupa pomiarowa powiększająca kursor pomiarowy na osobnym obrazie (wyświetlanym jednocześnie z obrazem emitowanym przez głowicę) | Tak |
|  | Pamięć dynamiczna cine min 85 000 obrazów, 120 000 linii | Tak |
|  | Instrukcja obsługi z wyszukiwarką fraz dostępna po wciśnięciu przycisku na klawiaturze. Instrukcja w językach minimum: polskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim, francuskim, duńskim, rosyjskim. | Tak |
|  | Videoprinter czarno biały do zdjęć i raportów w formacie A6 | Tak |
|  | Możliwość podłączenia dowolnej drukarki formatu A4, wspieranej przez system operacyjny Windows 10 | Tak |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak |
|  | Otwarty moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist. Wsparcie dla kodowania znaków: - ISO_IR 192 - ISO_IR 144 - ISO_IR 100 - ISO_2022_IR 87 - ISO_2022_IR 149 - GB18030 | Tak |
|  | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów | Tak |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive | Tak |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |
|  | Możliwość wysyłania zdjęć, filmów oraz raportów z badań bezpośrednio na dysk sieciowy lub komputer. | Tak |
|  | Quasi-trójwymiarowa wizualizacja przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych z możliwością minimum 3 stopniowej regulacji intensywności. | Tak |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inne niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska - dostępna na zaoferowanej głowicy convex oraz liniowej | Tak |
|  | Funkcja pozwalająca na wykonanie szerokokątnego skanu (obrazowania panoramicznego) przy użyciu co najmniej głowic konweksowych i liniowych, z możliwością dokonywania pomiarów na uzyskanych obrazach panoramicznych. Możliwa do wykonania długośc skanu minimum 120cm. | Tak |
|  | Głowica Liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-16 MHz Liczba elementów 192 Pole skanowania max 39 mm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość wykonania Freehand 3D | Tak |
|  | Głowica Convex wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 2-8 MHz Liczba elementów 192 Kąt skanowania min 100 stopni Przystawka biopsyjna (wielokrotnego użytku) Możliwość wykonania Freehand 3D | Tak |
| Możliwość rozbudowy |  |  |  |
|  | Głowica microconvex, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-12 MHz Liczba elementów 128 Kąt skanowania 91 stopni Obrazowanie harmoniczne | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową przezklatkową Zakres częstotliwości pracy 1-5 MHz Liczba elementów 80 Kąt skanowania 90 stopni | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową śródoperacyjną typu „hokey” Zakres częstotliwości 3-22MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość wykonania Freehand 3D | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę Liniową Zakres częstotliwości 3-22MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość wykonania Freehand 3D | Tak |
|  | Głowica Convex wolumetryczny, wykonana w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy 1-8 MHz Liczba elementów 128 Kąt skanowania min 70 stopni Promień krzywizny max 42mm Obrazowanie harmoniczne | Tak |
|  | Głowica endokawitarna wolumetryczna, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 2-10 MHz Liczba elementów 192 Kąt skanowania 150 stopni Promień krzywizny max 11mm Obrazowanie harmoniczne | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcja automatycznego pomiaru kompleksu IMT | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o fabrycznie wbudowane wewnątrz aparatu zasilanie bateryjne o pojemności min 13500 mAh umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min 90min. | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz do żelu z funkcją regulacji temperatury | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii uciskowej (strainelastography) umożliwiający w czasie rzeczywistym wizualizację względnej sztywności tkanek z możliwością dostosowania skali do prefenrncji użytkownika. Zaawansowane funkcje obejmują: wskaźnik optymalnego nacisku głowicy, pomiar odległości i powierzchni oraz oprogramowanie do porównywania elastyczności co najmniej dwóch obszarów, w tym obliczenie stosunku strain (strain ratio). | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcę informująca o postępie porodu dzięki automatycznemu pomiarowi Aop (kąt progresji) i kierunku głowy płodu. | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia kształtu szyjki macicy. Automatyczne wyodrębnienie linii środkowej i grubości endometrium z płaszczyzny koronalnej w obrazowaniu 3D. Identyfikacja wad rozwojowych macicy zgodnie z wytycznymi ESHRE/ESGE lub ASRM | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o w pełni automatyczne (jednoprzyciskowe) narzędzie służące do detekcji macicy i określenia jej kształtu w trybie 2D wraz z automatycznymi pomiarami min. grubość endometrium (wraz z detekcją obecności płynu), długości/wysokości/szerokość macicy wraz z podaniem objętości (w projekcjach strzałkowej i poprzecznej). | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o zawansowane oprogramowanie do badania piersi w trybie B-Mode, działające lokalnie bez konieczności połączenia sieciowego / internetowego, wykorzystujące sztuczną inteligencję, dające możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem zmian nowotworowych i pomiarem wielkości oraz głębokości położenia zmiany. Narzędzie daje możliwość klasyfikacji nowotworowej ze skalą BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi, na którym jest minimum: graficzne położenie zmiany, zdjęcie zmiany, wymiary zmiany, prawdopodobieństwo łagodności/złośliwości, wartość w jednej z dostępnych skali, oznaczenie kształtu, granic zmiany, obecności zwapnień i unaczynienia – z możliwością ręcznej zmiany klasyfikacji wybranego czynnika. Dostępne 2 metody klasyfikacji piersi BI-RADS 2003/ BI-RADS 2013 | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiary Z-score | Tak |
|  | Opcja rozbudowy o funkcję do półautomatycznego pomiaru objętości kości ramienia lub uda z 3 punktów | Tak |
|  | Opcja rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające strumieniowe i sieciowe przesyłanie obrazów diagnostycznych w czasie rzeczywistym wraz z dźwiękiem oraz obrazem z kamery na komputery, tablety znajdujące się w innych placówkach (w dowolnym miejscu na świecie) w celu współpracy/konsultacji online. | Tak |
|  | Opcja rozbudowy o moduł umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie wskazanych obrazów na telefony i tablety za pomocą sieci WIFI z wykorzystaniem kodu QR wyświetlanego na ekranie aparatu. | Tak |
|  | Opcja rozbudowy o zaawansowane oprogramowania do badania tarczycy w trybie B-Mode, działające lokalnie bez konieczności połączenia sieciowego / internetowego, wykorzystujące sztuczną inteligencję, dającą możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych i pomiarem wielkości oraz głębokości położenia zmiany. Narzędzie daje możliwość klasyfikacji nowotworowej ze skalą TI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania tarczycy. Minimum 3 metody klasyfikacji tarczyc K-TIRADS, ATA, EU-TIRADS | Tak |
|  | Opcja rozbudowy o oprogramowanie służące do wykonywania w sposób w pełni automatyczny pomiarów mięśnia sercowego w trybach 2D/ M-mode / PW/ CW oraz Dopplera tkankowego z użyciem EKG lub bez zapisu EKG, automatycznie wykrywającego fazę skurczu oraz rozkurczu. Oprogramowanie te ma w sposób automatyczny wykrywać przekrój anatomiczny serca i wybierać właściwy pomiar dla danego trybu pracy. Pomiary minimum: tryb B (LAX): IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, RVIDd, AoDiam, LA Diam; (A4C / A2C): LA Volume, LV Volume wraz z wyliczeniem frakcji wyrzutowej, dla trybu M: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs; AoDiam, LA Diam; dla trybów Dopplerowskich (CW/PW): RVOT, LVOT, MV, MR, AV, AR, PV, PR, dla Dopplera tkankowego E’, A’, S’. | Tak |
|  | Opcja rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji A2C oraz A4C, automatyczne rozpoznanie projekcji i wyznaczenie objętości LV dla skurczu i rozkurczu za pomocą jednego kliknięcia. Analiza możliwa z sygnałem EKG oraz bez wykorzystania modułu EKG | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne badanie według IOTA -ADNEX oraz IOTA-SRisk | Tak |
|  | Opcja rozbudowy o funkcja pozwalająca na nagrywanie w czasie rzeczywistym przebiegu całego badania na dysk zewnętrzny np. PenDrive | Tak |
|  | Opcja rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznej identyfikacji i śledzenia w czasie rzeczywistym kluczowych struktur anatomicznych, takich jak nerwy, kości, mięśnie i naczynia krwionośne. System zapewnia wizualizację każdej struktury za pomocą unikalnego koloru , umożliwiając precyzyjną analizę i interpretację obrazów medycznych. Oprogramowanie posiada możliwość automatycznego pomiaru uprzednio zidentyfikowanej struktury np. nerwu pośrodkowego | Tak |
|  | Opcja rozbudowy o funkcja bazująca na zaawansowanych algorytmach przetwarzania obrazu, poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej w czasie rzeczywistym dla precyzyjnego określenia położenia igły w przestrzeni podczas procedury wkłucia. | Tak |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu: - Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej - paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu, - kartę gwarancyjną, - deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu, - instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji, - niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy - wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania, | Tak |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż oraz serwis na terenie Polski | Tak |
|  | Bezpłatne szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego min 2 | Tak |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie zamawiającego aparat zastępczy na czas naprawy | Tak |
|  | Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia łącznie z głowicami i oraz akcesoriami (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru min 24 miesiące | Tak |
|  | Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji | Tak |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 8 lat | Tak |