Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE

20-093 Lublin, ul. Dra Witolda Chodźki 6

tel. +48 (81) 502 17 00

www.ucs.lublin.pl                                        	e-mail: sekretariat@ucs.lublin.pl                     NIP: 712-308-47-59	                                                           Regon: 060281989

| ZP.26.2.40.2026 | Lublin, 10.03.2026 r. |
| --- | --- |

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę wyposażenia Centralnej Sterylizatorni, podzielonego na dwa zadania:

Zadanie nr 1 – dwukomorowa myjnia ultradźwiękowa (1 kpl.)

Zadanie nr 2 – autoklaw (1 kpl.)

Zakres zamówienia oraz wykaz parametrów minimalnych dla każdego z zadań wskazany jest w załączniku nr 1, w podziale dla zadań, odpowiednio jako część 1.1 oraz 1.2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolnie wybraną ilość zadań. Każde z zadań stanowi przedmiot odrębnego rozpoznania rynku i nie istnieje obowiązek złożenia oferty na oba zadania.

Wymagania Zamawiającego:

- Zamawiający wymaga zaoferowania produktów fabrycznie nowych, nie prototypów, niemodyfikowanych, nieregenerowanych, nieuszkodzonych, niebędących uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnych, które po zakupie będą gotowe do użytkowania - bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami jednorazowego użytku i systematycznie zużywalnymi), nie obciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu umowy - wg załącznika nr 1,

- wzór umowy wg załącznika nr 3.

- Wykonawca zagwarantuje dostawę urządzeń na własny koszt i ryzyko do siedziby UCS w Lublinie przy ul. Dra Witolda Chodźki 6 oraz wykonanie pozostałych zobowiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia i umowy, nie później niż w ciągu 8 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy.

- Warunki płatności – przelew na konto Wykonawcy, termin nie krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

- Gwarancja producenta, ale nie krótsza niż podana w opisie parametrów minimalnych. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia.

- Wykonawca - wraz z dostarczanym urządzeniem - ma obowiązek załączyć:

- instrukcję obsługi w języku polskim,

- dokumenty gwarancyjne oraz dokumenty określające warunki konserwacji dostarczonego przedmiotu umowy,

- paszport techniczny.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. poz. 514 z 2025 r.).

Zamawiający wymaga, aby w ofercie :

- określić oferowany produkt (nazwę/model i producenta co najmniej dla głównego przedmiotu zamówienia), cenę jednostkową netto produktu, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów oraz kosztu transportu;

- podać stawkę podatku VAT;

- obliczyć wartość oferty netto i brutto (z VAT);

- określić warunki płatności - nie mniej niż 14 dni do przelewu;

- potwierdzić spełnienie wszystkich cech minimalnych przez oferowany przedmiot zamówienia;

- określić termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż w 8 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy;

- wypełnić oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (…).

Ocena ofert

Oferty, które nie zostały odrzucone będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

CENA BRUTTO		100 %

Osoba upoważniona do kontaktów:

W sprawach merytorycznych: Sylwester Brzozowski, tel. 883 404 532, e-mail: sbrzozowski@ucs.lublin.pl

W sprawach formalnych: Renata Wadowska, tel. 81 502 17 10, e-mail: rwadowska@ucs.lublin.pl

Wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz „Oferty Wykonawcy” opracowany na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

- wypełniona tabela parametrów technicznych opracowana na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Składanie ofert:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć wg wyboru Wykonawcy:

1) za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, ul. Dra Witolda Chodźki 6, I piętro, SEKRETARIAT

lub

2) drogą elektroniczną przez Platformę Zakupową na stronie dotyczącej tego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1274669

w terminie do 19 marca 2026 r. do godz. 9:00.

Zaleca się aby oferty złożone drogą elektroniczną miały formę elektroniczną i opatrzone były podpisem kwalifikowanym lub miały postać elektroniczną i opatrzone były podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 oraz nr 2

- Formularz oferty Wykonawcy

- Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE

Część 1.1

Zadanie nr 1 - dwukomorowa myjnia ultradźwiękowa – 1 kpl.

Zestawienie parametrów technicznych myjni oraz warunków jej gwarancji i serwisu

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Myjnia stacjonarna dwukomorowa – rok produkcji nie wcześniej niż 2026 | Tak |  |
|  | Myjnia w formie trzydrzwiowej szafki typu zlewozmywakowego, w której po prawej stronie umieszczona jest część elektryczna (generator ultradźwięków, sterownik, itd.); środkowa część to doprowadzenia i odprowadzenie mediów (ciepła woda, zimna woda, sprężone powietrze, energia elektryczna), a lewa część to podręczna szafka, np. na środki myjące | Tak |  |
|  | Komora myjąca wyposażona w szczelną pokrywę ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Komora do mycia ultradźwiękowego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o grubości min. 2 mm | Tak |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Częstotliwość ultradźwięków 40 kHz | Tak |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 1100W | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w baterię ciepła/zimna woda. Bateria sztorcowa z giętką wyciąganą wylewką zapewniającą wygodne mycie narządzi. Wylewka można dowolnie manewrować precyzyjnie kierując strumień wody | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w pistolet natryskowy | Tak |  |
|  | Komory myjni wyposażone we wkładki poziomująco-dystansowe | Tak |  |
|  | 2 haczyki (uchwyty) do wkładania i wyjmowania tac z kąpieli | Tak |  |
|  | Pokrętła mechanizmów zdalnego uruchamiania korków spustowych wykonanych całkowicie ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Klucz do zamka części elektrycznej | Tak |  |
|  | Programowanie czasu procesu i temperatury roztworu myjącego | Tak |  |
|  | Moc grzałek min. 1600W | Tak |  |
|  | Wyświetlana aktualna temperatura oraz czas procesu | Tak |  |
|  | Wymiary komory mycia ręcznego 600/400/250mm (+/-5%) | Tak |  |
|  | Wymiary komory mycia ultradźwiękowego 600/400/200-220mm (+/-5%) | Tak |  |
|  | Wymiary gabarytowe 1500/870/700mm (+/-5%) | Tak |  |
|  | Wybór trybu pracy ultradźwięków (impulsowy lub ciągły) | Tak |  |
|  | Pistolet typu selecta z możliwością podłączenia do instalacji sprężonego powietrza i wody demineralizowanej | Tak |  |
|  | Pistolet z kompletem 8 wymiennych końcówek | Tak |  |
|  | Temperatura mycia co najmniej 20-80°C | Tak |  |
|  | Czas mycia w minutach – co najmniej 0-99 | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu | xxx |  |
|  | Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oferowanego urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie usterki – na następny dzień roboczy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | TAK |  |
|  | Ilość napraw tego samego elementu w okresie gwarancji uprawniających do wymiany elementu na nowy – maksymalnie 3 | TAK |  |
|  | Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) bez użycia części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 4 dni robocze | TAK |  |
|  | Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) z użyciem części zamiennych (licząc od momentu Zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 5 dni roboczych. | TAK |  |

Wypełniając tabelę należy :

- w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

- umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

Część 1.2

Zadanie nr 2 - autoklaw – 1 kpl.

Zestawienie parametrów technicznych autoklawu oraz warunków jego gwarancji i serwisu

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2026 | Tak |  |
|  | Autoklaw klasy B | Tak |  |
|  | Pojemność komory 5 litrów (+10%) | Tak |  |
|  | Ryglowanie drzwi automatyczne | Tak |  |
|  | Wymiar komory 20 x 8 x 30 cm (szer. x wys. x głęb.) (+/-5%) | Tak |  |
|  | Ilość tac 2 | Tak |  |
|  | Wymiar tacy: 17 x 29 x 2 cm (szer. głęb. x wys.) (+/-5%) | Tak |  |
|  | Maksymalna ładowność wsadu: 2,0 kg instrumenty, 0,45 kg tekstylia | Tak |  |
|  | Wytwornica pary poza komorą sterylizacyjną | Tak |  |
|  | Moc przyłączeniowa: max. 2100W | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia: 30 x 60 x 30 cm (szer. x głęb. x wys.) (+/-5%) | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - 2 perforowane tace - uchwyt do tacek - pendrive USB - rurka do spustu wody wraz ze zbiornikiem na zużytą wodę - kabel zasilający - instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Regulowany proces suszenia co najmniej z zakresu 1-60 minut | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu | xxx |  |
|  | Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oferowanego urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie usterki – w 2 dni robocze (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | TAK |  |
|  | Ilość napraw tego samego elementu w okresie gwarancji uprawniających do wymiany elementu na nowy – maksymalnie 3 | TAK |  |
|  | Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) bez użycia części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) z użyciem części zamiennych (licząc od momentu Zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 7 dni roboczych | TAK |  |

Wypełniając tabelę należy :

  - w przypadku parametrów obligatoryjnych – wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie „Wartość oferowana” w tabeli lub brak wskazania tej informacji w innym miejscu dokumentów składających się na ofertę - spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniania treści oferty;

  - umieszczać wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym informacje; odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty i/lub przekazanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OFERTA WYKONAWCY

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie

ul. Dra Witolda Chodźki 6, 20-093 Lublin

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę wyposażenia Centralnej Sterylizatorni (znak ZP.26.2.40.2026) składam poniższą ofertę:

- Dane Wykonawcy:

Nazwa: ................................................................................................

Adres: ..................................................................................................

NIP: ................................................................ REGON: …………………………

Telefon: ...........................................Poczta elektroniczna (e-mail): ............................................

Data sporządzenia oferty...................................................................................................

- Proponuję wykonanie zakresu objętego zapytaniem ofertowym za wynagrodzeniem BRUTTO (skalkulowanym zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia) w zadaniu:

- Zadanie nr 1 - dostawa dwukomorowej myjni ultradźwiękowej - wg parametrów minimalnych wskazanych w „Zapytaniu”

| Lp. | Przedmiot zamówienia *) (nazwa / model oraz producent) | Ilość zestawów | Cena jednostkowa netto zestawu (PLN) | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwukomorowa myjnia ultradźwiękowa (model, producent) | 1 |  |  |  |  |

- Zadanie nr 2 - dostawa autoklawu - wg parametrów minimalnych wskazanych w „Zapytaniu”

| Lp. | Przedmiot zamówienia *) (nazwa / model oraz producent) | Ilość zestawów | Cena jednostkowa netto zestawu (PLN) | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoklaw …………………………………………….. (model, producent) | 1 |  |  |  |  |

*) zakres zamówienia można określić jednym wierszem asortymentowo – cenowym lub wyodrębnić więcej elementów cenotwórczych – wg decyzji Wykonawcy

3. Proponuję następujące warunki realizacji kontraktu:

1) termin realizacji umowy: (nie dłużej niż 8 tygodni) ……………………tygodni, licząc od dnia podpisania umowy *).

2) oferuję urządzenie objęte gwarancją i serwisem na warunkach wymaganych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego,

2a) nazwa, adres, kontakt telefoniczny i mailowy podmiotu  (podmiotów) świadczącego usługi gwarancyjne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) warunki płatności: płatność za dostarczony przedmiot umowy nastąpi po dostawie, na konto Wykonawcy w formie przelewu w terminie do 14 dni, licząc od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

*) wypełnić; w przypadku braku wypełniania przyjęte zostanie, iż zadeklarowano wartości minimalne

- Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, iż produkty objęte ofertą spełniają wszystkie parametry minimalne podane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do Zapytania.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. poz. 514 z 2025 r.).

- Oświadczam, iż podane ceny uwzględniają wszelkie koszty, m.in. opakowania i transportu do siedziby Zamawiającego oraz ewentualnie udzielony rabat finansowy.

- Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta cen jednostkowych brutto nie będzie podwyższona przez okres realizacji zamówienia.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

W Z Ó R  U M O W Y

ZP.26.2.40.2026

UMOWA Nr ……………………………

zawarta w Lublinie w dniu .........................2026 roku.

Pomiędzy:

Uniwersyteckim Centrum Stomatologii w Lublinie z siedzibą przy ul. Dra Witolda Chodźki 6, 20-093 Lublin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000287877, NIP: 712-308-47-59, REGON: 060281989, zwanym w dalszej części Umowy "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

................................................................

a

................... zwaną w dalszej części Umowy "Wykonawcą", reprezentowaną przez:

1)	...........................................

wspólnie zwanymi dalej „Stronami"

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ……., określonego w ofercie Wykonawcy z dn. …. 2026 r., stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie towarem nowym (nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji), kompletnym i po dostarczeniu będzie gotowy do podjęcia funkcji do jakiej został zamówiony oraz że charakteryzuje się wszystkimi parametrami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia w “Zapytaniu ofertowym”.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w ciągu ….. tygodni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia - swoim staraniem i na własny koszt i ryzyko - przedmiotu umowy.

- Pod pojęciem dostawy strony rozumieją dostawę franco siedziba Zamawiającego, potwierdzoną przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do miejsca dostawy, tj. Centralnej Sterylizatorni (parter budynku).

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego pod kątem zgodności dostawy z umową, w tym pod kątem ilościowo-jakościowym odpowiada Sylwester Brzozowski lub osoba przez niego wskazana na etapie realizacji przedmiotu umowy, tel. 883 404 532.

- Rabaty rzeczowe przekazywane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego mogą obejmować tylko produkty wykorzystywane w stomatologii przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Rabaty rzeczowe mogą być przekazywane przez Wykonawcę po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu o przyznaniu rabatu.

- W sytuacji dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie produktów zgodnych z umową. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych przewidzianych niniejszą umową.

- W przypadku powtórzenia się dostawy wadliwej lub niezgodnej z umową, Zamawiający może – bez dodatkowego wezwania – rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania we własnym zakresie dodatkowych prób, pomiarów i innych czynności mających na celu zbadanie (sprawdzenie) zgodności przedmiotu dostawy z umową.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z umową, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tytułu wykonania czynności określonych w ust. 10.

- W sytuacji określonej w ust. 10 i 11, po wyczerpaniu czynności określonych w ust. 8, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

§ 3

- Wartość brutto umowy wynosi … zł (słownie: …), w tym … zł netto, do którego został doliczony …% podatek VAT.

- Wykonawca związany jest ceną jednostkową brutto przedłożonej oferty przez cały okres obowiązywania umowy.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie Strony umowy, prawidłowo wystawiony, protokół odbioru.

- Zapłata za dostarczony przedmiot umowy zostanie dokonana na konto Wykonawcy podane na fakturze i widniejące w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT), 
w formie przelewu, w terminie do 14 dni, licząc od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca może naliczać odsetki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo cesji wierzytelności bez zachowania procedury określonej w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, pod rygorem rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.

- Strony dopuszczają możliwość wystawiania i dostarczania w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. nr 775 z 2025 r. z późn. zm.).

- Faktura w formie elektronicznej będzie Zamawiającemu wysyłana na adres e-mail: sekretariat@ucs.lublin.pl. Z chwilą objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF, wystawianie faktur w formie papierowej lub elektronicznej PDF zostaje zastąpione wystawianiem faktur w formie ustrukturyzowanej w systemie KSeF, bez konieczności zawierania aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie adresu mailowego wskazanego w ust. 9.

- Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie faktur ze strony Zamawiającego jest Główny Księgowy, tel. 81 502 17 06.

§ 4

  - Na dostarczone w ramach przedmiotu umowy urządzenie Wykonawca udziela ..-miesięcznej gwarancji.

  - Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki realizacji serwisu gwarancyjnego zawiera Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy, o której mowa w § 1.

  - W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca:

  - usunie niezwłocznie wszelkie wady lub usterki we własnym zakresie, chyba że wynikają one z korzystania z urządzeń przez Zamawiającego w sposób niezgodny z warunkami dotyczącymi eksploatacji i użytkowania urządzenia (określonymi w instrukcji obsługi producenta przekazanej Zamawiającemu wraz z dostarczonym urządzeniem) - co Wykonawca zobowiązany jest wykazać, przy odmowie usunięcia wady lub usterki, za pomocą stosownych środków dowodowych,

  - zobowiązuje się utrzymać w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzenia wchodzące w skład przedmiotu umowy,

  - przeprowadzi niezbędne regulacje, kalibracje i naprawy utrzymujące urządzenie w stanie prawidłowej pracy, potwierdzone każdorazowo wpisem do paszportu technicznego urządzenia.

  - Zrealizowane usługi serwisowe Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo odnotowywać, 
w szczególności w paszporcie technicznym urządzenia.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnego przeglądu serwisowego przed upływem okresu gwarancji i potwierdzenia go wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

  - W przypadku maksymalnie 3 napraw tego samego elementu w okresie gwarancji, Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany urządzenia lub elementu na nowy.

  - W okresie gwarancji, wszelkie koszty związane w szczególności z obsługą serwisową, naprawami gwarancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, regulacjami, kalibracjami oraz utrzymaniem urządzenia w pełnej sprawności technicznej, funkcjonalnej i w stanie prawidłowej pracy, transportem, w tym koszty poczty kurierskiej, dojazdami, zakwaterowaniem - ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji:

  - wykorzystywać oryginalne części zamienne i oryginalne materiały eksploatacyjne, fabrycznie nowe, niewpływające negatywnie na pracę urządzenia, akceptowane przez producenta urządzeń, pełnowartościowe technicznie oraz spełniające wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektromagnetycznego,

  - do prowadzenia na bieżąco dokumentacji przeglądów, napraw, konserwacji i dokonywania wpisów do paszportów technicznych serwisowanych urządzeń - z określeniem stanu sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania po przeglądzie.

  - Przez pojęcie „naprawa/usunięcie awarii/usterki” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności urządzenia.

  - Przez pojęcie „przegląd” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na kontrolowaniu stanu technicznego urządzenia i usuwanie zauważonych wad oraz usterek, ustalanie stopnia zużycia części i mechanizmów urządzenia oraz sprawdzenie, czy mechanizmy nie zostały nadmiernie rozregulowane. Przegląd techniczny ma na celu zapobieganie ewentualnym uszkodzeniom lub awariom. Wymiana części zużywalnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy wchodzi w skład przeglądu.

  - Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową w okresie gwarancji, które zgłaszane będą telefonicznie pod numer …. lub na e-mail: ….

§ 5

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w poniższych okolicznościach:

    - za zwłokę w wykonaniu dostawy przedmiotu umowy - Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy niewykonanej w wymaganym terminie;

    - za przekroczenie deklarowanego czasu reakcji serwisu z powodu zwłoki Wykonawcy - Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne (za każdy dzień zwłoki) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi nie więcej niż 30% wartości netto przedmiotu umowy.

- Kara umowna płatna jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową lub podlega potrąceniu z należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego - wg wyboru Zamawiającego.

- W przypadku, gdy rzeczywista szkoda wyrządzona przez Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania, w przypadku:

  - gdy Wykonawca nie zrealizuje umowy w określonym terminie;

  - gdy nastąpi bezskuteczny upływ terminu wyznaczony na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze;

  - gdy Wykonawca nie dochowa zobowiązania stałości ceny brutto.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w okolicznościach wskazanych w ust. 1-2 powyżej, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.

§ 7

1. Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony zgodnie postanawiają, że umowa zostaje zawarta dnia ………… 2026 r., niezależnie od daty złożenia podpisów przez Strony.

§ 8

Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								Wykonawca: