Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE

20-093 Lublin, ul. Dra Witolda Chodźki 6

tel. +48 (81) 502 17 00

www.ucs.lublin.pl                                        e-mail: sekretariat@ucs.lublin.pl                     NIP: 712-308-47-59	                                                           Regon: 060281989

Numer sprawy: ZP.26.2.40.2026                                                                               Lublin, dnia 12.03.2026 r.

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia Centralnej Sterylizatorni

W odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie wyjaśnia treść dokumentacji stanowiącej zakres zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu:

dotyczy:  zadanie nr 1 – dwukomorowa myjnia ultradźwiękowa (1 kpl.)

- Pytanie  dot. SWZ: Prosimy Zamawiającego o informację  jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia myjni ultradźwiękowej:

Uzasadnienie: prosimy o podanie opisu drogi transportowej do miejsca posadowienia urządzenia: rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości  oraz informacji czy droga transportowa jest płaska -  czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, progi.

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź: Zamawiający podaje opis drogi transportowej: wzdłuż budynku znajduje się droga dojazdowa na parking pracowniczy, przy której utworzona jest zatoczka dla zaopatrzenia - połączona chodnikiem ze spadkiem w kierunku drzwi (150/205cm) wejściowych dwuskrzydłowych do budynku. Przy tych drzwiach jest niewielka różnica wysokości między kostką a terakotą (ok. 2,5 cm).  Po przekroczeniu drzwi wejściowych należy kierować się holem o długości ok 7,5 m do następnych drzwi dwuskrzydłowych (150/205cm) oddzielających hol od pomieszczeń sterylizacji i szatni. Do punktu docelowego dzieli nas pomieszczenie magazynowe sterylizacji z drzwiami  jednoskrzydłowymi (2 szt. - 110/205cm). Na całej długości trasy od drzwi wejściowych do punktu docelowego nie ma żadnych progów.

- Pytanie  dot. SWZ: Czy w miejscu posadowienia urządzenia są niezbędnie media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń?

W przypadku potrzeby wykonania tych prac Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jest to koszt po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w miejscu, w którym ma stanąć myjnia ultradźwiękowa obecnie stoi stół ze zlewem dwukomorowym. Podłączony jest on do odpływu ⌀ 50  na wysokości ok. 420 mm oraz podłączony jest do pojedynczych zaworów z ciepłą i zimną wodą (na wysokości ok. 500 mm). Pod blatem z prawej strony stołu (na wysokości ok. 600 mm) zamontowany jest kranik z wodą demi.  Gniazdo szybkozłączki ze sprężonym powietrzem zamontowane jest nad blatem (240 mm) sąsiedniego krótszego stołu. Gniazdo elektryczne znajduje się nad sąsiednim stołem na wysokości (ok. 580mm).

W sytuacji, gdy oferowana myjnia wymaga innych mediów (lub na innych wysokościach czy innych lokalizacjach) – niezbędne przeróbki musi wykonać Wykonawca, swoim staraniem i organizacją nie zakłócającą procesu udzielania świadczeń w UCS w Lublinie (pod nadzorem i wiedzą Zamawiającego) a ich koszt uwzględnić w cenie oferty.

- Pytanie do  załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE LP.  30, 31 o brzmieniu:

|  | Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) bez użycia części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 4 dni robocze | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) z użyciem części zamiennych (licząc od momentu Zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 5 dni roboczych. | TAK |  |

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

|  | Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) bez użycia części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 6 dni roboczych. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) z użyciem części zamiennych (licząc od momentu Zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 10 dni roboczych. | TAK |  |

Uzasadnienie: zaproponowane przez nas terminy są terminami realnymi do spełnienia przez potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu wykonania skutecznej naprawy – zgodnie z propozycją przedstawioną w pytaniu.

  - Pytanie dot. załącznika do SWZ: wzór umowy § 4 ustęp 6  o brzmieniu:

- W przypadku maksymalnie 3 napraw tego samego elementu w okresie gwarancji, Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany urządzenia lub elementu na nowy.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

- W przypadku maksymalnie 3 napraw tego samego elementu  w okresie gwarancji, Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany urządzenia lub elementu na nowy.

Uzasadnienie: normą w umowach jest zapis o wymianie elementu na nowy po 3 naprawach tego samego elementu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 4 ust. 6 umowy w sposób wskazany w pytaniu.

  - Pytanie dot. załącznika do SWZ: wzór umowy § 5 ustęp 1, 2  o brzmieniu:

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w poniższych okolicznościach:

    - za zwłokę w wykonaniu dostawy przedmiotu umowy - Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy niewykonanej w wymaganym terminie;

    - za przekroczenie deklarowanego czasu reakcji serwisu z powodu zwłoki Wykonawcy - Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne (za każdy dzień zwłoki) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi nie więcej niż 30% wartości netto przedmiotu umowy.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w poniższych okolicznościach:

    - za zwłokę w wykonaniu dostawy przedmiotu umowy - Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy niewykonanej w wymaganym terminie;

    - za przekroczenie deklarowanego czasu reakcji serwisu z powodu zwłoki Wykonawcy - Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne (za każdy dzień zwłoki) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi nie więcej niż 5% wartości netto przedmiotu umowy.

Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian, gdyż w naszej ocenie zaproponowane poziomy potencjalnych kar nie są wygórowane a mają one spełniać funkcję motywującą i dyscyplinującą wykonawcę do prawidłowej realizacji kontraktu.

Prosimy o uwzględnienie udzielonych wyjaśnień i zapraszamy do składania ofert.

Z poważaniem,