## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO+A1:H10
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2 do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane nie gorsze niż" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami Ogłoszenia i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania.
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## CZĘŚĆ 1
12/ZP/2026/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1. Zamrażarka niskotemperaturowa do -86ºC | 1. Zamrażarka niskotemperaturowa do -86ºC |  | 1 |  | 0
Preferowany producent: PHCbi | Producent: ………………………………………………………………
Preferowany model: PHCbi MDF-DU700ZH-PE | Model :…………………………………………………
Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 1030 mm; głębokość 890 mm; wysokość 1995 mm | Wymiary zewnętrzne: szerokość ........... mm, głębokość …......... mm, wysokość …............ mm
Minimalne wymiary wewnętrzne: szerokość 870 mm; głębokość 600 mm; wysokość 1400 mm | Wymiary wewnętrzne: szerokość …........ mm; głębokość …......... mm; wysokość …............ mm
Zamrażarka w układzie pionowym (szafowym) | TAK/NIE *
Pojemność komory: 700-750 litrów | Pojemność komory: …............. litrów
Zakres kontroli temperatury -86ºC do -40ºC | Zakres kontroli temperatury od …........ ºC do …....... ºC
Zużycie energii: poniżej 7 kWh na dobę przy nastawie -80ºC | Zużycie energii: …....... kWh na dobę przy nastawie -80ºC
Układ chłodzenia: kaskadowy, z energooszczędnymi kompresorami inwerterowymi | TAK/NIE *
Czynniki chłodnicze: naturalne, węglowodorowe | TAK/NIE *
Poziom hałasu: nieprzekraczający 52 dB | Poziom hałasu: …....... dB
Wnętrze: stal lakierowana na biało | TAK/NIE *
Półki: nieperforowane, płaskie, ze stali nierdzewnej, co najmniej 3 szt. | TAK/NIE *
Drzwi zewnętrzne: zamykane mechanicznie (niemagnetycznie), uchwyt z zamkiem na klucz | TAK/NIE *
Port wyrównywania ciśnienia: obsługiwany ręcznie, zainstalowany w lewej ścianie, najlepiej w pobliżu uchwytu otwarcia | TAK/NIE *
Drzwi wewnętrzne: zamykane mechanicznie (niemagnetycznie) o grubości nie mniejszej niż 80 mm; z rozwiązaniem ograniczającym szronienie, liczba drzwi wewnętrznych: 2 szt. | TAK/NIE *
Komora oraz drzwi wewnętrzne: izolowane próżniowo | TAK/NIE *
Panel kontrolny: umieszczony w centralnej części drzwi zewnętrznych, z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD wykonanym w technologii oporowej | TAK/NIE *
Sterownik: z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych; wbudowany w panel kontrolny port USB do przesyłania danych na pamięć typu pendrive. | TAK/NIE *
Sygnalizacja stanów alarmowych: - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z regulacją czasu opóźnienia) - braku napięcia w sieci elektrycznej - niedomknięcia drzwi (z regulacją czasu opóźnienia) - zanieczyszczenia filtra skraplacza | TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE *
Dodatkowe funkcje: - możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu uśpienia od 1 do 60 minut) - automatyczna diagnostyka usterek - komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia, - zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy hasła, - możliwość ustawienia hasła głównego i zapasowego, - 3 fabrycznie wykonane porty kablowe o średnicy minimum 15 mm; - bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NCdla centralnych systemów monitorowania | TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE *
2. Stelaże szufladkowe | 2. Stelaże szufladkowe |  | 10 |  | 0
Preferowany producent: PHCbi | Producent: ………………………………………………………………
Preferowany model: PHCbi SDR-624-N | Model :…………………………………………………
- kompatybilne z zamrażarką z poz. 1 - metalowe, - pojemność pojedynczego stelaża: 24 pudełka kriogeniczne o wysokości 5 cm | TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE *
Gwarancja (łączna dla poz. 1 i 2): - zakres: standardowa producenta, - czas: co najmniej 24 miesiące - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: maksymalnie 5 dni roboczych | Gwarancja (łączna dla poz. 1 i 2): - zakres: ….................................................................. - czas: …....... miesiące - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: ................... dni roboczych
|  | RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16, budynek A, poziom -1