Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania paczek 
i bagaży.

- Wymagania ogólne:

- Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, kompletny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż  w 2025 r., posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.

- Wykonawca musi posiadać zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1277) na wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na terenie Polski.

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1277 z późn. zm.)  i przepisu wykonawczego do w/w ustawy – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2022 r., poz. 967).

- Wykonawca musi posiadać aktualną autoryzacje producenta na sprzedaż, dostawę, instalację oraz serwis urządzeń rentgenowskiego do prześwietlania paczek i bagaży.

- Wykonawca dostarczy na własny koszt zamawiane urządzenia na adres Użytkownika, dokona ich instalacji i uruchomienia w miejscu pracy oraz przeprowadzi kontrolę dozymetryczną potwierdzoną przez inspektora ochrony radiologicznej.

- Wykonawca w imieniu Użytkownika, opracuje niezbędną dokumentacje w celu uzyskania przez Użytkownika zgody / zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1277) na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzeń rentgenowskich. Wszelkie koszty z uzyskaniem ww. zezwolenia poniesie Wykonawca. Dokumenty muszą być zaopiniowane przez inspektora ochrony radiologicznej.

- Na urządzenia, w chwili ich przekazania Zamawiającemu, winny być wystawione przez Wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne.

- Dostawa obejmuje montaż urządzeń we wskazanych miejscach, instalację  i uruchomienie, a także przeszkolenie w miejscu ich instalacji, użytkowników i osób odpowiedzialnych za prawidłową pracę urządzeń.

- Urządzenia powinny posiadać w załączeniu kompletne wyposażenie, takie jak: przewody połączeniowe i inne części, podzespoły wymagane do prawidłowego działania urządzenia.

- Parametry techniczne i wymagania:

| Parametry ogólne | Dane techniczne |
| --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne urządzenia | - długość minimum 1300 mm, maksimum 1400 mm (bez stołów rolkowych) - szerokość – max. 790 mm (tak aby można było przenieść urządzenie przez drzwi o szerokości 80 cm) - wysokość – max bez monitora 1500mm |
| Minimalne wymiary wewnętrzne tunelu | - szerokość – min. 530 mm - wysokość – min. 350 mm |
| Maksymalne wymiary wewnętrzne tunelu | - szerokość – max. 600 mm - wysokość – max. 400 mm |
| Konstrukcja tunelu | - tunel przelotowy |
| Minimalna wysokość taśmociągu od podłoża | - min. 750 mm - max. 900 mm |
| Funkcje taśmociągu | - możliwość zmiany kierunku przesuwu taśmy |
| Minimalna wytrzymałość obciążeniowa taśmociągu | - min. 160 kg |
| Maksymalna waga urządzenia | - max. 340 kg |
| Konstrukcja urządzenia | - konstrukcja jednolita - klawiatura do obsługi na wysokości 80-95 cm od podłogi, zespolona z urządzeniem (fabrycznie wbudowana) z możliwością zamknięcia na klucz w obudowie urządzenia z możliwością demontażu i usytuowania w odległości do 7 m. od urządzenia - klawiatura do obsługi urządzenia wyposażona w 3 swobodnie programowalne przyciski na pulpicie operatora (personalizacja ustawień) – umożliwiające ustawienie poszczególnym operatorom (indywidualnie) preferowanych funkcji obróbki obrazu pod kątem jasności, kontrastu, kolorów itp. w celu łatwiejszego i szybszego wykrywania pożądanych przedmiotów np. metali, substancji niebezpiecznych itd. - wszystkie elementy wbudowane w urządzenie, z wyjątkiem monitorów, a klawiatura do obsługi urządzenia z możliwością demontażu i usytuowania w odległości do 7 m. od urządzenia. - urządzenie powinno być wyposażone w kółka jezdne z możliwością zablokowania w miejscu ostatecznej instalacji i w wykręcane stopki umożliwiające zmianę wysokości pracy/ regulację wysokości taśmociągu w zakresie od 0 do 25mm - urządzenie powinno być wyposażone w stoły rolkowe o dł. minimalnej 300mm, maksymalnej 500mm (konstrukcja stalowa) na wejściu i wyjściu tunelu inspekcyjnego, z możliwością mocowania do urządzenia. Stół rolkowy powinien mieć taką samą nośność jak taśmociąg w urządzeniu – tj. wytrzymać obciążenie min. 160 kg |
| Zasilanie | 230 V, 50-60 Hz |
| Temperatura pracy | temperatura pracy urządzenia w zakresie nie mniejszym od 0º C do + 40º C przy wilgotności powietrza do 95% |
| Rozdzielczość liniowa | min. 38 AWG |
| Rodzaj generatora | generator o napięciu anodowym o mocy nie mniejszej niż 160 kV |
| Penetracja stali | min 37 mm |
| Maksymalna dawka promieni rentgenowskich | - poziom promieniowania na powierzchni obudowy – max. 1,0 uSv/godz. ) |
| Cykl pracy | - działanie w cyklu pracy ciągłej |
| Bezpieczeństwo | - źródło promieniowania bezpieczne dla obsługi i osób postronnych, - urządzenie powinno być bezpieczne dla kontrolowanej żywności, dla nośników informacji magnetycznej, dla filmów fotograficznych, gwarantowane: do ISO 1600 (33 DIN) - urządzenie powinno być wyposażone w minimum 3 przyciski bezpieczeństwa odcinające zasilanie – ( od strony wejścia do tunelu , wyjścia z tunelu i od strony operatora) - Skaner musi być urządzeniem całkowicie bezpiecznym dla otoczenia oraz jego obsługi. Musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2024 , poz.1277 i rozporządzenia wykonawcze oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej – ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia. - Urządzenie powinno spełniać warunek uruchamiania emisji promieniowania wyłącznie gdy w tunelu inspekcyjnym zostaną wykryte jakiekolwiek obiekty ( czujniki wejścia i wyjścia z tunelu) , a w pozostałym czasie pracy generator nie emituje promieniowania , - Skaner musi posiadać układ automatycznie wyłączający promieniowanie w przypadku wystąpienia błędów w działaniu. - Tunel inspekcyjny musi być zabezpieczony obustronnie przez kurtyny gumowo-ołowiane, chroniące przed rozproszeniem promieniowania na zewnątrz |
| Monitor i sposób wyświetlania obrazów | - min. LCD 21,5”, FULL HD – kolor – 2 szt. działające równocześnie; - podgląd prześwietlanych przedmiotów równocześnie na dwóch monitorach przy użyciu dwóch różnych (dowolnie wybranych) funkcji obróbki obrazu jednocześnie, co znacznie ułatwia i przyśpiesza analizę obrazu, zwiększa dokładność i precyzję wykrywania zagrożeń - np.: - na jednym monitorze pseudokolor, na drugim materiały nieorganiczne; - na jednym obraz w kolorze, na drugim negatyw; - na jednym obraz monochromatyczny, na drugim materiały organiczne; - itp. inne konfiguracje Powyższe obrazowania powinny być możliwe przy różnych wielkościach powiększeń czyli np. na jednym monitorze materiały organiczne z powiększeniem x2, a na drugim np. tryb czarno-biały / negatyw z powiększeniem x16 itd. itp. |
| Rozdzielczość obrazu | - min. 1920 x 1080 |
| Funkcje obrazu | - cyfrowy ZOOM obrazu min. 64 razy - funkcje obróbki obrazu zwiększające czytelność i przejrzystość obrazu - tryb wyświetlania obrazu umożliwiający rozróżnienie materii organicznej i nieorganicznej, mieszanej i o dużej gęstości poprzez pomiar liczby atomowej Z (różne kolory prześwietlonego materiału – minimalna ilość kolorów – 6 - nie licząc koloru białego, czarnego i różnych odcieni tego samego koloru) z funkcją usuwania poszczególnych warstw obrazu i zwiększenia wyrazistości. Kolory zależne od liczby atomowej prześwietlanych materiałów. - Możliwość wyboru trybu ze zwiększoną wyrazistością obrazu i pogłębieniem widoczności dla materiałów metalowych w czasie rzeczywistym – tj. przy jadącym taśmociągu. Wymagana możliwość obrazowania w czasie rzeczywistym w dwóch trybach – tryb standardowy - bez powiększenia penetracji i pogłębienia; tryb z pogłębioną wyrazistością obrazu dla przedmiotów metalowych. Należy zademonstrować działanie obu trybów podczas testów odbiorowych - płynnie przesuwający się obraz rzeczywisty skanowanego przedmiotu z możliwością płynnego cofania obrazu - funkcja obrazu czarno-białego - funkcja obrazu w postaci negatywu - widok poprzedniego obrazu - pomiar liczby atomowej Z - możliwość sprawdzenia liczby atomowej poprzez zaznaczenie wybranego obszaru w skanowanym obrazie - archiwizacja obrazów na płytach DVD lub innych nośnikach danych - automatyczne wykrywanie (zaznaczanie) materiałów potencjalnie niebezpiecznych - oprogramowanie TIP – Projekcja Obrazów Wirtualnych Zagrożeń - alarm gęstości - program szkoleniowy operatorów |
| Oprogramowanie | - oprogramowanie w języku polskim - wbudowane menu w języku polskim - tablica kontrolna/program wizualizujący podstawowe parametry urządzenia takie jak odczyt napięcia zasilaczy, napięcie generatora oraz informacja o pojawiających się błędach w funkcjonowaniu urządzenia. Powinno to być narzędzie umożliwiające przeprowadzenie przez operatora bezpośredniego odczytu podstawowych informacji o systemie i urządzeniu RTG. |
| Inne parametry techniczne komputera | - twardy dysk o pojemności min. 256 GB - wyświetlanie daty i czasu - stabilizator do zabezpieczenia pracy systemu przed skokami napięcia - licznik bagażu - licznik dzienny bagażu |
| Gwarancja | - min. 24 miesiące |
| Urządzenia powinny posiadać | oznaczenie CE: - odnośnie oferowanych urządzeń, zgodnie z ustawą o ocenie zgodności oznaczenia bezpieczeństwa pracy: - certyfikat zgodności CE - certyfikat dotyczący bezpieczeństwa przemysłowego oraz elektromagnetycznego (EMC) - dokument potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa filmów fotograficznych: minimum ISO1600 (DIN33); - w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dokument potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe - Dz. U. z 2024 r. poz. 1277 i rozporządzenia wykonawcze) oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej – ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - oświadczenie producenta dotyczące możliwości pracy oferowanego urządzenia w trybie ciągłym: 7 dni w tygodniu /24 godziny na dobę |
| Do każdego urządzenia dołączone musza być następujące dokumenty | - dokument gwarancyjny - dokumentacja techniczna w języku polskim - instrukcja obsługi w języku polskim - licencja na zainstalowane oprogramowania - dopuszczenia i certyfikaty potwierdzone za zgodność wraz z tłumaczeniem na język polski |