## Pakiet 1 WSKAŹNIKI
|  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm. zam.oraz pełny numer katalogowy oferowanego asortymentu | Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość szacunkowa (przewidywana ilość roczna) | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | Iloczyn kolumn 7 i 8 dodany do poz. w kol. 7 | Iloczyn kolumny 6 i 7 | Iloczyn kolumny 10 i 8 | Suma kolumn 10 i 11
1. | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie&Dick do parametrów w zakresie 134-137ºC/3,5 min. Pakiet zgodny z normą EN ISO11140-4. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Bez zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. |  |  | szt. | 456 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18mm lub 19mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. |  |  | szt. | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 18mm lub 19mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu max 20mm x 100 mm. Data produkcji i okres przydatności umieszczone na każdym teście i opakowaniu zbiorczym. Czytelne i jednoznaczne oznaczenia na teście, dodatkowo Wykonawca dostarcza wraz z testami instrukcje w języku polskim. W opakowaniach po 250 szt. Dopuszczona inna ilość w opakowaniu, pod warunkiem przeliczenia ilości na pełne opakowania (zaokrąglenie w górę). |  |  | op. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC i 134ºC , o czasie inkubacji 24 lub 48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika - w opakowaniach po 100szt. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Opakowanie jednostkowe zawiera 100szt. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Opakowanie jednostkowe zawiera 200szt. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0
Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie Pakietu nr 1.

## Pakiet 2 WŁÓKNINA
|  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Proponowany opis przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy oferowanego asortymentu/ Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość szacunkowa (przewidywana ilość roczna) | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | Iloczyn kolumn 7 i 8 dodany do poz. w kol. 7 | Iloczyn kolumny 6 i 7 | Iloczyn kolumny 10 i 8 | Suma kolumn 10 i 11
1. | Materiał opakowaniowy (włóknina) do sterylizacji parowej lub tlenkiem etylenu, stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura min. 55 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 92,1 N/m w kierunku walcowania i 44,2 N/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 90% w obu kierunkach, kolor niebieski, fioletowy lub zielony, rozmiar 120 x 120 cm, opakowanie a'200 ark. Zgodny z normą PN EN ISO 11607-1 i PN EN 868-2. Dopuszczona inna ilość w opakowaniu, pod warunkiem przeliczenia ilości na pełne opakowania (zaokrąglenie w górę). |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Materiał opakowaniowy (włóknina) do sterylizacji parowej lub tlenkiem etylenu, stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura min. 55 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 92,1 N/m w kierunku walcowania i 44,2 N/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 90% w obu kierunkach, kolor niebieski, fioletowy lub zielony, rozmiar 100 x 100 cm, opakowanie a'250 ark. Zgodny z normą PN EN ISO 11607-1 i PN EN 868-2. Dopuszczona inna ilość w opakowaniu, pod warunkiem przeliczenia ilości na pełne opakowania (zaokrąglenie w górę). |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0
Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie Pakietu nr 2.

## Pakiet 3 RÓŻNE
|  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Proponowany opis przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy oferowanego asortymentu/ Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość szacunkowa (przewidywana ilość roczna) | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | Iloczyn kolumn 7 i 8 dodany do poz. w kol. 7 | Iloczyn kolumny 6 i 7 | Iloczyn kolumny 10 i 8 | Suma kolumn 10 i 11
1. | Pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych, kompatybilny z metodą sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, kolor czarny, opakowanie a'10 szt. Tusz odporny na czynniki sterylizacji, nietoksyczny, szybkoschnący |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową z barwnikiem, (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250 szt. testów |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Etykiety do kontenera papierowe, pasujące do kontenerów firmy Aesculap ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, przebarwiającym sie po procesie sterylizacji. Wymiary etykiety 74-80x35 mm. Każda etykieta oprócz wskaźnika, zawiera puste miejsca na umieszczenie takich danych jak: nr sterylizatora, data ważności, data sterylizacji i osoba odpowiedzialna. Opakowanie 500 sztuk. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Okrągły, jednorazowy papierowy filtr ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej. Zgodny z normą ISO 11140-1 i 11607-1. Kompatybilny z kontenerami Aesculap. Średnica filtra 190mm, pakowane po 500 szt. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0
Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie Pakietu nr 3.

## Pakiet 4 ETYKIETY
|  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Proponowany opis przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy oferowanego asortymentu/ Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość szacunkowa (przewidywana ilość roczna) | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | Iloczyn kolumn 7 i 8 dodany do poz. w kol. 7 | Iloczyn kolumny 6 i 7 | Iloczyn kolumny 10 i 8 | Suma kolumn 10 i 11
1. | Niezawierające niebezpiecznych substancji toksycznych etykiety dwurzędowe podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, jednoznacznie zmieniającym barwę z jasnej na ciemną, umieszczonym przy dolnej krawędzi etykiety, z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy. Zgodne z normą ISO 11140-1. Etykiety do metkownicy dwurzędowej SP Medikal. Etykieta zawiera miejsca na wpis daty ważności, numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu. Etykiety bez zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rolka a` 750 szt. |  |  | rolka | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0
Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie Pakietu nr 4.

## Pakiet 5 PAPIER KREPOWY II
|  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Proponowany opis przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy oferowanego asortymentu/ Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość szacunkowa (przewidywana ilość roczna) | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | Iloczyn kolumn 7 i 8 dodany do poz. w kol. 7 | Iloczyn kolumny 6 i 7 | Iloczyn kolumny 10 i 8 | Suma kolumn 10 i 11
1. | Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno celulozy uszczelnione spoiwem syntetycznym lub włóknina wykonana w 50% z pulpy celulozowej uszczelnionej włóknem syntetycznym, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,0 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,3 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m, gramatura nominalna 60 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1 i PN EN 868-2. Rozmiar 120 x 120 cm. Opakowanie a'100 ark. Kolor niebieski lub zielony. Dopuszczona inna ilość w opakowaniu, pod warunkiem przeliczenia ilości na pełne opakowania (zaokrąglenie w górę). |  |  | op. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno celulozy uszczelnione spoiwem syntetycznym lub włóknina wykonana w 50% z pulpy celulozowej uszczelnionej włóknem syntetycznym, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,0 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,3 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m, gramatura nominalna 60 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1 i PN EN 868-2. Rozmiar 100 x 100 cm. Opakowanie a'250 ark. Kolor niebieski lub zielony. Dopuszczona inna ilość w opakowaniu, pod warunkiem przeliczenia ilości na pełne opakowania (zaokrąglenie w górę). |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0
Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie Pakietu nr 5.

## Pakiet 6 RĘKAWY
|  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet nr 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Proponowany opis przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy oferowanego asortymentu/ Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość szacunkowa (przewidywana ilość roczna) | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | Iloczyn kolumn 7 i 8 dodany do poz. w kol. 7 | Iloczyn kolumny 6 i 7 | Iloczyn kolumny 10 i 8 | Suma kolumn 10 i 11
1. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu. Papier o gramaturze 60-70g. Folia przezroczysta wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 150°C - 220°C. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar,numer serii, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-3,5 i ISO 11607-1,2, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią z etykietą produktu zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, data wazności. Rozmiar 5 cm x 200 m - rękaw płaski |  |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu. Papier o gramaturze 60-70g. Folia przezroczysta wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 150°C - 220°C. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar,numer serii, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-3,5 i ISO 11607-1,2, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią z etykietą produktu zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, data wazności. Rozmiar 10 cm x 200 m - rękaw płaski |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu. Papier o gramaturze 60-70g. Folia przezroczysta wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 150°C - 220°C. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, numer serii,sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-3,5 i ISO 11607-1,2, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią z etykietą produktu zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, data wazności. Rozmiar 15 cm x 200 m - rękaw płaski |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu. Papier o gramaturze 60-70g. Folia przezroczysta wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 150°C - 220°C. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, numer serii, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-3,5 i ISO 11607-1,2, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią z etykietą produktu zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, data ważności. Rozmiar 20 cm x 200 m - rękaw płaski. |  |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu. Papier o gramaturze 60-70g. Folia przezroczysta wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 150°C - 220°C. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, numer serii,sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-3,5 i ISO 11607-1,2, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią z etykietą produktu zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, data wazności. Rozmiar 25 cm x 200 m - rękaw płaski |  |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu. Papier o gramaturze 60-70g. Folia przezroczysta wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 150°C - 220°C. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, numer serii, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 868-3,5 i ISO 11607-1,2, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią z etykietą produktu zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, data wazności. Rozmiar 25 cm x 100 m - rękaw z fałdą o szer. 60 mm |  |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0
Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie Pakietu nr 6.

## Pakiet 7 Papier krepowy I
|  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
Pakiet nr 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Proponowany opis przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy oferowanego asortymentu/ Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość szacunkowa (przewidywana ilość roczna) | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | Iloczyn kolumn 7 i 8 dodany do poz. w kol. 7 | Iloczyn kolumny 6 i 7 | Iloczyn kolumny 10 i 8 | Suma kolumn 10 i 11
1. | Papier krepowany I generacji - min. 95% włókno celulozowe, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, gramatura nominalna 60g/m². Rozmiar 100 x 100 cm, opakowanie a'250 ark. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0
Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie Pakietu nr 7.