Respirator wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej CPAP – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Respirator wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej CPAP – 1 szt.; urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej dla dorosłych do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczony do zastosowania stacjonarnego oraz transportu wewnątrzszpitalnego. |
|  | Waga urządzenia ze zintegrowanym akumulatorem, oraz z wpinanym dodatkowym akumulatorem Li-On zapewniającymi nieprzerwaną pracę urządzenia min. 12 godzin bez konieczności ich ładowania: max. 7 kg |
|  | Możliwość zastosowania dodatkowego, zewnętrznego akumulatora zasilającego (12 V) |
|  | Możliwość ustawienia min. 3 programów wentylacji |
|  | Aparat wyposażony w komunikację Bluetooth oraz WiFi |
|  | Możliwość zgrania danych terapeutycznych w czasie terapii na nośniku pamięci (typu karta pamięci) lub zapisywanie w pamięci z urządzenia na pamięć zewnętrzną przez port typu USB (pendrive) |
|  | Respirator wyposażony w mieszalnik tlenu. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie od nie więcej niż 21% do 100%. |
|  | Zasilanie w tlen o niskim ciśnieniu z przepływem 0 do nie mniej niż 30l/min |
|  | Wyświetlacz dotykowy minimum 8” przekątnej ekranu umożliwiający jednoczesne monitorowanie: objętości oddechowej (VTe), częstości oddechów (RR), przecieków powietrza, ciśnień terapeutycznych, wentylacji minutowej (MV), stosunku I/E, szczytowego przepływu i ciśnienia oraz poziomu naładowania akumulatora zasilającego. |
|  | Tryby pracy minimum: CPAP ST PSV(Pressure Support Ventilation) PAC (Pressure Assisted Control), Typu V target (wspomaganie ciśnieniowe z gwarancją objętości), AC, VC, SIMV, PC-SIMV MPV PC MPV VC |
|  | Dla trybów wentylacji sterowanej ciśnieniem (tryby: S/T, PSV, A/C- PC) możliwość zaprogramowania określonej objętości oddechowej wydechowej (TVexh.) w zakresie od nie więcej niż 50 do nie mniej niż 2000ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym |
|  | Hybrydowy tryb wentylacji z jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnień wdechowych (PS) i automatycznym doborem ciśnień wydechowych w celu eliminacji zaburzeń oddychania o charakterze obturacyjnym TYPU BEZDECH, SPŁYCENIE, CHRAPANIE ( auto – PEEP) |
|  | Alarmy nastawiane dla: - Ciśnienie wdechowe - Objętość oddechowa - Wentylacja minutowa - Częstość oddechów - Odłączenie obwodu - Interwał bezdechu |
|  | Monitorowanie parametrów w zakresie : - Objętość oddechowa od 0 ml do nie mniej niż 2000 ml - Szacunkowy wsp. przecieku od 0 do nie mniej niż 200 I/min - Szczytowy przepływ wdechowy od 0 do nie mniej niż 200 I/min - Śr. ciśnienie w drogach oddechowych od 0 do nie mniej niż 90 cm H20 - Wentylacja minutowa od 0 do nie mniej niż 30 l/min - Częstość oddechów od 1 do nie mniej niż 90 /min - Szczytowe ciśnienie wdechowe od 0 do nie mniej niż 90cm H20 - Procent oddechów wyzwalanych przez pacjenta od 0 do 100% |
|  | Możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech-wydech oraz wydech-wdech), reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta |
|  | Możliwość zastosowania triggera wdechowego przepływowego w zakresie od nie więcej niż 0,5 do nie mniej niż 9 l / min |
|  | Możliwość zastosowania triggera wydechowego w zakresie od nie więcej niż 10% do nie mniej niż 90% przepływu szczytowego |
|  | Typy obwodów: - aktywna zastawka wydechowa z proksymalnym ciśnieniem (PAP) - aktywna zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu - pasywny układ pacjenta z portem wydechowym - obwód dwuramienny |
|  | Możliwość zastosowania obwodu pacjenta z zastawką oddechową, jak i obwodu bez zastawki (z portem wydechowym) zarówno dla trybów sterowanych objętością i ciśnieniem. Zastosowanie zarówno przy wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. |
|  | Ustawienia parametrów min. : - IPAP od nie więcej niż 3 do nie mniej niż 50 cm H2O, - EPAP/PEEP od nie więcej niż 3 do nie mniej niż 25 cm H2O, - CPAP od nie więcej niż 3 do nie mniej niż 25 cm H2O, - wspomaganie ciśnieniowe od nie więcej niż 0 do nie mniej niż 30 cm H2O, - objętość oddechowa od nie więcej niż 50 do nie mniej niż 2000ml, - częstość oddychania od nie więcej niż 0 do nie mniej niż 80 oddechów na minutę, - czas wdechu od nie więcej niż 0,3 do nie mniej niż 5,0 s, - Czas narastania od nie więcej niż 0 do nie mniej niż 6, - czułość wyzwalania przepływem od nie więcej niż 0,5 do nie mniej niż 9 l/min, - czułość cyklu przepływu od nie więcej niż 10 do nie mniej niż 90 %, |
|  | Możliwość monitorowania Sp02, EtCO2 oraz FiO2 z wykorzystaniem dodatkowych czujników |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie parametrów oporu dynamicznego |
|  | Aparat wyposażony w składany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie urządzenia |
|  | WYPOSAŻENIE |
|  | Respirator w zestawie z wózkiem transportowym min. blokada trzech kół i koszykiem na akcesoria |
|  | Respirator w zestawie z kompletnym układem pacjenta - 10 sztuk |
|  | Respirator wyposażony w zasilanie zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-i) nieprzerwaną pracę urządzenia min. 12 godzin bez konieczności ich ładowania |