Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
nr postępowania WMchtr.261.08.2026

Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę na dostawę głowicę diody laserowej wraz ze sterownikiem dla Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej – oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Głowica diody laserowej wraz ze sterownikiem – 1sztuka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent ……………………………………………..………………………………….… (Należy podać) Typ / Model .………………………………………………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) ………………….…………………...…….. (Należy podać) |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Wymagania ogólne | laser diodowy, półprzewodnikowy, jednowiązkowy, emitujący w zakresie 635–645 nm | …………………… Tak/Nie |
|  | urządzenie typu „stand-alone” – zintegrowana elektronika sterująca w jednej obudowie | …………………… Tak/Nie |
|  | Możliwość pracy w trybach: - picosekundowym impulsowym - ciągłym (CW) - modulowanym / bramkowanym | …………………… Tak/Nie |
|  | sterowanie z poziomu komputera PC przez interfejs USB | …………………… Tak/Nie |
|  | oprogramowanie do pełnej konfiguracji parametrów pracy | …………………… Tak/Nie |
|  | zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC | …………………… Tak/Nie |
| Parametry optyczne | długość fali centralna: 640 nm ± 5 nm | …………………… Należy podać |
|  | szerokość impulsu (FWHM) w trybie wąskiego impulsu ≤ 120 ps. | …………………… Należy podać |
|  | moc średnia w trybie impulsowym (przy 40–80 MHz): ≥ 2 mW | …………………… Należy podać |
|  | Laser musi umożliwiać pracę w co najmniej dwóch trybach szerokości impulsu (np. wąski / szeroki) lub posiadać możliwość regulacji szerokości impulsu w trybie pikosekundowym. | …………………… Tak/Nie |
|  | jakość wiązki: M² ≤ 1.5 | …………………… Należy podać |
|  | polaryzacja liniowa: współczynnik ekstynkcji ≥ 30:1 | …………………… Należy podać |
|  | długoterminowa stabilność mocy: ≤ 1% RMS / 8 h | …………………… Należy podać |
| Wyjście optyczne | wyjście sprzężone do światłowodu jednomodowego | …………………… Tak/Nie |
|  | światłowód jednomodowy dedykowany do długości fali 640 nm utrzymujący polaryzację | …………………… Tak/Nie |
|  | sprzężenie fabryczne, z zachowaniem stabilności mechanicznej i termicznej | …………………… Tak/Nie |
|  | minimalna efektywność sprzężenia do światłowodu jednomodowego: ≥ 40% (moc lasera na wyjściu światłowodu nie może być niższa niż 40% deklarowanej mocy lasera bez światłowodu) | …………………… Należy podać |
|  | złącze światłowodowe: FC/APC | …………………… Tak/Nie |
|  | światłowód zakończony kolimatorem lub standardowym wyjściem światłowodowym | …………………… Należy podać |
| Parametry czasowe | zakres częstotliwości powtarzania (wewnętrzny generator) od ≤ 1 Hz do ≥ 100 MHz | …………………… Należy podać |
| Wyzwalanie | wyzwalanie zewnętrzne (SYNC IN / TRIGGER IN) zakres od single-shot do ≥ 100 MHz | …………………… Tak/Nie |
|  | kompatybilność z poziomami TTL i/lub NIM | …………………… Tak/Nie |
|  | wyjście synchronizacyjne (SYNC OUT) typu SMA | …………………… Tak/Nie |
| Modulacja i bramkowanie | możliwość modulacji cyfrowej/bramkowania poprzez zewnętrzne wejście typu SMA | …………………… Tak/Nie |
| Interfejs | Interfejs komunikacyjny: USB 2.0 lub nowszy | …………………… Należy podać |
|  | kompatybilność z systemem Windows 10 lub nowszym | …………………… Tak/Nie |
| Sterowanie | możliwość ustawienia mocy i częstotliwości | …………………… Tak/Nie |
|  | wybór źródła wyzwalania (wewnętrzne/zewnętrzne) | …………………… Tak/Nie |
| Akcesoria | zasilacz | …………………… Tak/Nie |
|  | przewód USB do podłączenia do komputera | …………………… Tak/Nie |
|  | zestaw sterowników i oprogramowanie | …………………… Tak/Nie |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy | …………………… Należy podać |

………………………………………

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy