- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Lampa zabiegowa mobilna

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Lampa operacyjna mobilna, jednokopułowa Technologia LED zapewniająca jednorodną mieszankę zimnych i ciepłych białych diod LED za soczewkami. Okno z bezpiecznego szkła VSG. Sterylne sterowanie na wielofunkcyjnym uchwycie . Konstrukcja (aluminiowa obudowa) i aerodynamiczny kształt zamkniętego korpusu lampy o gładkiej powierzchni, bez krawędzi, śrub i nacięć. |
|  | Natężenie światła w odległości 1 m (w lx) 40,000 - 160,000 Regulacja natężenia światła (w %) 25 - 100 Temperatura barwowa (Kelvin) 3,000 - 5,500 Wskaźnik oddawania barw Ra 97 Wskaźnik oddawania barw R9 (krew) 97 Wskaźnik oddawania barw R13 (skóra) 99 Rozmiar pola świetlnego (średnica d10 w cm) 18 – 32 (+/- 5%) Odległość robocza (w cm) 70 – 150 (+/- 5%) Średnica głowicy lampy (w cm) 60 (+/- 5%) Wzrost temperatury w obszarze głowicy <0.5° Liczba soczewek min 72 |
|  | Zestaw zawiera: - lampa - uchwyt sterylny - ramię półkardaniczne, ramię sprężyste (niska wysokość), podstawa przejezdna |