- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Aparat do mammotomii

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Zasilanie 230V/50Hz |
|  | Modułu kontrolny zainstalowany na zespole jezdnym, zapewniający sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia. |
|  | Zintegrowany system próżniowy wytwarzający podciśnienie niezbędne do pobierania próbek z automatyczną kontrolą siły ssania w trakcie wykonywania procedury. |
|  | Urządzenie zapewnia realizację biopsji pod kontrolą systemu stereotaktycznego i tomosyntezy oraz pod kontrolą USG |
|  | Urządzenie zapewnia realizację biopsji pod kontrolą rezonansu |
|  | Możliwość stosowania znaczników biopsyjnych. |
|  | Możliwość pobierania kolejnych wycinków bez konieczności wyjmowania igły biopsyjnej z miejsca badanej zmiany i zatrzymywania procesu biopsji i pracy igły. |
|  | System zapewnia możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu, przy zatrzymanym procesie pobierania bioptatów jak i w trakcie pracy igły. Proces podawania ręczny i automatyczny |
|  | Automatyczne podawanie soli fizjologicznej co każde cięcie |
|  | System zapewnia możliwość przepłukiwania miejsca wycinka. |
|  | Urządzenie zapewniające szybki proces pobierania wycinków, długość cyklu (otwarcie igły, wycięcie zmiany, zamknięcie igły) max 5s |
|  | Proces wycinania - rotacyjny nie dopuszcza się systemów oscylacyjnych szarpiących tkankę |
|  | Możliwość instalacji pojemnika na płyny powstałe podczas biopsji |
|  | Na wyposażeniu przycisk nożny sterowany pneumatycznie |
|  | Urządzenie w pełni zautomatyzowane bez wyświetlaczy, klawiatura membranowa |
|  | Igły 10 szt : Możliwość stosowania, dwóch rozmiarów igieł: 9 G, 12 G Długość okna biopsyjnego w dwóch rozmiarach min. 12 mm lubimin. 20 mm Igła z ostrzem trokarowym Rękojeść, igła, węże ciśnieniowe do każdego zabiegu w jednym opakowaniu, sterylne i jednorazowego użytku. Koszyczek na bioptaty z siateczką o szczelinie nie większej niż 180 mikronów zabezpieczająca możliwość wydostania się mikro zwapnień podczas biopsji lub płukania |
|  | Znaczniki kompatybilne z oferowanymi igłami 10 szt |
|  | Pojemniki kompatybilne z oferowanym systemem 10 szt |