- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Mikroskop operacyjny

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Okulistyczny mikroskop operacyjny z podstawą jezdną wyposażony w 4 hamulce elektromagnetyczne |
|  | Optyka apochromatyczna z bazą stereo równą 24 mm |
|  | Mikroskop wyposażony w podgląd asystencki, dwa niezależne tory optyczne (dla operatora i asysty) |
|  | Tor optyczny operatora i asysty wyposażony w dwie różne wiązki optyczne: jedna wiązka odpowiedzialna za rozdzielczość, druga za głębię |
|  | Mikroskop wyposażony w oświetlenie szczelinowe z płynną regulacją szerokości szczeliny w zakresie 1- 6 mm oraz z przesuwem szczeliny |
|  | Zmotoryzowany zoom 6:1 z możliwością sterowania ze sterownika nożnego oraz panelu sterowania, możliwość awaryjnego manualnego sterowania z głowicy mikroskopu, możliwość regulacji prędkości |
|  | Fokus elektromotoryczny o zakresie 75 mm, możliwość aktywacji funkcji quick fokus, możliwość regulacji prędkości, możliwość sprzężenia prędkości z aktualną wartością powiększenia |
|  | Powiększenie całkowite: 4,1- 24,5x oraz pole widzenia: φ51,4-8,6 mm |
|  | Okulary szerokokątne 8,33x, z regulacją dioptrii ±5 dla operatora oraz okulary szerokokątne 10x, z regulacją dioptrii ±5 dla asysty |
|  | Elektromotoryczny XY o zakresie 62x62 mm, możliwość regulacji prędkości, możliwość sprzężenia prędkości z aktualną wartością powiększenia |
|  | Elektromotoryczne pochylenie głowicy w zakresie 15⁰/+105⁰ (+/-2⁰) z funkcją quick tilt, możliwość precyzyjnego regulowania kąta głowicy za pomocą sterownika nożnego lub dotykowego ekranu |
|  | Bezpośrednie oświetlenie koaksjalne w technologii LED, 4 wiązki świetlne zapewniające stabilny refleks z dna oka w przypadku ruchu gałki ocznej, z możliwością płynnej regulacji natężenia z panelu sterowania oraz sterownika nożnego oraz płynnej regulacji średnicy w zakresie φ4-23mm z głowicy mikroskopu oraz sterownika nożnego, temperatura barwowa zbliżona do oświetlenia halogenowego |
|  | Bezprzewodowy sterownik nożny z możliwością programowania poszczególnych funkcji, wyposażony w zapasowy przewód sygnałowy |
|  | Mikroskop wyposażony w funkcję autoreset, po podniesieniu ramienia mikroskopu wyłączenie oświetlenia, powrót do ustawień pierwotnych (zoom, fokus, XY), zatrzymanie nagrywania |
|  | Mikroskop wyposażony w tor wizyjny: kamera FULL HD z funkcją fine focus (ustawienia niezależnej ostrości kamery) oraz monitor o przekątnej 27” lub większy wyświetlający obraz z kamery montowany do kolumny mikroskopu z ramieniem do montażu |
|  | Możliwość rozbudowy mikroskopu o system nawigacji do wszczepu soczewek torycznych oraz system śródoperacyjnego OCT |
|  | Skład zestawu: Mikroskop na statywie z hamulcami elektromagnetycznymi: 1 szt. Obiektyw APO 200 mm OCT Ready: 1 szt. Tor wizyjny z kamerą FULL HD z możliwością nagrywania: 1 szt. Monitor 27” lub większy na wychylnym ramieniu mocowany do kolumny mikroskopu: 1 szt. Binokular operatora 10-50 typu Ultra Low z regulacją pochylenia: 10-50⁰ 1 szt. Binokular asysty regulacją pochylenia 5-25⁰: 1 szt. Okularki 10x/21B, typ II: 2 szt. Okularki 8,33x/22B, typ II: 2 szt Osłonki do sterylizacji: 10 kpl. Sterownik nożny bezprzewodowy: 1 szt. Pokrowiec: 1 szt. Fotel operatora mikroskopu ( możliwość regulacji wysokości, regulacja podłokietników we wszystkich płaszczyznach z przesuwem wzdłużnym, regulowany kąt siedziska, blokada kół, możliwość przechyłu oparcia pleców) |