- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Ssak operacyjny

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Ssak operacyjny, elektryczny, jezdny. |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min. |
|  | Maksymalne podciśnienie: minimum -90 kPa / 675mmHg. |
|  | Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 50 obrotów / minutę przy maksymalnej wydajności). |
|  | Gładka, jednoczęściowa obudowa z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne. |
|  | Ssak na kolumnowym wózku jezdnym, wykonanym ze stopów niekorodujących. |
|  | Cztery kółka jezdne wszystkie z blokadą |
|  | Szyna na akcesoria zainstalowana na kolumnie |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. |
|  | Włącznik / wyłącznik nożny. |
|  | Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy. Zbiornik zabezpieczający o poj. 0,25l +/- 5% z mechanicznym zaworem odcinającym |
|  | Ssak wyposażony w dwa zbiorniki wielorazowego użytku z podziałką, o pojemności 2,5 l +/- 5% (każdy), wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku. |
|  | Możliwość stosowania zbiorników wielorazowego użytku na wydzieliny, autoklawowalnych, o różnych pojemnościach. |
|  | Ssak wyposażony w zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez konieczności odłączania / przełączania drenów oraz wkładów jednorazowych 2,5l. +/- 5% |
|  | Ssak wyposażony w dren silikonowy (dren do pacjenta) o długości minimum 2 m +/- 5% |
|  | Zasilanie urządzenia z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. |
|  | Masa ssaka z wózkiem nie większa niż 16 kg +/- 5% |
|  | Wysokość ssaka z wózkiem max. 1 m +/- 5% |