## Arkusz asor.-cenowy 20ZP2026N
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy 20/ZP/2026/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY „Zakup aparatury badawczej dla Wydziału Nauk Geograficznych UŁ"
Parametry wymagane nie gorsze niż |  | Parametry oferowane | Liczba sztuk | VAT w % | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) ogółem (kol.4x6) | Wartość brutto (zł) (kol. 7 + wartość podatku VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1/Szybkozmienny analizator gazowy CO2/H2O z otwartą ścieżką pomiarową, model: LI-7500 DS, producent: LI-COR – 1 sztuka | (typ i model zaoferowanego sprzętu) | 1 |  |  | 0 | 0
| niezależny pomiar koncentracji H2O i CO2 z wykorzystaniem techniki otwartej ścieżki pomiarowej z częstotliwością do 20 Hz, | TAK/NIE *
| technika pomiarowa: Absolute, non dispersive infrared spectroscopy, | technika pomiarowa:..............................................................
| zakres pomiarowy koncentracji CO2 od 0 do 3000 ppm z dokładnością poniżej 1%, | zakres pomiarowy koncentracji CO2 :…....................................
| zakres pomiarowy koncentracji H2O od 0 do 60 mmol/mol z dokładnością poniżej 2%, | zakres pomiarowy koncentracji H2O….....................................
| czułość pomiaru CO2 na zmiany temperatury powietrza +/ 0,1 ppm na 1°C, | czułość pomiaru CO2 na zmiany temperatury powietrza:…...........................................................................
| czułość pomiaru H2O na zmiany temperatury powietrza +/ 0,03 mmol/mol na 1°C, | czułość pomiaru H2O na zmiany temperatury powietrza:…............................................................................
| czujnik musi być wyposażony w mikrokomputer Smartflux 3 umożliwiający: wyliczanie strumieni H2O i CO2 co najmniej co 30 minut w czasie rzeczywistym, zapis danych na pendrive 16 GB, możliwość podłączenia do dodatkowego rejestratora danych, możliwość podłączenia do komputera PC (Ethernet), możliwość podłączenia do Internetu, kabel zasilający o dł. 5m, kabel Ethernet o dł. 5 m., zestaw do kalibracji | TAK/NIE *
| zasilanie: od 10,5 do 30V, | zasilanie: o….........................................................................
| wymiary: ϕ6,5 cm x 30 cm (głowica), 13.5 x 14.6 x 6.3 cm (część analityczna), 3.7 x 10 x 15 cm (mikrokomputer Smartflux 3) | wymiary: ….................... (głowica), …............................. (część analityczna), …......................................... (mikrokomputer Smartflux 3)
| waga: 0.67 kg (głowica), 0.93 kg (część analityczna), 0.6 kg (mikrokomputer Smartflux 3), | waga: …........................... (głowica), …............................... (część analityczna), …............................... (mikrokomputer Smartflux 3),
| pobór mocy: maksymalnie 10W (głowica + część analityczna + Smartflux 3) | pobór mocy: …............................................. (głowica + część analityczna + Smartflux 3)
| wymagana prawidłowa praca przyrządu w temperaturze powietrza od 25 do +50°C, | TAK/NIE *
| kompatybilność z anemometrem sonicznym 3D RMYoung 81000RE oraz Gill WindMasterPro. | TAK/NIE *
2 | 2/Anemometr soniczny 3D, model: RMYoung 81000RE, producent: LI-COR – 1 sztuka | (typ i model zaoferowanego sprzętu) | 1 |  |  | 0 | 0
| niezależny pomiar trzech składowych prędkości wiatru (XYZ dwie poziome oraz pionowa) oraz temperatury powietrza z częstotliwością do 32 Hz, | TAK/NIE *
| zakres pomiaru składowych prędkości wiatru 0 – 40 m/s, | zakres pomiaru składowych prędkości wiatru…..................................................................................
| dokładność pomiaru składowych prędkości wiatru 0,01 m/s, | dokładność pomiaru składowych prędkości wiatru…..................................................................................
| zakres pomiaru kierunku wiatru 0 359°, | zakres pomiaru kierunku wiatru….........................................................................
| dokładność pomiaru kierunku wiatru 0,1°, | dokładność pomiaru kierunku wiatru…....................................................................
| zakres pomiaru temperatury powietrza 50°C – +50°C, | zakres pomiaru temperatury powietrza…..............................................................................
| dokładność pomiaru temperatury powietrza 0,01°C, | dokładność pomiaru temperatury powietrza….............................................................................
| transfer danych za pomocą RS232 lub 485, | transfer danych za pomocą …..................................................................................
| wyjścia analogowe danych: 4 kanały 0 5V, +/ 2,5V lub +/ 5V, | wyjścia analogowe danych: …........ kanały …......................................................................................
| zasilanie 12 24 volt, | zasilanie…........................................................................
| pobierana moc 1,5 W, | pobierana moc….................................................................
| masa 1,7 kg, | masa…...................................................................................
| wymagana prawidłowa praca przyrządu w temperaturze powietrza od 50°C do +50°C oraz wilgotności względnej od ~5% do 100%, | TAK/NIE *
| wymagana indywidualna kalibracja czujnika w tunelu aerodynamicznym, | TAK/NIE *
| wymagany indywidualnie dobierany kabel szeregowej transmisji danych i zasilania o długości 5 m, | TAK/NIE *
| materiał: stal nierdzewna, | materiał: ….........................................................................
| kompatybilność z szybkozmiennym analizatorem gazowym CO2/H2O z otwartą ścieżką pomiarową, model: LI 7500 DS, producent: LI COR. | TAK/NIE *
Sprzęt musi być kompatybilny z innymi urządzeniami wykorzystywanymi w badaniach nad wymianą gazów cieplarnianych między podłożem a atmosferą, takimi jak szybkozmienny analizator CO2/H2O z otwartą ścieżką pomiarową Li7500 firmy LI-COR oraz szybkozmienny analizator CO2/H2O z otwartą ścieżką pomiarową Li7200 RS firmy LI-COR.
3 | Gwarancja: | Gwarancja:
| - zakres: standardowa producenta, - czas: minimum 24 miesiące, - czas reakcji serwisu: do 3 dni roboczych, | - zakres: …...................................................... - czas: …........................................................ - czas reakcji serwisu: …..................................
| * Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | …………………………………………………………………....
Podpis kwalifikowany / podpis zaufany / podpis osobisty Wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu

## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO–CENOWEGO
Lp. | Zakres informacji / czynność | Opis / wymagania Zamawiającego
1 | Zakres zastosowania | Instrukcja określa zasady prawidłowego wypełnienia Arkusza asortymentowo-cenowego przez Wykonawcę w postępowaniu nr 20/ZP/2026/N.
2 | Wypełnianie formularza | Wykonawca wypełnia wszystkie białe (niezacienione) pola arkusza, podając konkretne wartości parametrów oferowanego asortymentu.
3 | Charakter dostarczanego sprzętu | Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, nieużywany, niebędący sprzętem demonstracyjnym, powystawowym ani regenerowanym.
4 | Zakres danych wymaganych w kolumnie „Parametry oferowane” | Wykonawca zobowiązany jest podać:
• nazwę producenta,
• nazwę handlową urządzenia,
• typ/model (jeśli dotyczy),
• numer katalogowy producenta (lub wpisać „nie dotyczy”, jeśli producent go nie stosuje).
5 | Potwierdzenie zgodności parametrów | Każdy wiersz arkusza musi zawierać rzeczywiste parametry oferowanego sprzętu, potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego. Wpisy muszą być jednoznaczne i nie pozostawiać wątpliwości co do zgodności oferty.
6 | Niedopuszczalne działania | Niedopuszczalne jest:
• przepisywanie treści kolumny „Parametry wymagane nie gorsze niż” bez podania informacji identyfikujących produkt,
• modyfikowanie treści Załącznika nr 2 w sposób prowadzący do braku potwierdzenia wymagań technicznych,
• zmiana modelu/typu sprzętu w toku wyjaśniania oferty.
7 | Konsekwencje błędnego wypełnienia | W przypadku braku danych identyfikacyjnych (producent, typ, model, nr katalogowy) lub niepełnego wypełnienia pól, oferta zostanie uznana za niezgodną z wymaganiami i podlegać będzie odrzuceniu.
8 | Oznaczenie oferowanego asortymentu | Każdy oferowany produkt musi być jednoznacznie i bezspornie zidentyfikowany, aby Zamawiający mógł ocenić zgodność oferty. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem a danymi wynikającymi z numeru katalogowego producenta – za wiążące uznane zostaną dane producenta.
9 | Forma złożenia dokumentu | Plik należy opatrzyć:
• kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
• podpisem zaufanym, lub
• podpisem osobistym osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.