Załącznik nr 1

do szacowania wartości zamówienia DAG.260.72.2026

z dnia 20.03.2026

Zakup aparatu USG – 1 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb I Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: 2026

(wypełnia Zamawiający)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| I | KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |
|  | Lekki, mobilny aparat USG o wadze max. 70 kg. |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-230 V. |  |  |
|  | Co najmniej 3 aktywne gniazda głowic obrazowych. |  |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy, typu LCD/LED o przekątnej ekranu min. 21”. |  |  |
|  | Wbudowany konfigurowalny ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej min. 12‘’. |  |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości pulpitu operatora góra dół w zakresie min. 20 cm. |  |  |
| II | OBRAZOWANIE I TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej, min. 9.000.000 kanałów przetwarzania. |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 380 dB. |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic min. 1,0-18,0 MHz. |  |  |
|  | Tryb optymalizacji obrazu B z automatyczną korekcją ogólnego wzmocnienia i wzmocnienia strefowego tzw. TGC. |  |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE min. 13.000 obrazów. |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 2,0 – 40,0 cm. |  |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu. |  |  |
|  | Zoom tzw. wysokiej rozdzielczości umożliwiający zwiększenie częstotliwości odświeżania wybranego obszaru badania, powiększenie min. x22. |  |  |
|  | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 8 stopni ustawienia tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach. |  |  |
|  | Praca w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych, połączona z trybami color, doppler, power doppler, doppler pulsacyjny. |  |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem color doppler, power doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, doppler pulsacyjny, z obrazowaniem 3D, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu. |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu trybu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji-linii bazowej, dynamiki, prędkości). |  |  |
| III | TRYBY PRACY |  |  |
|  | B-mode z maksymalną prędkością odświeżania min. 2800 obr./sek. |  |  |
|  | Color doppler tryb obrazowania Dopplerowskiego w trybie color Doppler z wysoką czułością. Color doppler o maksymalnej mierzonej prędkości min. 4 m/s, maksymalna prędkość odświeżania min. 700 obr/s. |  |  |
|  | Tryb pseudo trójwymiarowej wizualizacji przepływu, która pomaga zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych w obrazie 2D. |  |  |
|  | Power doppler, rozszerzony tryb power doppler o bardzo dużej czułości (dwukierunkowy). |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny o maksymalnej mierzonej prędkości przy zerowym kącie korekcji ≥ 8.0 m/s |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 0,2-20 mm. |  |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. |  |  |
|  | Obrazowanie tzw. panoramiczne. |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. |  |  |
| IV | OPROGRAMOWANIE |  |  |
| 1. | Graficzna prezentacja pomiarów biometrii na siatce centylowej oraz pomiarami Dopplera z przewodu żylnego DV, tętnicy środkowo-mózgowej, pępowinowej, tętnic macicznych; funkcja dostępna w raporcie z badania jak również na żywo podczas badania na ekranie USG. |  |  |
| 2. | Oprogramowanie wraz z pakietami kalkulacyjnymi umożliwiającymi szybkie wykonanie pomiarów do badań: - ginekologicznych, - położniczych, - jamy brzusznej, - małych narządów, - naczyniowych, - układu mięśniowo-szkieletowego, - pediatrycznych, - urologicznych, - kardiologicznych Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczeniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR. |  |  |
| 3. | Specjalistyczne oprogramowanie do badań położniczych umożliwiające szybkie dokonanie pomiarów poprzez automatyczne wyznaczanie, detekcję i pomiar: -automatyczna detekcja, obrys i pomiar: NT, pomiar przezierności wewnątrzmózgowej IT, - automatyczny pomiar BPD, HC, AC, HL, FL, CM, Vp, Cerebellum z funkcją umożliwiającą ustawienie sekwencji automatycznie występujących po sobie. Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczaniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR. |  |  |
| 4. | Oprogramowanie ginekologiczno - onkologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI Możliwość ustawienia sekwencji pomiarowych automatycznie występujących po sobie. Możliwość tworzenia, definiowania przez użytkownika nowych pomiarów. |  |  |
| 5. | Wbudowany algorytm do pomiaru i wyliczania ryzyka zmian nowotworowych guzów jajnika zgodnie z wytycznymi towarzystwa IOTA (algorytm IOTA LR2, simple rules), IETA, IDEA |  |  |
| V | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
|  | Głowica endowaginalna typu 2D do badań, ginekologicznych, położniczych: Zakres częstotliwości min. 3,0 – 9,5 MHz. Minimum 190 fizycznych elementów Piezoelektrycznych. Kąt obrazowania w trybie B min. 180˚. |  |  |
|  | Głowica typu conwex 2D do badań, jamy brzusznej i badań położniczych: Zakres częstotliwości min. 2,0 – 5,0 MHz. Minimum 190 fizycznych elementów Piezoelektrycznych. Kąt obrazowania w trybie B min. 70˚. |  |  |
| VII | KOMUNIKACJA I ZAPIS |  |  |
|  | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym HDD lub SSD o pojemności min. 500 GB. |  |  |
|  | Archiwum aparatu posiadające możliwość szyfrowania dysku twardego, możliwość szyfrowanej komunikacji DICOM, możliwość eksportowania, szyfrowania i anonimizacji danych pacjentów. |  |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych umożliwiającym m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta, wykonywanie pomiarów biometrycznych ¦w takim samym zakresie jak podczas badania, regulacje obrazu 2D (wzmocnienie, powiększenie, mapy szarości, koloryzacja, wygładzanie obrazu, kontrast) i Dopplera kolorowego, postprocessing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn X/Y/Z, zmiana bramki referencyjnej 3D, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku oświetlenia bryły renderowanej). |  |  |
|  | Wbudowana nagrywarka pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych, nagrywająca na żywo podczas badania, sterowana przyciskiem z konsoli aparatu. |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. |  |  |
|  | Oprogramowanie DICOM . |  |  |
|  | Aparat wyposażony w wyjście HDMI wbudowane fabrycznie w aparat. |  |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w pełną, bezterminową licencję na standard DICOM (w tym min. DICOM Storage, Print, Worklist), umożliwiającą pełną, dwukierunkową integrację z systemem archiwalnym PACS Zamawiającego bez dodatkowych opłat licencyjnych w przyszłości. |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać wbudowaną (lub zintegrowaną fabrycznie) kartę sieciową Wi-Fi (obsługa minimum protokołów WPA3), umożliwiającą bezprzewodowe połączenie urządzenia z siecią lokalną Zamawiającego w celu pobierania i przesyłania danych medycznych oraz bazy pacjentów. |  |  |
| VII | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
|  | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1620 z późn. zm.). |  |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |

* Uwaga!

1)	W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

2)	W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.