NP.BA.261.3.2026

Załącznik nr 3 do zapytania

Dane dotyczące Wykonawcy

Niniejsza oferta została złożona przez:

Ja / My, niżej podpisany/i

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Działając w imieniu i na rzecz:

| Lp. | NAZWA WYKONAWCY/ÓW | ADRES/Y WYKONAWCY/ÓW | NIP, REGON, KRS WYKONAWCY/ÓW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NIP: REGON: KRS: |

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres e-mailowy, numer telefonu |  |

Formularz parametrów techniczno – użytkowych

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola
w kolorze szarym

| Lp. | Minimalne parametry wymagane: | Proponowane parametry [Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model (nazwa urządzenia) |  |
|  | Rok produkcji 2026 |  |
|  | Możliwość jednoczesnego stapiania trzech próbek (trzy stanowiska) |  |
|  | Ogrzewanie elektryczne przez wbudowany piec grzewczy z równomiernym rozkładem temperatury |  |
|  | Zasilanie 1 fazowe (230 V), moc urządzenia nie więcej niż 3 kW |  |
|  | Całkowita waga urządzenia, nie więcej niż 50 kg |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż: wys. 55cm, szerokość 50 cm, długość 65 cm, |  |
|  | Brak zewnętrznych układów chłodzenia i zasilania oraz braku konieczności stosowania sprężonego powietrza chłodzącego |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczych elementów grzejnych |  |
|  | Uchwyty wykonane w całości z ceramiki odpornej na topniki i opary mieszanin próbek i topnika, bez elementów metalowych |  |
|  | Wyposażenie w uniwersalne, regulowane uchwyty dla foremek o średnicy 30, 32, 35, 40 mm |  |
|  | Możliwość wzorcowania temperatury wewnątrz pieca przy użyciu np. zewnętrznych termopar |  |
|  | Możliwość zakładania i pozycjonowania tygli i foremek poza komorą pieca |  |
|  | Automatyczne wylewanie stopu poza komorą pieca z możliwością jego dezaktywacji |  |
|  | Regulacjaa temperatury w zakresie od ok. 20°C (temperatury otoczenia) do temperatury min. 1200°C |  |
|  | Nagrzanie do temperatury maksymalnej w czasie nie dłuższym niż 20 minut |  |
|  | Możliwość programowania stapiania w kilku etapach, ze zmienną temperaturą i czasem |  |
|  | Możliwość programowania stopniowego narostu temperatury w czasie oraz opóźnienia czasu chłodzenia |  |
|  | Możliwość mieszania (wahadłowe, przód-tył) zawartości tygli podczas stapiania, w co najmniej dwóch różnych etapach, z możliwością regulacji szybkości mieszania i kąta przechylenia tygla |  |
|  | Możliwość kontroli i monitorowania temperatury wewnątrz pieca w czasie rzeczywistym, na każdym etapie stapiania, z wyświetlaniem na wyświetlaczu temperatury aktualnej i temperatury zadanej |  |
|  | Możliwość pracy urządzenia, w przypadku uszkodzenia nawet jednego z elementów grzewczych |  |
|  | Zaprogramowane fabryczne programy stapiania (min. 5 procedur) dla różnych typów materiałów oraz możliwość programowania i zapamiętania min. 20 dodatkowych programów własnych |  |
|  | Sterowanie urządzeniem poprzez dotykowy panel LCD, z graficzną prezentacją poszczególnych etapów stapiania, aktualną temperaturą w piecu oraz graficznym wykresem zmiany temperatury w czasie |  |
|  | Zaprogramowane i zoptymalizowane fabrycznie programy do wykonywania kwalifikacji urządzenia OQ/IQ |  |
|  | Oprogramowanie sterujące urządzeniem w języku polskim oraz darmowa aktualizacja nowych wersji oprogramowania |  |
|  | Oprogramowanie urządzenia nie może być oparte o nie wspierany już system operacyjny Windows |  |
|  | Wyposażone w porty komunikacyjne, m.in. port komunikacyjny USB do exportu i importu danych |  |
|  | Urządzenie musi być dopuszczone do użytku na terenie UE (posiada Certyfikat CE oraz Certyfikat RoHS) |  |
|  | Gwarancja na urządzenie minimum 12 miesięcy |  |
|  | Gwarancja na grzałki minimum 24 miesiące |  |
|  | Topnik o granulacji odpowiedniej do stapiania w stapiarce, metaboran litu i czteroboran litu, ze świadectwem jakości, minimum 1 kg |  |

Na potwierdzenie powyższych paramentów Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe lub charakterystyki zaoferowanych urządzeń na podstawie, których będzie można dokonać sprawdzenia założeń i wymagań technicznych określonych w  „Opisie przedmiotu zamówienia”

_______________________________

(imię i nazwisko) Podpisy uprawnionych przedstawicieli wykonawców