## Pakiet 1 Wzorce masy
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 1
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Numer fabryczny | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Producent | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Wzorce masy I rzędu E2 B-03/07/W/DL – komplet 4 szt. Kształt 100mg- wielokąt z zagiętym bokiem, materiał- nowe srebro/ stal nierdzewna | DL | Pok.nr 225 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 2854 | usługa: -Wzorcowanie wzorców masy o nominałach:100 mg, 1g, 10g, 100g -wydanie świadectwa wzorcowania do terminu wskazanego : 28.06.2026r. Wykonawca: -laboratorium posiadajace akredytację PCA w danym zakresie, -niepewność pomiaru dla CMC co najmniej odpowiednio: 100 mg- CMC ≤ 0,0030mg 1g- CMC ≤ 0,0060mg 10g- CMC≤ 0,012mg 100g- CMC≤0,032mg Ostatnie swiadectwo wzorcowania wyadne przez Radwag nr 8617/2908/24 z dnia 28.06.2026r. | Gramet | 28.06.2026 |  |  | 0 | 0% | 0 | 2855
[7 empty] | Suma |  |  | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 2 Wzorce temperatury
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 2
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Numer fabryczny | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Data produkcji zgodnie z tablicą znamionową | Producent | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Wzorcowanie termometru elektronicznego 100-TP z sondą wykonaną ze stali kwasoodpornej (zakres wskazań: -50 do 250°C; działka elementarna 0,01°C) B-02/07W/S/DL | DL | Pok.nr 225 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 150816 | usługa: -Wzorcowanie termometru w punktach:-25,-20,-17,-10,0,5,10,25,35°C. -Świadectwo wzorcowania, wystawione przez akredytowane laboratorium w zakresie jego akredytacji, wzorcowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 8655-1:2003, w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych do terminu wskazanego : 08.07.2026; Wykonawca: -laboratorium posiadajace akredytację PCA w danym zakresie, -niepewność pomiaru dla CMC≤0,06°C Ostatnie swiadectwo wzorcowania Termo-Precyzja Laboratorium Pomiarowe z dnia 8.07.2024r. Nr 749-4/2024 | 2016 | PPHU Termoprodukt | 2026-07-08 |  |  | 0 |  | 0 | 199044
2 | Wzorcowanie rejestratora temperatury złozony ze wskaźnika typ HD 32.7 oraz czujników temperatury typ: TOPE-361-6-200-3-A-L4p-TP47 oraz typ: TOPE-361-6-200-3-A-L4p-SLSL + TP47 (zakres wskazań: 0 do 250°C; działka elementarna 0,01°C) B-02/08/W/S/DL | DL | Pok.nr 225 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 18023203 | usługa: -Wzorcowanie sond w punktach: 5 sond każda w temperaturze (5,22,30,36,42,56°C). -Świadectwo wzorcowania, wystawione przez akredytowane laboratorium w zakresie jego akredytacji, wzorcowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 8655-1:2003, w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych dla wzorcowanych sond Wykonawca: -laboratorium posiadajace akredytację PCA w danym zakresie, -niepewność pomiaru dla CMC≤0,010°C - Ostatnie swiadectwo wzorcowania PLUM Sp.z o.o. Laboratorium Pomiarowe z dnia 31.10.2024r. Nr 2409/751/LA/T/2024 | 2018/2021 | Delta OHM, dla czujek ACSE Sp. Z o.o. | 30 lipiec 2026 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Suma |  |  | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 3 Dejonizat-spężarka
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 3
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Numer fabryczny | Nr inwentarzowy | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Data produkcji zgodnie z tablicą znamionową | Producent | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Sprężarka 24/10GENESI M do chromatografu gazowego Agilent 6890 (A-02/09/S/K/C/SA) | DL-PFWŻ | Pokój wentylatorownia/niski parterbudynku WSSE, ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 4182357 |  | Usługa: - przegląd i konserwacja wraz z ewentualną wymianą zużytych lub niesprawnych elementów: uszczelki, filtry, osuszacz, zawór bezpieczeństwa - pisemne poświadczenie przeprowadzonych czynności | 2024 | MGF | 31.07.2026 |  |  | 0 | 0% | 0
2 | Dejonizator Wody Hydrolab R5 UF D-04/05/S/SA | DL-PFWŻ | Pok.nr 222 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | R52412652850512UF | 011/8010415 | Usługa: sprawdzanie stanu technicznego urządzenia. Sprawdzenie demineralizatora pod kątem parametrów produkowanej wody na poszczególnych etapach oczyszczania. W razie konieczności wymiana modułu RO D100 (jeśli parametry wody wskazują na taka potrzebę). Sprawdzenie czasu pracy lampy UV i jej wymiana jeśli czas pracy elementu zastał przekroczony/zbliża się do przekroczenia. Sprawdzenie stanu zasilacza lampy UV i jego ewentulaną wymianę. Sprawdzenie wszelkich połączeń i w razie potrzeby ich wymianę. W przypadku przeglądu i konserwacji w siedzibie producenta urządzenia, serwis ma zapewnić w tym czasie urządzenie zastępcze o tych samych parametrach. Wykonawca: autoryzowany serwis urządzeń Hydrolab | 2024 | Hydrolab | 31.12.2026 |  |  | 0 | 0% | 0
3 | Dejonizator Wody Hydrolab R5 UF D-04/03/S/SA | DL-PFWŻ | Pok.nr 220 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | R52107465419803UF | 011/8010376 | Usługa: sprawdzanie stanu technicznego urządzenia. Sprawdzenie demineralizatora pod kątem parametrów produkowanej wody na poszczególnych etapach oczyszczania. W razie konieczności wymiana modułu RO D100 (jeśli parametry wody wskazują na taka potrzebę). Sprawdzenie czasu pracy lampy UV i jej wymiana jeśli czas pracy elementu zastał przekroczony/zbliża się do przekroczenia. Sprawdzenie stanu zasilacza lampy UV i jego ewentulaną wymianę. Sprawdzenie wszelkich połączeń i w razie potrzeby ich wymianę. W przypadku przeglądu i konserwacji w siedzibie producenta urządzenia, serwis ma zapewnić w tym czasie urządzenie zastępcze o tych samych parametrach. Wykonawca: autoryzowany serwis urządzeń Hydrolab | 2021 | Hydrolab | 31.12.2026 |  |  | 0 | 0% | 0
4 | Dejonizator wody Polwater DL2-100 D-04/04/S/SA | DL-PFWŻ | Pok.nr 220 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 03071221 | WSSE 438-0006/21 | Usługa: sprawdzanie stanu technicznego urządzenia. Sprawdzenie demineralizatora pod kątem parametrów produkowanej wody na poszczególnych etapach oczyszczania i ewentualna wymiana podzespołów zgodnie z zaleceniem serwisanta. Sprawdzenie wszelkich połączeń i w razie potrzeby ich wymianę. Wykonawca: wymagane doświadczenie w serwisowaniu i konserwacji sprzętu od 3 lat | 2022 | Polwater | 31.12.2026 |  |  | 0 | 0% | 0
[9 empty] | Suma |  |  | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 4 Wirówki
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 4
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Numer fabryczny | Nr inwentarzowy | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Data produkcji zgodnie z tablicą znamionową | Producent | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Wirówka MPW-223E D-18/02/S/SA | DL-PFWŻ | Pok.nr 213 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 10223F334114 | 011/8010349 | Przegląd stanu technicznego i sprawdzenie wirówki w zakresie: * oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji * działanie układu niewyważenia * działanie układu blokady pokrywy * impedancja uziemiania * pomiar prądów bezpiecznychh * prędkość obrotowa - 4000rpm * czas wirowania - 20 min. Protokół przeglądu potwierdzający poprawne działanie wirówki wraz ze stwierdzeniem czy urządzenie kwalifikuje się do eksploatacji oraz z wynikami sprawdzenia urządzenia w w/w zakresie Wykonawca: autoryzowany serwis urządzeń MPW MED.Instruments | 2014 | MPW MED. Instruments Warszawa | 31.07.2026 |  |  | 0 | 0% | 0 | 2015
2 | Wirówka MPW-340 D-18/01/S/SF | DL-PFWŻ | Pok.nr 209 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | brak | 324-0001/33 | Przegląd stanu technicznego i sprawdzenie wirówki w zakresie: * oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji * działanie układu niewyważenia * działanie układu blokady pokrywy * impedancja uziemiania * pomiar prądów bezpiecznychh * prędkość obrotowa - 2500rpm * czas wirowania - 10 min. Protokół przeglądu potwierdzający poprawne działanie wirówki wraz ze stwierdzeniem czy urządzenie kwalifikuje się do eksploatacji oraz z wynikami sprawdzenia urządzenia w w/w zakresie Wykonawca: autoryzowany serwis urządzeń MPW MED.Instruments | 1993 | MPW MED. Instruments (dawniej Mechanika Precyzyjna) Warszawa | 31.07.2026 |  |  | 0 | 0% | 0
3 | Wirówka MPW-352R z chłodzeniem D-18/02/S/SF | DL-PFWŻ | Pok.nr 131 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 10352R078820 | 804-0368/20 | Przegląd stanu technicznego i sprawdzenie wirówki w zakresie: * oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji * działanie układu niewyważenia * działanie układu blokady pokrywy * impedancja uziemiania * pomiar prądów bezpiecznych * prędkość obrotowa - 3600rpm * czas wirowania - 10 min * temperatura 4°C Protokół przeglądu potwierdzający poprawne działanie wirówki wraz ze stwierdzeniem czy urządzenie kwalifikuje się do eksploatacji oraz z wynikami sprawdzenia urządzenia w w/w zakresie Wykonawca: autoryzowany serwis urządzeń MPW MED.Instruments | 2020 | MPW MED. Instruments Warszawa | 31.07.2026 |  |  | 0 | 0% | 0 | 2023
[10 empty] | Suma |  | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 5 Termometry min-max
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 5
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Numer fabryczny | Nr inwentarzowy | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Data produkcji zgodnie z tablicą znamionową | Producent | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Termometr min-max elektroniczny typ RT 804 D-20/22/W/S/SB | PMWŻ | Pok.nr C.2.32 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 74153 | brak | usługa: -wzorcowanie czujnika zewnętrznego (na out) w punktach: 0ºC, 2ºC, 8ºC: -wzorcowanie czujnika wewnętrznego (na in) w punktach: 18ºC, 27ºC, -wydanie świadectwa wzorcowania do terminu wskazanego : 23.11.2026; Wykonawca: -laboratorium posiadajace akredytację PCA w danym zakresie, -niepewność pomiaru dla CMC≤0,1ºC | brak | Radiamce Instruments Ltd. | 2026-11-23 |  |  | 0 | 0% | 0 | 120503
2 | Termohigrometr 608-H2 D-20/06/W/S/SF | DL-PFWŻ | Pok.nr 209 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 41424436 | brak | Usługa: - wzorcowanie w 3 punktach: 20°C/60%; 22°C/40%; 25°C/60% - wydanie świadectwa wzorcowania wraz z podaną niepewnością do dnia 10.08.2026 Wykonawca: - akredytowane na normę PN-EN ISO/IEC 17025 laboratorium wzorcujace, którego zakres akredytacji objmuje w/w punkty wzorcowania temperatury i wilgotności względnej - niepewność pomiaru dla CMC max 0,15ºC/1,5%RH | 2014 | TESTO | 10.08.2026 |  |  | 0 | 0% | 0
3 | Termohigrometr 608-H2 D-20/10/W/S/SF | DL-PFWŻ | Pok.nr 210 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 41424431 | brak | Usługa: - wzorcowanie w 3 punktach: 20°C/60%; 22°C/40%; 25°C/60% - wydanie świadectwa wzorcowania wraz z podaną niepewnością do dnia 10.08.2026 Wykonawca: - akredytowane na normę PN-EN ISO/IEC 17025 laboratorium wzorcujace, którego zakres akredytacji objmuje w/w punkty wzorcowania temperatury i wilgotności względnej - niepewność pomiaru dla CMC max 0,15ºC/1,5%RH | 2014 | Testo | 10.08.2026 |  |  | 0 | 0% | 0
4 | Termohigrometr 608-H2 D-20/15/W/S/SF | DL-PFWŻ | Pok.nr 211 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 41424430 | brak | Usługa: - wzorcowanie w 3 punktach: 16°C/80%; 22°C/40%; 30°C/15% - wydanie świadectwa wzorcowania wraz z podaną niepewnością do dnia 10.08.2026 Wykonawca: - akredytowane na normę PN-EN ISO/IEC 17025 laboratorium wzorcujace, którego zakres akredytacji objmuje w/w punkty wzorcowania temperatury i wilgotności względnej - niepewność pomiaru dla CMC max 0,15ºC/1,5%RH | 2014 | Testo | 10.08.2026 |  |  | 0 | 0% | 0
[11 empty] | Suma | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 6 Pipety automatyczne
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 6
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Producent | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Pipeta automatyczna HTL Labmate pro 0,5-10 μl | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 36 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | Usługa: - wzorcowanie pipety w objętościach 1, 5, 10 μl - wzorcowanie wykonane zgodnie z aktualnym wydwaniem normy PN-EN ISO 8655 - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie w serwisowaniu i konserwacji pipet HTL - sprawdzenie poprawności działania urządzenia | HTL | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
2 | Pipeta automatyczna Starlab EgroOne 0,5-10 μl | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 34 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | Usługa: - wzorcowanie pipety w objętościach 1, 5, 10 μl - wzorcowanie wykonane zgodnie z aktualnym wydwaniem normy PN-EN ISO 8655 - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie w serwisowaniu i konserwacji pipet Starlab - sprawdzenie poprawności działania urządzenia | Starlab | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
3 | Pipeta automatyczna HTL Discovery comfort 0,5-10 μl | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 34 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | Usługa: - wzorcowanie pipety w objętościach 1, 5, 10 μl - wzorcowanie wykonane zgodnie z aktualnym wydwaniem normy PN-EN ISO 8655 - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie w serwisowaniu i konserwacji pipet HTL - sprawdzenie poprawności działania urządzenia | HTL | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
4 | Pipeta automatyczna 8-kanałowa Starlab EgroOne 0,5-10 μl | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 34 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | Usługa: - wzorcowanie pipety w objętościach 1, 5, 10 μl - wzorcowanie wykonane zgodnie z aktualnym wydwaniem normy PN-EN ISO 8655 - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie w serwisowaniu i konserwacji sprzętu HTL - sprawdzenie poprawności działania urządzenia | Starlab | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
5 | Pipeta automatyczna Starlab ErgoOne 2-20 μl | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 36 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | Usługa: - wzorcowanie pipety w objętościach 2, 10, 20 μl - wzorcowanie wykonane zgodnie z aktualnym wydwaniem normy PN-EN ISO 8655 - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie w serwisowaniu i konserwacji sprzętu Starlab - sprawdzenie poprawności działania urządzenia | HTL | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
6 | Pipeta automatyczna Starlab ErgoOne 2-20 μl | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 36 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | Usługa: - wzorcowanie pipety w objętościach 2, 10, 20 μl - wzorcowanie wykonane zgodnie z aktualnym wydwaniem normy PN-EN ISO 8655 - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie w serwisowaniu i konserwacji sprzętu Starlab - sprawdzenie poprawności działania urządzenia | HTL | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
[6 empty] | Suma |  |  | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 7 Termorejestatory
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 7
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Numer fabryczny | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Data produkcji zgodnie z tablicą znamionową | Producent | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Termorejestrator TandD TR-71nw | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 35 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 621616EB | Usługa: - wzorcowanie 2 czujników temperatury w 4°C i -20°C - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie we wzorcowaniu urządzeń TandD | 2023 | TandD corp. | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
2 | Termorejestrator TandD TR-71nw | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 36 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 621616EC | Usługa: - wzorcowanie 2 czujników temperatury w 4°C i -20°C - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie we wzorcowaniu urządzeń TandD | 2023 | TandD corp. | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
3 | Termorejestrator TandD TR-71nw | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 36 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 621616EA | Usługa: - wzorcowanie 2 czujników temperatury w 4°C i -20°C - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie we wzorcowaniu urządzeń TandD | 2023 | TandD corp. | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
4 | Termorejestrator TandD TR-71wb | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 38 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 423402E1 | Usługa: - wzorcowanie 2 czujników temperatury w 4°C i -20°C - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie we wzorcowaniu urządzeń TandD | 2022 | TandD corp. | 31 listopad 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
5 | Termorejestrator TandD TR-71wb | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 38 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 423402E2 | Usługa: - wzorcowanie 2 czujników temperatury w 4°C i -20°C - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie we wzorcowaniu urządzeń TandD | 2022 | TandD corp. | 31 listopad 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
6 | Termorejestrator TandD TR-71wb | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 6 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 423402E2 | Usługa: - wzorcowanie 2 czujników temperatury w 4°C i -20°C - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie we wzorcowaniu urządzeń TandD | 2022 | TandD corp. | 30 listopad 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
7 | Termorejestrator TandD TR-72nw | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 36 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 611820AA | Usługa: - wzorcowanie czujnika temperatury w 20°C - wzorcowanie czujnik wilgotności w 25% - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie we wzorcowaniu urządzeń TandD | 2023 | TandD corp. | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
8 | Termorejestrator TandD TR-72nw | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 16 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 611820AB | Usługa: - wzorcowanie czujnika temperatury w 20°C - wzorcowanie czujnik wilgotności w 25% - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie we wzorcowaniu urządzeń TandD | 2023 | TandD corp. | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
9 | Termorejestrator TandD TR-72nw | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 38 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 611820AB | Usługa: - wzorcowanie czujnika temperatury w 20°C - wzorcowanie czujnik wilgotności w 25% - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie we wzorcowaniu urządzeń TandD | 2023 | TandD corp. | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
10 | Termorejestrator TandD TR-72nw | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 38 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 611820AB | Usługa: - wzorcowanie czujnika temperatury w 20°C - wzorcowanie czujnik wilgotności w 25% - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie we wzorcowaniu urządzeń TandD | 2023 | TandD corp. | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
11 | Termorejestrator TandD TR-72nw | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 38 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 611820AB | Usługa: - wzorcowanie czujnika temperatury w 20°C - wzorcowanie czujnik wilgotności w 25% - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania Wykonawca: - laboratorium wzorcowania akredytowane przez PCA - wymagane doświadczenie we wzorcowaniu urządzeń TandD | 2023 | TandD corp. | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
12 | Rejestrator Testo 176T2 D-22/03/W/S/SB | PMWŻ | Pok.nr C.2.33 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 40515243 | usługa: -wzorcowanie sondy na kanale 1 nr 16057977 w punktach: 37ºC, 25ºC, -wzorcowanie sondy na kanale 2 nr 16057978 w punktach: 44ºC, 30ºC, -wydanie świadectwa wzorcowania do: 30.01.2027; Wykonawca: -laboratorium posiadajace akredytację PCA w danym zakresie, -niepewność pomiaru dla CMC≤0,1ºC | brak | Testo SE & Co.KGaA | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
13 | Rejestrator Testo 176T2 D-22/04/W/S/SB | PMWŻ | Pok.nr C.2.29 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 40515198 | usługa: -wzorcowanie sondy na kanale 1 nr 16057975 w punktach: 41ºC, 44ºC, -wzorcowanie sondy na kanale 2 nr 16057976 w punktach: 22ºC, 36ºC, -wydanie świadectwa wzorcowania do: 30.01.2027; Wykonawca: -laboratorium posiadajace akredytacjęPCA w danym zakresie, -niepewność pomiaru dla CMC≤0,1ºC | brak | Testo SE & Co.KGaA | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
[8 empty] | Suma |  |  | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 8 Termocykler
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 8
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Numer fabryczny | Nr inwentarzowy | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Data produkcji zgodnie z tablicą znamionową | Producent | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Termocykler BioRad C1000 Touch z modułem real-time PCR CFX 96 Deep Well | PDM | Pom.nr C 36 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin |  | 011/8010362 | Usługa: - sprawdzenie jednorodności temperatur bloku grzewczego - walidacja termiczna bloku grzewczego - sprawdzenei czasów narastania i spadku temperatury pół w obrębie bloku grzewczego - wydanie sprawozdania z wykonania wzorcowania - sprawdzenie bloku odczytu optycznego - sprawdzenie poprawności działania urządzenia Wykonawca: - posiadanie zespołu czujników temperatury wzorcowanych dedykonanych do 96 dołkowych bloków grzewczych termocyklerów - wymagane doświadczenie wdokonywaniu srawdzenie temperatur w termocyklerach BioRad |  | Bio Rad | październik 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
[6 empty] | RAZEM |  |  |  |  | SUMA | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 9 System ELISA PDM
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 9
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Numer fabryczny | Nr inwentarzowy | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Data produkcji zgodnie z tablicą znamionową | Producent | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Czytnik mikropłytek BioTek ELX 800 | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 6 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 202315 | 011/8010278 | Usługa: - konserwacja i przegląd techniczny wykonany przez autoryzowany serwis dystrybutora krajowego - konserwacja obejmująca między innymi sprawdzenie i czyszczenie bloku odczytu optycznego - sprawdzenie poprawności działania podzespołów - w tym pozycjonowanie i przesuwu płytki - zakres konserwacji powinien być zgodny z wymogami fabrycznej instrukcji obsługi - w razie konieczności wymiana zużytych podzespołów - czyszczenie wnętrza, prowadnic, elementów elektronicznych i mechanicznych - aktualizacja oprogramowania - wydanie raportu z przeprowadzonych czynności i uzyskanych wyników testów Wykonawca: - wymagane doświadczenie w serwisowaniu i konserwacji czytników mikropłytek firmy BioTek - sprawdzenie poprawności działania urządzenia | 2006 | BioTek | 30 czerwiec 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
2 | Płuczka DiaSorin Washer P2752 | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 6 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 006-9-7324 | 011/8010150 | Usługa: - konserwacja i przegląd techniczny wykonany przez autoryzowany serwis dystrybutora krajowego - konserwacja obejmująca między innymi sprawdzienie poprawności działania pompu, wytwarzanych ciśnień, szczelności połączeń wewnętrznych - sprawdzenie poprawności działania podzespołów - w tym przesuwu płytki - zakres konserwacji powinien być zgodny z wymogami fabrycznej instrukcji obsługi - w razie konieczności wymiana zużytych podzespołów - czyszczenie wnętrza, prowadnic, elementów elektronicznych i mechanicznych - wydanie raportu z przeprowadzonych czynności i uzyskanych wyników testów Wykonawca: - wymagane doświadczenie w serwisowaniu i konserwacji płuczek do mikropłytek - sprawdzenie poprawności działania urządzenia | 2006 |  | 30 czerwiec 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
3 | Płuczka Oasis Atlantis | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok. nr C 6 ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 504662 | 011/8010342 | Usługa: - konserwacja i przegląd techniczny wykonany przez autoryzowany serwis dystrybutora krajowego - konserwacja obejmująca między innymi sprawdzienie poprawności działania pompu, wytwarzanych ciśnień, szczelności połączeń wewnętrznych - sprawdzenie poprawności działania podzespołów - w tym przesuwu płytki - zakres konserwacji powinien być zgodny z wymogami fabrycznej instrukcji obsługi - w razie konieczności wymiana zużytych podzespołów - czyszczenie wnętrza, prowadnic, elementów elektronicznych i mechanicznych - wydanie raportu z przeprowadzonych czynności i uzyskanych wyników testów Wykonawca: - wymagane doświadczenie w serwisowaniu i konserwacji płuczek do mikropłytek - sprawdzenie poprawności działania urządzenia | 2013 |  | 30 czerwiec 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
[6 empty] | RAZEM |  |  |  |  | SUMA | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 10 Mikroskopy
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 10
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Numer fabryczny | Nr inwentarzowy | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Data produkcji zgodnie z tablicą znamionową | Producent | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Mikroskop ECLIPSE E-200F | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok.nr C 17. ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 941684 | 011/8010261 | Usługa - konserwacja urządzenia, oczyszczenie drogi optycznej Wykonawca: autoryzowany serwis | 2005r | NikonCorporation | 31 lipiec 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
2 | Mikroskop CX 31 | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok.nr C7 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 3A 03734 | 011/8010184 | Usługa - konserwacja urządzenia, oczyszczenie drogi optycznej Wykonawca: autoryzowany serwis | 2003 | OLYMPUS | 31 lipiec 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
3 | Mikroskop CX41 z wyposażeniem dodatkowym | Pracownia Diagnostyki Medycznej | Pok.nr C7 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 4K 043390 | 011/8010241 | Usługa - konserwacja urządzenia, oczyszczenie drogi optycznej Wykonawca: autoryzowany serwis | 2005 | OLYMPUS Optical Polska sp.z o.o. | 31 lipiec 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
4 | Mikroskop Nicon Eclipse SI RS D-12/04/S/K/SB | PMWŻ | Pok.nr C.2.34 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | SN 077905 | 011/8010390 | usługa: -konserwacja urządzenia, oczyszczenie drogi optycznej wykonawca: -wymagane doświadczenie w serwisowaniu i konserwacji mikroskopów oraz posiadanie uprawnień do serwisowania mikroskopów. | 2022 | Nicon Instruments | 31 grudzień 2026 |  |  | 0 | 0% | 0
[6 empty] | RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 11 Wagi
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 11
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Numer fabryczny | Nr inwentarzowy | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Data produkcji zgodnie z tablicą znamionową | Producent | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Waga WPE-300L A-03/12/W/S/K/SB | PMWŻ | Pok.nr C.2.32 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 2854 | 351-0011 | usługa: -wzorcowanie wagi na poziomach: 1g, 10g, 25g, 100g, -wydanie świadectwa wzorcowania do terminu wskazanego : 20.12.2026; Wykonawca: -laboratorium posiadajace akredytację PCA w danym zakresie, -niepewność pomiaru dla CMC≤0,007g | 1994r | ZMP Radwag Radom |  |  | 20.12.2026 | 0 | 0% | 0 | 2855
2 | Waga PS-360 R2 | OBM | Pok.nr C.2.5 ul.Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin | 724047 | 351-0052/21 | usługa: -wzorcowanie wagi na poziomach: 0,02 g, 1g, 10g, 50g, 350g, -wydanie świadectwa wzorcowania do terminu wskazanego : 20.12.2026; Wykonawca: -laboratorium posiadajace akredytację PCA w danym zakresie, -niepewność pomiaru dla CMC≤0,002g | 2021 | ZMP Radwag Radom |  |  | 20.12.2026 | 0 | 0% | 0 | 726070
[10 empty] | Suma |  | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 12 Kalibratory drgań
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 12
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Numer fabryczny | Nr inwentarzowy | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Data produkcji zgodnie z tablicą znamionową | Producent | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Kalibrator drgań mechanicznych K-20 | PBŚ SP środowisko pracy | pok. 007 | 10035 | 011/8010328 | usługa: -wzorcowanie na zgodność z normą PN-EN ISO 8041-1:2017 w zakresie: 1) wartość skuteczna przyspieszenia drgań 10 m/s2 dla częstotliwości nominalnej ≈ 80 Hz 2)wartość skuteczna przyspieszenia drgań 1 m/s2 dla częstotliwości nominalnej 16 Hz - zawarcie stwierdzenia zgodności z normą PN-EN ISO 8041-1:2017 w świadectwie wzorcowania -wydanie świadectwa wzorcowania do 18.12.2026; Wykonawca: -laboratorium posiadajace akredytację PCA w danym zakresie, - wymagania dla niepewności pomiaru dla CMC ≤ 1,5 % | 2010 r. | PPUH Emson-Mat Kraków |  |  | do 18.12. 2026 r. | 0 | 0% | 0 | 10036
[11 empty] | SUMA | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 13Miernik dźwięku, drgań
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 13
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Numer fabryczny | Nr inwentarzowy | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Data produkcji zgodnie z tablicą znamionową | Producent | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Miernik poziomu dźwięku SVAN 979 | PBŚ środowisko pracy | pok. 007 | 99593 | 011/8010406 | usługa: -wzorcowanie wg PN-EN 61672:2014 - zawarcie stwierdzenia zgodnosci w świadectwie wzorcowania (dla miernika klasy 1) -wydanie świadectwa wzorcowania do 18.12.2026; Wykonawca: -laboratorium posiadajace akredytację PCA w danym zakresie, - wymagania dla niepewności pomiaru dla CMC: 1))Odpowiedz miernika na sygnał z kalibratora akustycznego, CMC ≤ 0,2dB 2)Odpowiedz miernika na elektryczne sygnały pomiarowe CMC ≤ 0,2 dB 3) Charakterystyka częstotliwościowa miernika w polu swobodnym (częstotliwości 125 Hz do 8 kHz) CMC ≤ 0,4 dB | 2024r. | Svantek Sp. z o.o. Warszawa | do 18.12.2026 |  |  | 0 | 0% | 0 | 99594
2 | Miernik drgań mechanicznych SVAN 948 z przetwornikami: a) przetwornik do drgań miejscowych typ 3023 M2 b) przetworniki do drgań ogólnych typ SV 39A/L | PBŚ środowisko pracy | pok. 007 | 11554 a) 2164 b)1661 S | 011/8010287 a)801-0287/06 b)801-0287/06 | usługa: - wzorcowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 8041-1:2017 z uwzględnieniem wzorcowania urzadzenia do pomiaru czasu - zawarcie stwierdzenia zgodności z wymaganiami PN-EN ISO 8041-1:2017 w świadectwie wzorcowania - wydanie świadectwa wzorcowania do 18.12.2026 Wykonawca: -laboratorium posiadajace akredytację PCA w danym zakresie, - wymagania dla niepewności pomiaru dla CMC: niepewność pomiary dla CMC w zakresie wyznaczania błędów liniowości miernika dla sygnału mechanicznego CMC < 2% | 2006 r. a) 2006 r. b) 2006 r. | Svantek Sp. z o.o. Warszawa a) Dytran Instruments Inc. b) Svantek Sp. z o.o. Warszawa | do 18.12.2026 |  |  | 0 | 0% | 0 | 2
[10 empty] | Suma |  | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 14 Detektor Drager
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZP.272.2.100.2026
Pakiet 14
Lp | Nazwa | Kom org | Budynek/ pomieszczenie | Numer fabryczny | Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi, wymagane certyfikaty, kompetencje) | Data produkcji zgodnie z tablicą znamionową | Producent | usługa wykonana w siedzibie Zamawia jącego TAK/NIE (zaznaczyć) | w przypadku miejsca wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego podać adres pod jaki należy wysłać sprzet do wykonania usługi | termin (wzorcowania/ sprawdzania / konserwacji) | Oferowana cena usługi netto | Stawka podatku VAT % | Oferowana cena usługi brutto
1 | Detektor gazów X-am 5000 Drager | PBŚ SP środowisko pracy | pok. 007 | ARRE-0184 8320000 | usługa: - wzorcowanie w punktach: a) CO: 2 ppm; 3 ppm; 5 ppm; 10 ppm; 20 ppm; 40 ppm; 50 ppm; 100 ppm; 200 pmm; 500 ppm b) NO2: 0,10 ppm; 0,18 ppm; 0,20 ppm; 0,35 ppm; 0,40 ppm; 0,70 ppm; 0,79 ppm; 1,58 ppm; 2,00 ppm; -wydanie świadectwa wzorcowania do 30.06.2026; Wykonawca: -laboratorium posiadajace akredytację PCA w danym zakresie, - wymagania dla niepewnosci pomiaru dla CMC : a) CO ≤ 1% b) NO2 ≤ 1% | 2022 r. | Drager Safety AG & KGaA Lubeka Niemcy |  |  | do 30.06. 2026 r. |  |  | 0 | 1
[10 empty] | Suma | 0 |  | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym