Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
nr postępowania WMchtr.261.07.2026

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę na dostawę antywibracyjnego stołu optycznego wraz z akcesoriami na potrzeby projektu naukowego dla Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Warszawskiej – oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Dostawa stołu optycznego z izolatorami pneumatycznymi, kompresorem i zestawem akcesoriów – 1 zestaw |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stół optyczny – 1 sztuka |  |  |
| Producent ……………………………………………..………………………………….… (Należy podać) Typ / Model .………………………………………………………………………………… (Należy podać) |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Powierzchnia robocza | Wykonana ze stali nierdzewnej o grubości co najmniej 5 mm | ............................................. Należy podać |
| Wymiary (szerokość x długość x grubość) | 1400 mm x 900 mm x 200 mm (+/- 10%) | ............................................. Należy podać |
| Otwory robocze | otwory z gwintem M6, rozstawione na powierzchni roboczej co 25 mm w osi X i Y | ............................................. Tak/Nie |
|  | linia otworów umieszczona w odległości 50 mm od brzegu stołu | . ............................................ Tak/Nie |
|  | otwory uszczelnione | ............................................. Tak/Nie |
|  | port laserowy o średnicy co najmniej 20 mm i maksymalnie 40 mm | ............................................. Tak/Nie |
| Konstrukcja wewnętrzna – struktura | struktura plastra miodu | ............................................. Tak/Nie |
| Konstrukcja wewnętrzna – pochłanianie drgań | Wypełnienie z epoxy minimalizujące drgania | ............................................. Tak/Nie |
| Płaskość powierzchni | +/- 0,1 mm na powierzchni min. 1000 mm x 1000 mm | ............................................. Należy podać |
| Zintegrowana półka | Zintegrowana półka na laser pod blatem, mocowana do blatu (izolowana), o szerokości min. 900 mm | ............................................ Tak/Nie |
| Izolatory pneumatyczne – 1 zestaw |  |  |
| Producent ……………………………………………..………………………………….… (Należy podać) Typ / Model .………………………………………………………………………………… (Należy podać) |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Wyposażenie | Komplet 4 pneumatycznych izolatorów stanowiących nogi optycznego stołu antywibracyjnego wraz z odpowiednim osprzętem takim jak zawory, przewody ciśnieniowe | ............................................. Należy podać |
| Obciążenie | Obciążenie (dla 4 izolatorów) min. 600 kg | ............................................. Należy podać |
| Ustawienie poziomu | System auto poziomowania i autocentrowania | ............................................. Tak/Nie |
|  | Dokładność ustawienia poziomu: min. +/- 0.25 mm | ............................................. Należy podać |
|  | Wysokość powierzchni izolowanej od podstawy 650 mm (+/-10%) | ............................................. Należy podać |
|  | Izolacja pionowa przy 5 Hz: min. 85% | ............................................. Należy podać |
|  | Izolacja pozioma przy 5 Hz: min. 85% | ............................................. Należy podać |
| Kompresor – 1 sztuka |  |  |
| Producent ……………………………………………..………………………………….… (Należy podać) Typ / Model .………………………………………………………………………………… (Należy podać) |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Typ | Kompresor powietrzny dostosowany do pracy z oferowanymi izolatorami | ............................................. Tak/Nie |
| Pojemność zbiornika | 15 litrów | ............................................. Tak/Nie |
| Głośność | Max. 40 dB | ............................................. Należy podać |
| Zasilanie | Przystosowany do pracy z napięciem 230 V 50Hz, | ............................................. Tak/Nie |
|  | jednofazowe | ............................................. Tak/Nie |
| Ciśnienie powietrza | Max. 8 bar | ............................................. Należy podać |
| Natężenie przepływu | 50 L/min | ............................................. Tak/Nie |
| Półka do stołu optycznego – 1 sztuka |  |  |
| Producent ……………………………………………..………………………………….… (Należy podać) Typ / Model .………………………………………………………………………………… (Należy podać) |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Rodzaj | Wolnostojąca | ............................................ Tak/Nie |
|  | Szerokość dopasowana do szerokości blatu (umożliwiająca ustawienie półek nad blatem) | ............................................ Tak/Nie |
|  | Wysokość regulowana w zakresie min. 800 mm | ............................................ Tak/Nie |
|  | Zintegrowany uchwyt na komputer stacjonarny | ............................................ Tak/Nie |
|  | Metalowa rama | . ........................................... Tak/Nie |
| Parametry półek | 2 półki (powierzchnie) do przechowywania materiałów laboratoryjnych | ............................................ Tak/Nie |
|  | Głębokość półki min. 400 mm i maks. 600 mm | ............................................. Należy podać |
| Gwarancja na zestaw | minimum 12 miesięcy | ............................................. Należy podać |

………………………………………

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy