OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz wymagań technicznych

Dostawa zestawu złożonego z systemu do obrazowania/analizy żywych komórek wyposażonego w inkubator CO2 (moduł A) oraz z systemu do obrazowania białek i DNA (moduł B).

| Moduł A - producent (marka) …… .……………………typ/model … …………………(należy wpisać) Moduł B - producent (marka) …… .……………………typ/model … …………………(należy wpisać) Fabrycznie nowe urządzenia, nie eksponowane, pochodzące z bieżącej produkcji, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (należy wpisać) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Moduł A, System obrazowania/analizy żywych komórek wyposażony w inkubator CO2 |  |
| 1 | System jest kompaktową, zintegrowaną jednostką, która obejmuje mikroskop, cyfrową kamerę, komputer, wysokowydajny system oświetlenia fluorescencyjnego oraz inkubator nakładany pozwalający zachować stabilne warunki środowiskowe (temperatura, CO₂, O₂, wilgotność) przez cały czas trwania eksperymentu o następujących parametrach: • Zakres temperatury: od temperatury otoczenia do 40°C (±0,1°C). • Zakres CO₂: 0–20%. • Zakres O₂: 0% – poziom otoczenia (kontrola hipoksji). • Wilgotność względna: 70–90% przy 37–40°C. • System sterowania zintegrowany z oprogramowaniem mikroskopu. | …………………… (należy wpisać) |
| 2 | System zawiera zmotoryzowaną platformę skanującą X/Y z zakresem ruchu 120 mm x 80 mm i rozdzielczością submikronową, wkładki do przyjmowania uchwytów na naczynia oraz uchwyty blokujące do mocowania próbki podczas długich skanów. | …………………… (należy wpisać) |
| 3 | System zawiera zautomatyzowaną wieżyczkę obiektywową, zestaw filtrów i kondensor. | …………………… (należy wpisać) |
| 4 | System jednocześnie obsługuje cztery niezależne wysokowydajne kostki świetlne LED z zintegrowanymi twardo powlekanymi filtrami fluorescencyjnymi przepuszczającymi pasmo wzbudzenia i emisji dla każdej kostki oraz dedykowane gniazdo światła przechodzącego. W zestawie kostki: DAPI 2.0, GFP 2.0, RFP 2.0. | …………………… (należy wpisać) |
| 5 | System może jednocześnie przechwytywać obrazy z czterema oddzielnymi kanałami fluorescencyjnymi oraz światłem przechodzącym. | …………………… (należy wpisać) |
| 6 | System może przechwytywać obrazy w następujących trybach: fluorescencja, jasne pole, kolorowe jasne pole i kontrast fazowy. | …………………… (należy wpisać) |
| 7 | System może przechwytywać obrazy za pomocą następujących metod: monochromatyczne, jednokolorowa fluorescencja, wielokolorowa fluorescencja, skanowanie obszaru z montażem lub zszywaniem kafelków, obrazowanie czasowe, Z-stacking i przechwytywanie filmów. | …………………… (należy wpisać) |
| 8 | Kostka świetlna fluorescencyjna jest pojedynczą, wymienną jednostką, którą można łatwo usunąć i ponownie zainstalować. | …………………… (należy wpisać) |
| 9 | Kostki kompatybilne z innymi modelami mikroskopów z tej samej serii jak również z licznikiem komórek tego samego producenta. | …………………… (należy wpisać) |
| 10 | System automatycznie rozpoznaje, która kostka jest zainstalowana i odpowiednio dostosowuje konfigurację oprogramowania. | …………………… (należy wpisać) |
| 11 | Fluorescencyjne iluminatory LED mają żywotność nie mniejszą niż 50,000 godzin przy 100% mocy. | …………………… (należy wpisać) |
| 12 | Iluminatory LED mają niezależną kontrolę intensywności. | …………………… (należy wpisać) |
| 13 | System może korzystać ze wszystkich generacji iluminatorów LED, zarówno wersji 1.0, jak i 2.0. | …………………… (należy wpisać) |
| 14 | System zawiera dwie kamery z możliwością automatycznego przełączania o nw. parametrach: | …………………… (należy wpisać) |
| 14a | System zawiera zintegrowaną wysokoczułą kolorową kamerę CMOS 3.2 MP z (2048x1536) pikselami i rozdzielczością piksela 3.45 μm. | …………………… (należy wpisać) |
| 14b | System zawiera zintegrowaną wysokoczułą monochromatyczną kamerę CMOS 3.2 MP z (2048x1536) pikselami i rozdzielczością piksela 3.45 μm. | …………………… (należy wpisać) |
| 15 | System ma możliwość pomieszczenia minimum 5 obiektywów jednocześnie. W zestawie 2 obiektywy: FL 20X LWDPH 0.45NA/6.12WD; FL 40X LWDPH 0.65NA/1.79WD EACH | …………………… (należy wpisać) |
| 16 | System zawiera zautomatyzowany mechanizm ustawiania ostrości z rozdzielczością submikronową, wykorzystujący jeden z trzech algorytmów. | …………………… (należy wpisać) |
| 17 | System zawiera możliwość obrazowania czasowego. | …………………… (należy wpisać) |
| 18 | System zawiera możliwość zszywania kafelków obrazu. | …………………… (należy wpisać) |
| 19 | System umożliwia przechwytywanie obrazów w standardowym trybie pojedynczego pola oraz w trybie obszaru, w którym widoczny jest cały sektor naczynia próbki. | …………………… (należy wpisać) |
| 20 | System umożliwia identyfikację i wybór obszaru próbki o zainteresowaniu przy niskim powiększeniu w trybie obszaru oraz automatyczne skanowanie wybranego obszaru przy wyższym powiększeniu. | …………………… (należy wpisać) |
| 21 | System jest zdolny do automatycznego pełnego skanowania płytki w trybach czasowym i/lub skanowania obszaru. | …………………… (należy wpisać) |
| 22 | System ma platformę zaprojektowaną dla opcjonalnego w pełni zintegrowanego inkubatora na platformie do kontroli temperatury, wilgotności i gazów, w tym CO2 i O2 w warunkach normoksycznych i hipoksycznych. | …………………… (należy wpisać) |
| 23 | System ma możliwości obrazowania czasowego i Z-stacking. | …………………… (należy wpisać) |
| 24 | Dokładność pojedynczego kroku w płaszczyźnie Z wynosi 0.150 μm, a dokładność losowego ruchu wynosi 0.750 μm. | …………………… (należy wpisać) |
| 25 | Funkcja obrazowania czasowego może być połączona z automatycznym ustawianiem ostrości i/lub Z-stack. | …………………… (należy wpisać) |
| 26 | System zawiera narzędzia do edycji jasności, kontrastu i gamma obrazu niezależnie dla każdego kanału. | …………………… (należy wpisać) |
| 27 | System zawiera funkcje pomiarów i adnotacji. | …………………… (należy wpisać) |
| 28 | System może generować histogramy. | …………………… (należy wpisać) |
| 29 | System może generować skalę. | …………………… (należy wpisać) |
| 30 | Długość skali może być dostosowana przez predefiniowane przyrosty zgodnie z powiększeniem obiektywu. | …………………… (należy wpisać) |
| 31 | System zawiera możliwość ręcznego liczenia komórek. | …………………… (należy wpisać) |
| 32 | System zawiera możliwość automatycznego liczenia komórek. | …………………… (należy wpisać) |
| 33 | System zawiera możliwość automatycznego obliczania konfluencji. | …………………… (należy wpisać) |
| 34 | System zawiera możliwość automatycznego obliczania efektywności transfekcji. | …………………… (należy wpisać) |
| 35 | System umożliwia eksport informacji o obszarze, intensywności i okrągłości wszystkich policzonych obiektów jako plik CSV po automatycznym liczeniu. | …………………… (należy wpisać) |
| 36 | System zawiera możliwość wykonywania liczenia komórek, konfluencji i obliczeń efektywności transfekcji dla wielu obrazów przy użyciu tych samych parametrów analizy w trybie wsadowym. | …………………… (należy wpisać) |
| 37 | System zawiera możliwość dekonwolucji 2D po przechwyceniu obrazu jako standard. | …………………… (należy wpisać) |
| 38 | System zawiera oprogramowanie, które można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej producenta. | …………………… (należy wpisać) |
| 39 | System obsługuje bezpośrednie wyjście do pamięci USB i sieciowej. | …………………… (należy wpisać) |
| 40 | System zapewnia następujące formaty plików obrazów: jpg, tif i png. | …………………… (należy wpisać) |
| 41 | System zapewnia następujące formaty filmów i obrazów czasowych: AVI i WMV. | …………………… (należy wpisać) |
| 42 | System umożliwia użytkownikowi kontrolę za pomocą monitora dotykowego LCD. | …………………… (należy wpisać) |
| 43 | System można łatwo czyścić za pomocą chusteczek izopropanolowych. | …………………… (należy wpisać) |
| 44 | System zawiera 27-calowy monitor o wysokiej rozdzielczości (3840x2160) 4K; także sterowalny za pomocą 23-calowego kolorowego monitora dotykowego o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. | …………………… (należy wpisać) |
| 45 | System zawiera zewnętrzny komputer wyposażonym w min. 24 rdzenie, 128 GB pamięci DDR4 RAM, 4 TB PCIe NVME SSD i kartą graficzną z 8 GB dedykowanej pamięci wideo, zaprojektowany do pracy z wyświetlaczem 4K i myszką. System operacyjny powinien współpracować ze środowiskiem Windows. | …………………… (należy wpisać) |
| 46 | Komputer ma następujące porty wyjściowe: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C; 5 x USB 3.1 Gen 1 Type-A; 4 x USB 2.0 Type-A; 1 Serial; 2 DisplayPorts 1.2; 1 RJ-45; 2 PS/2; 1 UAJ; 1 Line-out. | …………………… (należy wpisać) |
| 47 | Wymiary systemu nie przekraczają 18 cali głębokości x 14 cali szerokości x 13 cali wysokości, co pozwala na umieszczenie w wielu komorach laminarnych. | …………………… (należy wpisać) |
|  | Moduł B, fabrycznie nowy, kompletny system do cyfrowego obrazowania chemiluminescencyjnych blotów białkowych, żeli agarozowych DNA/RNA oraz żeli poliakrylamidowych, wraz z oprogramowaniem do analizy ilościowej i raportowania wyników. |  |
| 48 | System zintegrowany typu all-in-one z wbudowanym komputerem sterującym i ekranem dotykowym o przekątnej min. 12 cali. | …………………… (należy wpisać) |
| 49 | Możliwość pracy bez konieczności podłączania zewnętrznego komputera. | …………………… (należy wpisać) |
| 50 | Kamera chłodzona typu CCD o rozdzielczości nie mniejszej niż 9 megapikseli. | …………………… (należy wpisać) |
| 51 | Wysoka czułość umożliwiająca detekcję niskich poziomów sygnału chemiluminescencyjnego. | …………………… (należy wpisać) |
| 52 | Automatyczny dobór czasu ekspozycji. | …………………… (należy wpisać) |
| 53 | Funkcja rozszerzonego zakresu dynamicznego (łączenie wielu ekspozycji w jeden obraz). | …………………… (należy wpisać) |
| 54 | Automatyczna regulacja ostrości oraz regulowany zoom optyczny lub cyfrowy. | …………………… (należy wpisać) |
| 55 | Pole widzenia nie mniejsze niż 22 × 18 cm. | …………………… (należy wpisać) |
| 56 | Możliwość jednoczesnego obrazowania co najmniej 4 mini blotów lub 2 midi blotów. | …………………… (należy wpisać) |
| 57 | Wbudowany transiluminator LED do bezpiecznego obrazowania żeli DNA/RNA bez użycia UV. | …………………… (należy wpisać) |
| 58 | Wbudowane oświetlenie światłem białym do obrazowania próbek barwionych kolorymetrycznie. | …………………… (należy wpisać) |
| 59 | Oprogramowanie umożliwiające densytometrię, analizę ilościową, porównywanie próbek oraz generowanie raportów PDF. | …………………… (należy wpisać) |
| 60 | Eksport danych w formatach co najmniej: TIFF, JPG, PNG, PDF. | …………………… (należy wpisać) |
| 61 | Interfejsy komunikacyjne: minimum 2 × USB oraz 1 × Ethernet (LAN). | …………………… (należy wpisać) |
| 62 | Konstrukcja stołowa (bench-top), masa urządzenia nie większa niż 60 kg. | …………………… (należy wpisać) |
| 63 | Zasilanie 230 V / 50 Hz. | …………………… (należy wpisać) |
| 64 | W skład dostawy musi wchodzić kompletne urządzenie wraz z wbudowanymi źródłami światła, niezbędnymi adapterami do obrazowania żeli i blotów, oprogramowaniem analitycznym oraz instrukcją obsługi. | …………………… (należy wpisać) |
|  | Wymagania ogólne: |  |
| 65 | Gwarancja: minimum 24 miesiące. | …… mies. (należy wpisać) |
| 66 | Dostawa wraz z instalacją i sprawdzeniem poprawności działania aparatury oraz szkoleniem personelu w zakresie obsługi aparatury w siedzibie Zamawiającego | …………………… (należy wpisać) |
| 67 | Termin realizacji zamówienia (dostawa, instalacja, sprawdzenie, szkolenie): do 28 dni od dnia zawarcia umowy. | … dni (należy wpisać) |
| 68 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki do 72 godzin. | … godz. (należy wpisać) |

Wymagania opisane wyżej są wymaganiami minimalnymi. Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań minimalnych przez oferowaną aparaturę skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.