- Opis techniczny. 							ZAŁĄCZNIK NR ……….

Zestaw do amplifikacji drgań z możliwością analiz modalnych i pomiarów wałów wirujących – 1 kpl.

Dostawa fabrycznie nowego zestawu do amplifikacji drgań z możliwością analiz modalnych i pomiarów wałów wirujących ,

| Komponent, parametry | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| - Zestaw do amplifikacji drgań z możliwością analiz modalnych i pomiarów wałów wirujących |  |
| Element odbioru obrazu | - Rejestracja danych z wykorzystaniem szybko klatkowej monochromatycznej kamery HD do analizy drgań - Liczba klatek na sekundę w rejestracji monochromatycznej, minimum 180 klatek/sek w rozdzielczości HD. - Minimum 5 różnych obiektywów stało ogniskowych w zestawie, w tym standardowy (50 mm) i szerokokątny (6 mm) - Rejestrowane przemieszczenie na poziomie minimum 0.25 μm z odległości 1m - Długość przewodu łączącego kamerę z komputerem minimum 3 m - Urządzenie mocowane na statywie - Wibroizolatory do absorbcji drgań - Pakiet oprogramowania niezbędnego oprogramowania - Do 5,400 CPM przy 180 fps oraz 39,000 CPM przy 1300 fps (zredukowana rozdzielczość) - Statyw do kamery |
| Jednostka sterująca | - Wbudowany dysk twardy SSD minimum 500 GB - Pamięć operacyjna minimum 32 GB - Moduł Sygnału dźwiękowego i wibracji: 3 kanały wejściowe, 24 bit +/-30V, 12,8 kSPS, BNC IEPE digital I/0 Moduł: 4 I/0, 50 ns. LV TTL, C series, 51.2 kSPS, 24 bit, 2 Wyjścia, BNC |
| Źródło światła dla kamery | - Lampa LED – minimum 20 luksów z regulacją natężenia 10-100%, z zasilaniem akumulatorowym oraz AC 230 V. oraz zdalnym sterowaniem bezprzewodowym (pilot). - Regulowane położenie kątowe źródła światła w celu zapewnienia obserwacji wykonanych nagrań pod różnym kątem oświetleniowym |
| Oprogramowanie | - Możliwość nagrywania obrazu w ruchu i przemieszczenia jego elementów we wzajemnie prostopadłych osiach XY - Możliwość rejestrowania adnotacji do nagrań - Możliwość transferu danych obrazu pomiędzy kamerą, a komputerem PC - Możliwość wyeksportowania danych wideo do formatu .mp4, gif, png - Eksport wykresów FRF, UFF oraz wykresów koherencyjnych - Możliwość włączenia siatki na obrazie i modyfikacji koloru siatki - Możliwość pomiaru przemieszczenia punktów pomiarowych w osiach XY - Możliwość filtrowania częstotliwości drgań - Możliwość rejestracji przebiegów czasowych i widm częstotliwości, orbit, - Analiza fazy, Mapa Ruchu, Wektory drgań - Analiza obiektów przemieszczających się - Funkcja wyświetlania drgań w czasie rzeczywistym - Automatyczna identyfikacja częstotliwości z obliczonych modów (ruchu struktury). - Analiza danych koherencyjnych i interpretacja w postaci kolorowej warstwy nałożonej na obraz z kamery - Możliwość zapisu przebiegów czasowych w formacie .csv - Możliwość wprowadzenia znaczników odległości w pomiarach - Powiększenie oglądanego obrazu - Wzmocnienie obrazu drgań minimum 500x wraz z wizualizacją obrazu wzmocnionego - Możliwość zmiany szybkości odtwarzania: zwolnienie od 1 klatek na sekundę przyspieszenie do minimum 2x nagranej szybkości klatkowania - Możliwość nieodpłatnego pobierania i aktualizowania oprogramowania służącego do nagrywania, przetwarzania i opracowania raportów w okresie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. - Generowanie wykresów przedstawiających kształty modów stabilnych pod względem częstotliwości i tłumienia |
| Pozostałe wymagania | - Laserowy, bezkontaktowy miernik odległości, z zasilaniem bateryjnym i podglądem punktu mierzonego, na wbudowanym wyświetlaczu LCD. - Młotek impulsowy, kompatybilny, czułość: (±15%)10 mV/lbf (2,25 mV/N) Zakres pomiarowy: ±500 lbf pk (±2224 N pk) Masa młotka: 0,34 lb (0,16 kg) - Młotek impulsowy, kompatybilny, czułość: (±15%)1 mV/lbf (0,23 mV/N) Zakres pomiarowy: ±5000 lbf pk (±22240 N pk) Masa młotka: 2,4 lb (1,1 kg) - Dostawa, uruchomienie, przeszkolenie personelu (co najmniej 4 osoby), testowanie w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiającego Urządzenie zgodne z (potwierdzone deklaracją zgodności UE): - DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej - DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - EN 55024:2010 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 Dokument poświadczający zgodność deklarowanych parametrów pomiarowych (np. świadectwo sprawdzenia) Licencja bezterminowa na oprogramowanie do obsługi danych z urządzenia Opakowanie umożliwiające bezpieczny transport urządzenia wraz z akcesoriami – walizka transporotowa |

2. Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego.

Wykonawca zapewnia kompletny serwis kamery wzmacniającej ruch i elementów zestawu uwzględniający koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych,

a także inne koszty napraw z wyjątkiem wyspecyfikowanych części zużywalnych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta, znajdujący się na terenie RP. Korespondencja będzie odbywać się w języku polskim.

Wsparcie serwisowe realizowane w języku polskim

Czas reakcji serwisu – maks. 24 godziny w dni robocze (pn.-pt.), licząc od chwili zgłoszenia.  Maksymalny czas naprawy to 30 dni kalendarzowych,