- Opis techniczny. 							ZAŁĄCZNIK NR ……….

Przenośny analizator parametrów diagnostycznych umożliwiający wykorzystanie pomiarów  drgań, pomiarów termowizyjnych, sygnałów akustycznych, sygnałów z czujników ultradźwiękowych oraz prowadzenia wyważania 1 i 2 płaszczyznowego – 1 kpl.

Dostawa fabrycznie nowego analizatora parametrów diagnostycznych umożliwiającego wykorzystanie pomiarów  drgań, pomiarów termowizyjnych, sygnałów akustycznych, sygnałów z czujników ultradźwiękowych oraz prowadzenia wyważania 1 i 2 płaszczyznowego

| Komponent, parametry | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Przenośny analizator parametrów diagnostycznych umożliwiający wykorzystanie pomiarów drgań, pomiarów termowizyjnych, sygnałów akustycznych, sygnałów z czujników ultradźwiękowych oraz prowadzenia wyważania 1 i 2 płaszczyznowego |  |
| Analizator | - Wejścia: 4 x AC, zasilanie ICP®, 4 x DC dla wartości procesowych, 1 x TACHO. - Możliwość zainstalowania rozdzielacza sygnałów na 4 kanały AC i 4 kanały DC na 8 kanałów BNC; - Zakres sygnałów wejściowych: AC +/- 12 V szczyt-szczyt, DC +/- 24 V. - Konwersja AD: minimum 24-bitowa. - Zakres dynamiczny S/N: minimum 115 dB. - Zakresy częstotliwości (-3 dB): Zakres maksymalny: 0,35 Hz - 90 kHz przy 1 kanale (próbkowanie przynajmniej 180 kHz), Zakres maksymalny: 0,35 Hz - 25 kHz przy 4 kanałach (próbkowanie przynajmniej 60 kHz). - Możliwość jednoczesnego próbkowania kanałów + tacho. - Rozdzielczość FFT: do 3 000 000 linii lub więcej. - Możliwość realizacji ścieżek pomiarowych. - Możliwość użytkowania jako wyważarka - 1 i 2 płaszczyzny wyważanie w łożyskach własnych z automatycznym raportowaniem. - Możliwość realizacji wyważania zaawansowanego - do 8 płaszczyzn w jednym projekcie. - Możliwość rejestracji stanów nieustalonych - pomiary rozbiegu i wybiegu: serie danych w zależności od obrotów, czasu, ręcznie. - Możliwość rejestrowania surowego sygnału do późniejszej analizy. - Wgrany system ekspercki do automatycznego wykrywania usterek. - Możliwość wykorzystania do analizy sygnatury prądu silnika. - Możliwość badania: symetryczności faz, poziomu harmonicznych, stanu stojana, wirnika, prętów, ekscentryczności pola elektromagnetycznego za pomocą pomiarów prądu silnika opcjonalnymi cęgami prądowymi. - Wbudowany analizator oktaw - pomiary dźwięków słyszalnych; oktawy, 1/3, 1/12, 1/24, charakterystyki ważone A, B, C, D, po podłączeniu mikrofonów. - Możliwość realizacji pomiaru częstotliwości własnych, bez konieczności używania młotka modalnego. - Możliwość generowania animowanych postaci odkształceń. - Ultradźwięki - pomiar ultradźwięków w zakresie 30 - 50 kHz, w celu wykrywania nieszczelności i wyładowań koronowych po podłączeniu mikrofonu ultradźwiękowego. - Możliwość wykonywania zdjęć obiektów diagnozowanych. - Obsługa kamery termowizyjnej i analizy map termowizyjnych na wyświetlaczu analizatora. - Procesor co najmniej 1,6 GHz - Pamięć co najmniej 60 GB. - Przetwarzanie danych: FFT w czasie rzeczywistym, analiza obwiedni, analiza łożysk, analiza w rzędów, pomiar orbity. - Wyzwalanie: ręczne, zewnętrzne, poziom sygnału, czas, Z]zmiana prędkości obrotowej. |
| Oprogramowanie analityczno-bazodanowe do współpracy z analizatorem | - Budowanie ścieżek pomiarowych dla analizatora. - Transfer danych zebranych z analizatora. - Analiza wartości ogólnych, FFT, przebiegów czasowych, orbit. - Kursory, powiększanie i opcje wyświetlania multiwykresów. - Możliwość definiowania częstotliwości charakterystycznych łożysk lub ich wybór z bazy programu. - Licencja jednorazowo płatna, dożywotnia, bez dodatkowych opłat aktualizacyjnych i ukrytych kosztów. - Zainstalowane na systemie analizy danych zapewniającym jego prawidłowe działanie i wyposażonym procesor wielordzeniowy, co najmniej 32 GB pamięć RAM, dysk SSD co najmniej 1 TB, ekran matowy co najmniej 15", zestaw interfejsów komunikacyjnych umożliwiających współpracę z analizatorem (USB, LAN lub równoważne), system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem. Platforma sprzętowa musi zapewniać płynną wizualizację i analizę danych, w tym wyświetlanie wielowymiarowych wykresów (np. waterfall) o wysokiej rozdzielczości (rzędu milionów linii) bez utraty funkcjonalności i płynności pracy. W przypadku gdy realizacja powyższych funkcji wymaga wykorzystania dedykowanej karty graficznej, zamawiający wymaga jej zastosowania. |
| Parametry fizyczne analizatora | - Wyświetlacz: 1125 x 800 pikseli - Zakres temperatury pracy: -10˚C do +50˚C - Zasilanie: Bateria (do 8 godzin pracy) – ładowarka w zestawie - Obudowa: Klasa ochrony IP 65, - Rozmiar i waga: max 30 x 25 x cm, max 2,1 kg |
| Pozostałe wymagania | - Zestaw musi być wyposażony w kompatybilny z analizatorem trójosiowy przewodowy akcelerometr o czułość 100 mV/g wraz z przewodem sygnałowym o długości przynajmniej 3 metrów i magnetycznym systemem montażu. - Zestaw musi być wyposażony w kompatybilny z analizatorem laserowy czujnik prędkości obrotowej z przewodem sygnałowym o długości co najmniej 5 metrów. - Zestaw musi być wyposażony w kompatybilny z analizatorem mikrofon ultradźwiękowy. - Zestaw musi być wyposażony w kompatybilną z analizatorem kamerę termowizyjną ze złączem USB i rozdzielczości co najmniej 384 x 288 pikseli oraz zakresie temperatur. - Zestaw musi być wyposażony w kompatybilny z analizatorem trójosiowy czujnik bezprzewodowy o zasięg: do 15 metrów; czasie pracy baterii w trybie czuwania powyżej 6 godzin; czasie pracy baterii podczas pomiaru przynajmniej 2 godziny; temperaturze pracy: od -10 do +70°C; IP67; masie do: 120 g. Musi zawierać, podstawę magnetyczną, kabel ładujący, niezbędne akcesoria do łączności bezprzewodowej z analizatorem. - Dokument poświadczający zgodność deklarowanych parametrów pomiarowych (np. świadectwo sprawdzenia) - Licencja bezterminowa na oprogramowanie do obsługi danych z urządzenia. |

2. Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego.

Wykonawca zapewnia kompletny serwis przenośnego analizatora parametrów diagnostycznych umożliwiającego wykorzystanie pomiarów  drgań, pomiarów termowizyjnych, sygnałów akustycznych, sygnałów z czujników ultradźwiękowych oraz prowadzenia wyważania 1 i 2 płaszczyznowego wraz z dostarczonymi akcesoriami, uwzględniający koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych, a także inne koszty napraw z wyjątkiem wyspecyfikowanych części zużywalnych w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta, znajdujący się na terenie RP. Korespondencja będzie odbywać się w języku polskim.

Wsparcie serwisowe realizowane w języku polskim – telefon, email

Czas reakcji serwisu – maks. 24 godziny w dni robocze (pn.-pt.), licząc od chwili zgłoszenia.  Maksymalny czas naprawy to 30 dni kalendarzowych.