Załącznik nr 5

PARAMETRY TECHNICZNE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………………………………………………………..

Model: ……………………………………………..

Producent: …………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia: dostawa wielofunkcyjnego czytnika płytek pozwalającego na odczyt absorbancji, fluorescencji i luminescencji | Parametry techniczne oferowanego urządzenia (należy skreślić „TAK” lub „NIE”; w miejscach oznaczonych „podać” należy wpisać wartości dotyczące oferowanego urządzenia). |
| --- | --- | --- |
| 1. | posiada możliwość odczytu płytek od 6-dołkowych do 384-dołkowych (w tym 96 dołkowych) | TAK / NIE |
| 2. | posiada możliwość odczytu: - absorbancji w zakresie nie mniejszym niż 230-1000nm, - fluorescencji (odczyt od góry i od dołu) w zakresie nie mniejszym niż 250-850nm, - luminescencji w zakresie nie mniejszym niż 300-850nm | TAK / NIE podać dokładny zakres odczytu dla: luminescencji: ……….. absorbancji: …………. fluorescencji: ………… |
| 3. | posiada system wzbudzenia i emisji wyposażony w minimum dwa monochromatory | TAK / NIE |
| 4. | posiada system optyczny wyposażony w co najmniej dwa niezależne detektory | TAK / NIE |
| 5. | pomiar z płynną regulacją długości fali w całym zakresie pracy urządzenia, z krokiem nie większym niż 1 nm | TAK / NIE |
| 6. | czytnik wyposażony w fotopowielacz z układem chłodzenia do temperatury co najmniej -5°C w celu zwiększenia czułości odczytów, eliminacja szumów | TAK / NIE |
| 7. | możliwość eksportu i zapisu danych w formacie min. xls, txt, xml, pdf | TAK / NIE |
| 8. | urządzenie wyposażone w termostatowaną komorę pomiarową z funkcją regulacji temperatury w zakresie od co najmniej +5°C do co najmniej +65°C lub więcej (jednorodność temperatury w komorze nie gorsza niż ±0,8°C i dokładność (odchylenie od temperatury zadanej) nie gorsza niż ±1°C przy 37°C) | TAK / NIE |
| 9. | możliwość wytrząsania płytki pomiarowej z regulacją intensywności wytrząsania w 3 trybach (wytrząsanie liniowe, orbitalne, podwójnie orbitalne) | TAK / NIE |
| 10. | w zestawie laptop sterujący o parametrach minimum 16 GB RAM, Win 11 Pro G4-Bit, SSD 512GB, 2xUSB 3.0, połączenie internetowe, 15,6 cala | TAK / NIE podać w zakresie laptopa: model: … producent: … procesor: … pamięć: … dysk twardy: … |
| 11. | w zestawie adapter do pomiaru w co najmniej 4 kuwetach jednocześnie w pozycji horyzontalnej kompatybilny ze standardowymi kuwetami o wymiarach: 12,5 mm x12,5 mm x ok. 46 mm (WxDxH) | TAK / NIE |
| 12. | w zestawie min. jeden podwójny dozownik odczynników umieszczony wewnątrz urządzenia (objętość cieczy w wężykach maksymalnie 250ul, objętość martwa cieczy w wężykach <10ul, precyzja dozowania dla objętości 100 μL ≤ 2% CV, system detekcji pęcherzyków powietrza, detekcja przelania cieczy w na płytce) | TAK / NIE |
| 13. | pomiar absorbancji: system pomiaru wyposażony w funkcję automatycznej normalizacji drogi optycznej do wartości 1 cm (ekwiwalent kuwety), niezależną od objętości próbki w dołkach mikropłytki oraz wahań temperatury samej cieczy i w laboratorium. Technologia ta musi umożliwiać bezpośrednie wyliczanie stężeń bez sporządzania krzywej wzorcowej, kontrolę poprawności pipetowania bez użycia barwników oraz zapewniać rozszerzony (efektywny) zakres dynamiczny pomiarów do wartości co najmniej 9 OD. - dokładność fotometryczna: nie gorsza niż ±0,010 OD ±1,0%, w zakresie 0–3 OD; - rozdzielczość fotometryczna: nie gorsza niż 0,001 OD, - precyzja fotometryczna nie gorsza niż ±0,003 OD ±1,0%, w zakresie 0–3 OD; - szerokość pasma absorbancji dla całego zakresu - nie więcej niż 4nm; - dokładność ustawienia długości fali nie gorsza niż ± 2,0 nm, powtarzalność nie gorsza niż ± 1,0 nm; - światło rozproszone przy 230 i 280 nm nie większe niż 0,05% | TAK / NIE |
| 14. | pomiar fluorescencji: zakres dynamiczny pomiarów dla odczytów fluorescencji > 6 log, czułość dla fluoresceiny: pomiar od góry - nie gorsza niż 1 pM w płytce 96 i 384-dołkowej, pomiar od dołu - nie gorsza niż 2 pM (płytka 96-dołkowa) i 2,5 pM (płytka 384- dołkowa) | TAK / NIE |
| 15. | pomiar luminescencji: zakres dynamiczny pomiarów > 7 dekad; cross talking nie więcej niż 0,1% w płytkach 96-dołkowych, nie więcej niż 0,2% w płytkach 384-dołkowych, czułość dla ATP–Glow nie gorsza niż 2 pM ATP w płytce 96-dołkowej, nie gorsza niż 4 pM w płytce 384-dołkowej | TAK / NIE |
| 16. | w komplecie oprogramowanie do obsługi czytnika i pełnej analizy wyników, co najmniej 4 licencje | TAK / NIE |
| 17. | oprogramowanie umożliwiające automatyczne dostosowywanie optymalnej głębokości pomiaru w dołku do odczytu fluorescencji i luminescencji | TAK / NIE |
| 18. | automatyczne ustalanie centralnego położenia dołków płytki przy definiowaniu nowej płytki, nie znajdującej się w bibliotece oprogramowania, poprzez skanowanie dna płytki | TAK / NIE |
| 19. | oprogramowanie wyposażone w bibliotekę gotowych protokołów badawczych dla standardowych testów biologicznych i chemicznych (min. 200) | TAK / NIE |
| 20. | oprogramowanie oferujące szeroki wybór modeli dopasowania krzywej standardowej (co najmniej 15 różnych modeli) | TAK / NIE |
| 21. | urządzenie posiada możliwość rozbudowy, wg zapisów opisu przedmiotu zamówienia, tj.: - możliwość rozbudowy przez użytkownika bez potrzeby wzywania serwisu o moduł kontroli CO2/O2 z regulacją stężenia O2 w zakresie co najmniej 1–21% i CO2 z regulacją stężenia w zakresie co najmniej 0,1–15% z krokiem co 0.1% - możliwość rozbudowy o płytkę do pomiaru stężenia np. DNA/RNA w kropli z min 64 próbek jednocześnie z kropli objętości 2ul i 4ul (z co najmniej dwoma różnymi długościami ścieżek optycznych) | TAK / NIE |

Formularz podpisany elektronicznie

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)