Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# USŁUGA PRZEGLĄDU, KALIBRACJI KONDUKTOMETRÓW I DOSTAWY Z MONTAŻEM KONDUKTOMETRÓW

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem konduktometru i kalibracja konduktometrów w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19.

- Zakres usługi.

Dostawa i montaż konduktometru: Cond Sensor 3/4NPT 0.1C Ti 6 ISM, 2 szt.

Przegląd techniczny transmiterów i kalibracja dwunastu czujników przewodności i temperatury model UniCond produkcji Mettler Toledo, podłączonych do transmiterów M800 o numerach seryjnych:

| L.p. | Numer seryjny transmitera | Numery seryjne konduktometrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | C117644510 | 5814270247, 5814280218, 5814280303 |
| 2 | B414470792 | 5814280217, 5814270293 |
| 3 | C020414290 | 5814270290, 5814280219 |
| 4 | B712851194 | 5814280216, 5814270291 |
| 5 | B414470787 | 5814280306, 5814280221, 5814280215 |

Użyte do kalibracji wzorce muszą posiadać certyfikaty testów.

- Termin kalibracji do miesiąca od daty zamówienia.

- Wymagania

- Czujnik przewodności: Cond Sensor 3/4NPT 0.1C Ti 6 ISM

Zakres operacyjny (μS/cm): 0,02 – 50 000

Czujnik temperatury: Pt 1000

Stała celi: 0.1 cm-1

Podłączenie: ¾ inchNPT

- Kalibracja elektroniki pomiarowej plus stałej celi i temperatury dla czujników UniCond 0,1 cm-1 i 0,01 cm-1.

- Kalibracja spełniająca  wymagania normy USP 645 w zakresie przewodności wody.

- Stała celi ±1% i dokładność systemu przy 18,2 ΜΩ-cm w temp. 25°C.

- W ramach kalibracji Wykonawca zapewnia na własny koszt, sprzęt i materiały niezbędne do wykonania zamówienia oraz materiały eksploatacyjne, w tym materiały i urządzenia.

- Po wykonaniu usługi Wykonawca przedstawi protokół zawierający:

- Dane „przed” i „po”.- kalibracji.

- Certyfikacja pomiaru temperatury, oporu właściwego i stałej celi

- Świadectwo kalibracji.

- Gwarancja na przeprowadzoną kalibrację zostanie udzielona na okres 30 dni, usunięcie usterek nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia.

- Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające aktualne badania lekarskie, aktualne poświadczenia szkolenia bhp, certyfikaty lub inne wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia tj. oświadczenie o przeszkoleniu do czynności serwisowych i konserwacyjnych instalacji, oświadczenie o przeszkoleniu do czynności serwisowych i konserwacyjnych poświadczone przez producentów urządzeń.

- Osoby skierowane do realizacji zamówienia (wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych) muszą legitymować się odbyciem szkolenia / szkoleń wymaganych przez producenta urządzeń.

- Prace będą wykonane od poniedziałku do piątku w dni robocze  w godz. 8:00 do 15:30.

- Dane zleceniodawcy:

- Realizacja usługi odbędzie się pod adresem:

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa,

- Faktura zostanie wystawiona na:

Politechnika Warszawska

Pl. Politechniki 1

00-661 Warszawa

NIP: 525-000-58-34

- Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 50400000-9 Usługi związane ze sprzętem laboratoryjnym i badawczym