Załącznik nr 1.1

ZESTAWIENIE

WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |  | ILOŚĆ SZT. |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakup lampy szczelinowej w układzie Haag-Streit z wbudowanym torem wizyjnym |  |  | 1 |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno - użytkowe |  | Proponowana punktacja parametrów wyższych niż wymagane (jeżeli dotyczy) |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |
| 2 | Lampa szczelinowa w układzie Haag-Streit z wbudowanym torem wizyjnym | TAK, podać |  |
| 3 | Typ oświetlenia: LED o długiej żywotności | TAK, podać |  |
| 4 | Pięciostopniowe powiększenie, w tym minimum | 6x, 10x, 16x, 25x, 40x |  |
| 5 | Kontrola stabilności źródła światła: PWM (Pulse Width Modulation | TAK, podać |  |
| 6 | Zmiana powiększenia przy pomocy obrotowego pokrętła | TAK, podać |  |
| 7 | Powiększenie okularu | 12,5x |  |
| 8 | Zakres kompensacji refrakcji | min. +/- 7D |  |
| 9 | Współosiowe oświetlenie tła | TAK, podać |  |
| 10 | Regulacja rozstawu źrenic | 52-85 mm |  |
| 11 | Zakres pola widzenia: | 6x: 33 mm; 10x: 22 mm; 16x: 14 mm; 25x: 8.5 mm; 40x: 5.5 mm |  |
| 12 | Szerokość szczeliny | 0-14 mm regulowana płynnie |  |
| 13 | Długość szczeliny | 1-14 mm regulowana płynnie |  |
| 14 | Kąt szczeliny | 0-180 ° regulowany płynnie |  |
| 15 | Kąt pochylenia szczeliny | 5°, 10°, 15°, 20° |  |
| 16 | Średnica plamki | 0.2, 1, 3, 5, 10, 14 mm |  |
| 17 | Filtry: absorbujący ciepło, szary, bezczerwienny, kobaltowy | TAK, podać |  |
| 18 | Tryb kontroli oświetlenia: bezstopniowe, w podstawie urządzenia | TAK, podać |  |
| 19 | Wbudowany, wielofunkcyjny kolektor obrazu CCD, 20 Mpx | TAK, podać |  |
| 20 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające akwizycję obrazu, automatyczne rozpoznawanie prawego/lewego oka, przetwarzanie, oznaczanie i porównywanie obrazów oraz ich eksport, a także tworzenie raportów z badania | TAK, podać |  |
| 21 | Zestaw komputerowy typu All-in-one z oprogramowaniem do obsługi toru wizyjnego. Min. parametry komputera: częstotliwość taktowania procesora min. 3,4GHz, 16 GB RAM, Dysk 512 GB SSD, Windows 11 Pro, monitor min. 23,8’’. | TAK, podać |  |
| 22 | Dysk zewnętrznyWD MY BOOK 8TB | TAK, podać |  |
| 23 | Stolik podwójnyz elektryczną regulacją wysokości. Blat foliowany w kształcie V (z miejscem na komputer AIO) Wymiary blatu: 1050x600 mm Regulacja blatu w zakresie: Min.645-900 mm | TAK, podać |  |
| 24 | Tonometr aplanacyjny do lampy szczelinowej | TAK, podać |  |
| 25 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków własnych | TAK/NIE | Jeżeli NIE należy podać źródło finasowania i uzyskać akceptacje kierownika Działu ……… |
|  | Wymagany depozyt / użyczenie instrumentarium lub innych materiałów | TAK/ NIE | jeśli TAK , szczegółowo opisać |
|  | Instruktaż/szkolenie | TAK/ NIE | Instruktaż obsługi urządzenia, 30 minut, 10 pracowników |
|  | Kompatybilność z posiadanym sprzętem/aparaturą naukowo-badawczą/oprogramowaniem specjalistycznym | TAK/ NIE | jeśli TAK , szczegółowo opisać |
|  | Instalacja/montaż: | TAK/ NIE | Jeżeli TAK niezbędne jest wykonanie robót budowlanych niezbędne jest uzyskanie opinii Kierownika Działu Gospodarki Nieruchomościami i Utrzymania Ruchu |
|  | Do realizacji przedmiotu zamówienia konieczne jest zakup oprogramowania, licencji, sprzętu, integracja z siecią informatyczną systemami informatycznymi. | TAK/ NIE | ### Jeżeli TAK niezbędne jest uzyskanie opinii Kierownika Działu Informatyki |
|  | Podczas realizacji przedmiotu zamówienia zostaną udostępnione dane osobowe | TAK/ NIE | ### Jeżeli TAK niezbędne jest uzyskanie opinii ### Inspektora ochrony danych |
|  | W celu prawidłowej realizacji zamówienia niezbędnym będzie zakup materiałów eksploatacyjnych w okresie kolejnych 12 miesięcy | TAK/ NIE | ### jeżeli TAK należy wskazać materiały eksploatacyjne w poniższej tabeli |

| Lp. | Opis materiałów eksploatacyjnych | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................

(data podpis i pieczątka osoby składającej wniosek   )