Załącznik nr 1A do Formularza oferty

WYMAGANE I OFEROWANE PARAMETRY JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE WIDEOREKTOSKOPU

| ## Wymagania techniczne aparatu |  | Wartość wymagana | Oferowany parametr (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | ## Podać |  |
| 2 | Model / typ | ## Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | ## Podać |  |
| ## Funkcjonalność kamery wideorektoskopowej |  |  |  |
| 4 | Rozdzielczość kamery nie mniej niż 1920x1080 pikseli, 30fps. | TAK/podać |  |
| 5 | Łącznik endoskopowy zmiennoogniskowy z regulacją ostrości | TAK |  |
| 6 | #### Wymiary: 45 mm x 45 mm x 80 mm (+/- 5 mm) | ##### TAK/podać |  |
| 7 | Sensor obrazu CMOS | ##### TAK |  |
| 8 | Interfejs USB3.0 bez zewnętrznych zasilaczy | ##### TAK |  |
| 9 | Złącze C-Mount do podłączenia optyk endoskopowych | TAK |  |
| 10 | Ochrona przed kurzem i wodą IP58 | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie MedCam do kontroli, obserwacji i generowania raportów | TAK |  |
| 12 | Waga kamery nie więcej niż 200g | TAK/podać |  |
| 13 | Wbudowane w kamerę oświetlenie min. 282 000 lux | TAK/podać |  |
| 14 | Temperatura barwowa oświetlenia min.4700 K max 6000 K | TAK/podać |  |
| 15 | Kamera zawiera obiektyw typu C, czujnik obrazu, mikrosterownik i interfejs źródła światła | TAK |  |
| 16 | #### Oświetlenie aktywowane za pomocą przycisku na kamerze | ##### TAK |  |
| 17 | #### 2 przyciski funkcyjne do nagrywania wideo i zapisania obrazu, z możliwością przeprogramowania do innych funkcji | ##### TAK |  |
| 18 | #### Źródło światła zintegrowane z kamerą, nie wymagające dodatkowego zasilania | ##### TAK |  |
| 19 | #### Kamera podłączana do komputera poprzez złącze USB, w standardzie Plug & Pla | ##### TAK |  |
| 20 | #### Możliwość sterylizacji w autoklawie | ##### TAK |  |
| ##### Funkcje oprogramowania |  |  |  |
| 21 | #### System zarządzania pacjentami | ##### TAK |  |
| 22 | #### Możliwość generowania raportów z badania z opisem | ##### TAK |  |
| 23 | #### Możliwość integracji DICOM (Licencja i integracja w zakresie dostawy) | ##### TAK |  |
| ##### Stacja komputerowa, wózek |  |  |  |
| 24 | #### System wyposażony w dedykowany wózek jezdny z uchwytem na kamerę | ##### TAK |  |
| 25 | #### Pulpit wózka mieszczący pełnowymiarową klawiaturę QWERTY i mysz | ##### TAK |  |
| 26 | #### Monitor o rozdzielczości Full HD nie mniej niż 24’ | ##### Tak/podać |  |
| 27 | #### Stacja komputerowa SFF: #### - Wymiary 11cm x 31cm x 31cm #### - Procesor o minimalnych parametrach: Liczba rdzeni 6,wątków 12, częstość taktowania 2,6 GHz: cache min.12 MB, szybkość magistrali 8 GT/s #### - 8 GB RAM #### - dysk SSD #### - 6 złącz USB 3.0 #### - Możliwość otwarcia obudowy bez użycia narzędzi | ##### Tak/podać |  |
| ##### Pozostałe elementy zestawu |  |  |  |
| 28 | #### Gruszkę insuflacyjną z komorą wstępną | ##### TAK |  |
| 29 | #### 10 sztuk adapterów endoskopowych do anoskopów operacyjnych, które umożliwiają podłączenie kamery do anoskopów | ##### TAK |  |
| 30 | #### Głowicę rektoskopową | ##### TAK |  |
| 31 | #### Kleszczyki biopsyjne z prostymi, okrągłymi szczękami 380 mm | ##### TAK/podać |  |
| 36 | #### Wzierniki jednorazowe do rektoskopii o długości 8,5 cm – 200 szt | ##### TAK/podać |  |
| 37 | #### Wzierniki jednorazowe do rektoskopii o długości 13 cm – 175 szt | ##### TAK/podać |  |
| 38 | #### Wzierniki jednorazowe do rektoskopii o długości 25 cm – 200 szt | ##### TAK/podać |  |
| 39 | #### Ligator hemoroidalny ssący 33,5 cm ze stożkiem i główką zagiętą do góry | ##### TAK/podać |  |
| 40 | #### Ligator hemoroidalny ssący 33,5 cm ze stożkiem i główką zagiętą do dołu | ##### TAK/podać |  |
| 41 | #### Pierścienie do ligacji żylaków odbytu metodą Barrona – 300 szt | ##### TAK |  |
| Inne |  |  |  |
| 42 | #### Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nienaprawiane (rok produkcji – nie wcześniej niż 2025 r.) oraz wolne od wad fizycznych i prawnych | ##### TAK/podać |  |
| 43 | #### Okres gwarancji min. 36 miesięcy | ##### TAK/podać |  |
| 22 | Autoryzowany serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) | ##### TAK |  |
| 23 | Deklaracja zgodności na urządzenie | ##### TAK |  |
| 24 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | ##### TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr jest zgodny/-a (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany asortyment musi posiadać parametry nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany asortyment któregokolwiek parametru wymienionego w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że asortyment nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent urządzenia:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wideorektoskop | zestaw | 1 | …………… | …………… | ……… | ………………… |
| RAZEM Kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |

* Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia przez Wykonawcę do oferty dodatkowej kalkulacji, przedstawiającej składowe elementy ceny ofertowej.

........................... dnia .............