## Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy 28/ZP/2026/N
| Parametry minimalne wymagane | Parametry oferowane | Liczba szt. zestawów | Wartość brutto (zł) - cena oferty
lp | 1 | 2 | 3 | 4
1 | mikroskop cyfrowy 3d z dodatkowym wyposażeniem (jednostka sterująca, kamera mikroskopowa, statyw mikroskopowy, obiektyw) i oprogramowaniem wraz z instalacją oraz kompleksowym szkoleniem z obsługi sprzętu i oprogramowania | ________________________________________ (producent, typ i model zaoferowanego każdego ze sprzętów wchodzących w skład zestawu) | 1
I | jednostka sterująca mikroskopu | parametry oferowanego asortymentu - wypełnia Wykonawca
2 | kolorowy monitor LCD z matrycą IPS o przekątnej min. 27 cali i liczbie pikseli min. 3840 x 2160 (4K) | kolorowy monitor LCD z matrycą IPS o przekątnej …............ I liczbie pikseli …......................
3 | dysk twardy HDD o pojemności min. 1024 GB | dysk twardy HDD o pojemności ….............
4 | system operacyjny min. Windows 11 zainstalowany na dedykowanej jednostce PC | system operacyjny ….................... zainstalowany na dedykowanej jednostce PC
5 | min. 2 dedykowane porty kamery, umożliwiające podłączenie min. 2 kamer jednocześnie oraz analizatora składu chemicznego LIBS | …..... dedykowane porty kamery, umożliwiające podłączenie …..... kamer jednocześnie oraz analizatora składu chemicznego LIBS
6 | wyjście min. LAN typu RJ-45.4 | wyjście …...................
II | dedykowane oprogramowanie (licencja dożywotnia) | ….............................
III | kamera mikroskopowa | ….............................
1 | czujnik wizyjny CMOS 1/1,8" | ….............................
2 | odświeżanie na poziomie 50 kl/sek | ….............................
3 | rozdzielczość fizyczna sensora 3,19 Mpix | ….............................
4 | możliwość zmiany swojej pozycji i położenia względem statywu | ….............................
5 | wbudowane oświetlenie LED | ….............................
6 | możliwość demontażu (przewód o długości min. 2 m) i instalacji na innych statywach/uchwytach/ramieniach wieloprzegubowych | możliwość demontażu (przewód o długości …........... m) i instalacji na innych statywach/uchwytach/ramieniach wieloprzegubowych
IV | statyw mikroskopowy | ….............................
1 | stolik zmotoryzowany w osi Z | ….............................
2 | zakres ruchu stolika w osi XY min. +/- 35 mm | zakres ruchu stolika w osi XY ….................
3 | krok w osi Z min. 0,1 um | krok w osi Z ….............
4 | zakres ruchu stolika w osi Z min. 49 mm | zakres ruchu stolika w osi Z …...........
5 | automatyczne wyzwalanie funkcji min. autofocus, automatyczną kompozycję głębi, modelowanie 3D | automatyczne wyzwalanie funkcji …...............................
6 | wbudowane światło przechodzące, zawierające polaryzator do transmitted light | ….............................
7 | pochylanie obiektywu do min. 90 stopni | pochylanie obiektywu do …...... stopni
V | obiektyw | ….............................
1 | powiększenia w zakresie min. 20-200x | powiększenia w zakresie …............
2 | możliwość montażu obiektywu wraz z kamerą na innych statywach i uchwytach | ….............................
3 | możliwość obserwacji w trybie mobilnym | ….............................
4 | możliwość rozbudowy w adaptery oświetlenia min. polaryzator, dyfuzor, doświetlacz kątowy | ….............................
5 | odległość robocza min. 25,5 mm | odległość robocza …..........
6 | możliwość obserwacji w polu ciemnym z podziałem na min. 4 sektory oświetleniowe | możliwość obserwacji w polu ciemnym z podziałem na …..... sektory oświetleniowe
VI | kompleksowe szkolenie stacjonarne w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania (bez limitu uczestników szkolenia), wsparcie techniczne w okresie gwarancji, instalacja, konfiguracja i uruchomiwanie, sprawdzenie poprawności działania sprzętu, automatyczna kalibracja 1/rok | ….............................
VII | Gwarancja: czas: co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego zakres gwarancji: standardowa producenta, czas reakcji serwisu: do 48 h od momentu zgłoszenia usterki, w przypadku konieczności zabrania sprzętu w celu naprawy - niezwłoczne dostarczenie, zainstalowanie i konfiguracja sprzętu zastępczego, takiego samego lub o parametrach lepszych niż zaoferowany, czas naprawy – do 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia | Gwarancja: czas: ...................................... od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego zakres gwarancji: standardowa producenta, czas reakcji serwisu: do 48 h od momentu zgłoszenia usterki, w przypadku konieczności zabrania sprzętu w celu naprawy - niezłoczne dostarczenie, zainstalowanie i konfiguracja sprzętu zastępczego, takiego samego lub o parametrach nie gorszych niż zaoferowaney, czas naprawy – do 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO–CENOWEGO
Lp. | Zakres informacji / czynność | Opis / wymagania Zamawiającego
1 | Zakres zastosowania | Instrukcja określa zasady prawidłowego wypełnienia Arkusza asortymentowo-cenowego przez Wykonawcę w postępowaniu nr 28/ZP/2026/N.
2 | Wypełnianie formularza | Wykonawca wypełnia wszystkie białe (niezacienione) pola arkusza, podając konkretne wartości parametrów oferowanego asortymentu.
3 | Charakter dostarczanego sprzętu | Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, nieużywany, niebędący sprzętem demonstracyjnym, powystawowym ani regenerowanym.
4 | Zakres danych wymaganych w kolumnie „Parametry oferowane” | Wykonawca zobowiązany jest podać:
• nazwę producenta,
• nazwę handlową urządzenia,
• typ/model (jeśli dotyczy),
• numer katalogowy producenta (lub wpisać „nie dotyczy”, jeśli producent go nie stosuje).
5 | Potwierdzenie zgodności parametrów | Każdy wiersz arkusza musi zawierać rzeczywiste parametry oferowanego sprzętu, potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego. Wpisy muszą być jednoznaczne i nie pozostawiać wątpliwości co do zgodności oferty.
6 | Niedopuszczalne działania | Niedopuszczalne jest:
• przepisywanie treści kolumny „Parametry wymagane nie gorsze niż” bez podania informacji identyfikujących produkt,
• modyfikowanie treści Załącznika nr 2 w sposób prowadzący do braku potwierdzenia wymagań technicznych,
• zmiana modelu/typu sprzętu w toku wyjaśniania oferty.
7 | Konsekwencje błędnego wypełnienia | W przypadku braku danych identyfikacyjnych (producent, typ, model, nr katalogowy) lub niepełnego wypełnienia pól, oferta zostanie uznana za niezgodną z wymaganiami i podlegać będzie odrzuceniu.
8 | Oznaczenie oferowanego asortymentu | Każdy oferowany produkt musi być jednoznacznie i bezspornie zidentyfikowany, aby Zamawiający mógł ocenić zgodność oferty. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem a danymi wynikającymi z numeru katalogowego producenta – za wiążące uznane zostaną dane producenta.
9 | Forma złożenia dokumentu | Plik należy opatrzyć:
• kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
• podpisem zaufanym, lub
• podpisem osobistym osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.