OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy dla każdego zadania:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Gmach Technologii Chemicznej,

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75/ magazyn pom. 41

Zadanie 1.

Mieszadła magnetyczne, wytrząsarka IKA.

Termin dostawy: nie dłuższy niż 6 tygodni.

Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy, lecz nie krótszy niż producenta

- Mieszadło magnetyczne Color Squid IKAMAG lub równoważne – 1szt., spełniające poniższe wymagania minimalne:

- ruch wytrząsania okrężny,

- Cyfrowy wyświetlacz obrotów (LED);

- Objętość mieszania do co najmniej 1 l wody;

- Moc silnika nie mniejsza niż: wejście – 3 W, wyjście – 2W;

- Zakres obrotów nie mniejszy ni_ 0 – 2500 obr/min;

- Płyta robocza ze szkła, średnica płyty 115 mm; spód mieszadła wykonany z tworzywa odpornego chemicznie;

- Klasa ochronności IP 54

- Mieszadło magnetyczne topolino lub równoważne – 1szt., spełniające poniższe wymagania minimalne:

- Liczba stanowisk mieszania 1

- Maks. objętość mieszania na stanowisko mieszania (H2O) 0.25 l

- Maksymalne obciążenie 0.5 kg

- Moc wyjściowa silnika 0.8 W

- Regulacja prędkości bezstopniowa

- Zakres obrotów 500 - 1800 rpm

- Długość maks. dipola magnetycznego 30 mm

- Materiał płyty roboczej	plastik (PP)

- Wymiary płyty roboczej	Ø 80 mm

- Wymiary (szer. × wys. × gł.) 95 x 37 x 115 mm

- Ciężar 0.484 kg

- Dopuszczalna temperatura otoczenia 5 - 40 °C

- Dopuszczalna wilgotność względna 80 %

- Klasa ochrony wg DIN EN 60529	IP 21

- Napięcie 100–240 V

- Częstotliwość 50/60 Hz

- Zasilanie 10 W

- Wytrząsarka IKA Lab dancer lub równoważna- 1 szt. spełniająca poniższe wymagania minimalne:

- Rodzaj ruchu: okrężny

- Amplituda ruchu	4.5 mm

- Dopuszczalne obciążenie (z przystawką) 0.1 kg

- Moc silnika wejściowa 1.2 W

- Moc wyjściowa silnika 0.8 W

- Dopuszczalny czas pracy 100 %

- Prędkość stała 2800 rpm

- Wskaźnik obrotów brak

- Wskaźnik programatora czasowego brak

- Funkcja impulsowa tak

- Wymiary (szer. × wys. × gł.) 100 x 70 x 100 mm

- Ciężar	0.776 kg

- Dopuszczalna temperatura otoczenia 5 - 40 °C

- Dopuszczalna wilgotność względna 80 %

- Klasa ochrony wg DIN EN 60529	IP 40

- Napięcie 100–240 V

- Częstotliwość 50/60 Hz

- Zasilanie 30 W

- Mieszadło magnetyczne z grzaniem RCT Basic IKAMAG safety control lub równoważne – 1szt., spełniające poniższe wymagania minimalne:

- cyfrowy wyświetlacz temperatury i obrotów;

- objętość mieszania do co najmniej 20 l wody;

- moc silnika nie mniejsza niż: wejście – 16 W, wyjście – 9W;

- zakres obrotów nie mniejszy niż 50 – 1 500 obr/min;

- moc grzania co najmniej 600 W;

- zakres grzania do co najmniej do 310 °C;

- dokładność ustawienia temperatury nie gorsza niż +/- 0,1K;

- szybkość nagrzewania 1 l wody nie mniejsza niż 6,5 K/min;

- regulowany obwód bezpieczeństwa temperatury płyty grzejnej – zabezpieczenie przed przegrzaniem w zakresie temperatury nie mniejszym niż 50 – 360 °C;

- płyta robocza ze stopu aluminium, średnica płyty 135 mm,

- klasa ochronności IP 42;

- możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury lub termometru kontaktowego,

- w komplecie:

czujnik temperatury PT 1000 i termometr kontaktowy ETS D6 ( możliwość pomiaru pH) oraz statyw (ze stali stopowej 316L, o długości w zakresie od 40 do 50 cm), łącznik (z aluminium PA6, dostosowany do połączenia pręta statywu z uchwytem do termometru kontaktowego/czujnika temperatury PT 1000) i uchwyt do termometru kontaktowego/czujnika temperatury PT 1000

Zadanie 2.

Wirówka laboratoryjna stołowa bez chłodzenia

Termin dostawy: nie dłuższy niż 4 tygodnie

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące, lecz nie krótszy niż producenta

- Wirówka laboratoryjna Hettich Universal 320 lub równoważna, 2szt.,  spełniająca poniższe wymagania minimalne:

- zakres obrotów 500-16000 rpm

- max. RCF 24 900 x g

- timer wirówki 	1 min. – 99 min.

- Zakres temperaturowy -20 do +40

- wymiary nie większe niż (gł. x wys. x szer.)	520 x 400 x 350 mm

- waga do 31kg

- zasilanie 230 V / 50 Hz

- pobór mocy 400 VA

- w zestawie:

- Rotor wychyłowy 4-miejscowy, max 4.500 rpm 2 szt.

- Kubek 100 ml 4szt.

- Adapter 3 x 15 ml Falcon do kubka 1490 4szt.

- Adapter 5 x 1,5/2,0 ml do kubka 1490 4szt.

- Kubek 50 ml 4szt.

- Adapter 4 x 15 ml Falcon do kubka 1398 1szt.

Zadanie 3.

Mieszadło mechaniczne oraz mieszadła magnetyczne. Heidolph.

Termin dostawy: nie dłuższy niż 5 tygodni.

Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy, lecz nie krótszy niż producenta

- Mieszadło mechaniczne Hei-Torque Expert 200 lub równoważne – 1szt., spełniające poniższe wymagania minimalne:

- moment obrotowy do 200 NCM

- prędkość obrotowa do od 10 do 2 000 [obr./min]

- lepkość medium do 100 000 mPAs

- maks. objętość mieszanej cieczy - 50l

- wyświetlacz min. 2,4”

- funkcja dotykowa start i stop

- uchwyt szybkomocujący o średnicy 10,5mm pozwalający za szybką wymianę akcesoriów

- klasa bezpieczeństwa przynajmniej IP 54

- waga do 5,2 kg

- wymiary maksymalne  350x250x90mm- wys./głęb./szer.

- Zestaw mieszadło magnetyczne Hei-Plate Mix'n'heat Core+ lub równoważne 1 kpl., spełniające poniższe wymagania:

- mieszadło magnetyczne z grzaniem o mocy grzewczej przynajmniej 800 W

- z aluminiową płytą wierzchnią pokrytą ceramiczną powłoką odporną na zarysowania, odporną chemicznie i dającą szybki transfer ciepła

- mieszadło w przypadku wyłączenia grzania nie powinno się zatrzymywać,

- oddzielne pokrętła grzania i obrotów z opcją blokady.

- wskaźnik włączonego ogrzewania i obrotów

- wskaźnik temperatury płyty >50 C po wyłączeniu grzania
wbudowane przyłącze do zewnętrznego czujnika temperatury, powinno umożliwiać precyzyjną kontrolę temperatury oraz zabezpieczać przed przegrzaniem.

- cyfrowy wyświetlacz do ustawienia i odczytu temp. i prędkości obrotowej.

- maksymalna prędkość obrotowa przynajmniej 1400 obr/min.

- Dokładność prędkości +/- 2%

- delikatny start obrotów

- temperatura płyty grzejnej przynajmniej od 20 do 300°C

- kontroler PID z opcją grzania szybkiego lub precyzyjnego bez przegrzania

- dokładność nastawienia temperatury nie gorsza niż ±1°C z czujnikiem temperatury

- oddzielny obwód bezpieczeństwa powinien wyłączyć grzanie, jeśli temperatura płyty przekroczy o 25°C ustawioną temperaturę.

- maksymalna objętość mieszania przynajmniej 20 l w przeliczeniu na wodę.

- średnica płyty grzejnej 145 mm

- klasa bezpieczeństwa zgodnie z DIN 60529: przynajmniej IP 42

- w komplecie czujnik temperatury Pt1000 w stalowej obudowie

- osłona silikonowa

- waga do 3,5 kg

- wymiary mieszadła, maksymalne  105x300x170mm- wys./głęb./szer.

- prędkość obrotowa do od 100 do 1 400 [obr./min]

- Zestaw mieszadło magnetyczne Hei-Plate Mix'n'heat Core+ lub równoważne 1 kpl., spełniające poniższe wymagania:

- konfiguracja jak w poz. 2, dodatkowe wyposażenie: uchwyt Pt 1000