Załącznik nr 1

do szacowania wartości zamówienia DAG.260.106.2026

z dnia 28.04.2026

Inkubator hybrydowy – 1 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Pododdziału Patologii Noworodków

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: 2026

(wypełnia Zamawiający)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Inkubator hybrydowy przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem w 2 trybach: zamkniętym i otwartym. |  |  |
|  | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie. |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości inkubatora (położenia materacyka względem podłogi). |  |  |
|  | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz. |  |  |
|  | Pobór mocy max. 600 W. |  |  |
|  | Inkubator na jezdnych kołach, min. 2 koła wyposażone w hamulec. |  |  |
|  | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 8 cali, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia (regulacja wielopłaszczyznowa) umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. |  |  |
| II | KOPUŁA INKUBATORA |  |  |
|  | Konstrukcja kopuły dwuścienna. |  |  |
|  | Czasza kopuły inkubatora podnoszona elektrycznie z funkcją reagowania na przeszkody. |  |  |
|  | Trzy ścianki inkubatora uchylne o 180 stopni do pozycji w pełni otwartej w celu dobrego dostępu do noworodka przy pracy w trybie otwartym. Otwieranie ścianek powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. |  |  |
|  | Materacyk otoczony wewnętrznymi ściankami z możliwością demontażu, zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora przy pracy w trybie otwartym. |  |  |
|  | Zespół grzewczy dla trybu otwartego inkubatora niezintegrowany z kopułą. |  |  |
|  | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany. |  |  |
|  | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem. |  |  |
|  | Otwory pielęgnacyjne z trzech stron kopuły wyposażone w drzwiczki. Zamknięcia otworów pielęgnacyjnych ciche, otwierane łokciem. |  |  |
|  | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. Otwory umieszczone na dwóch krótszych bokach inkubatora. |  |  |
|  | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety RTG pod materacyk, wyjmowana bez konieczności otwierania ścianki bocznej. Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora. |  |  |
|  | Płynna i cicha regulacja kąta nachylenia materacyka. |  |  |
|  | Pokrętła regulacji kąta nachylenia materacyka dostępne z obu stron kopuły inkubatora, bez konieczności otwierania ścianki bocznej inkubatora. |  |  |
|  | Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz inkubatora w obu kierunkach, z zabezpieczeniem przed przechyleniem materacyka przy wysunięciu. |  |  |
|  | Dwustrumieniowy system cyrkulacji powietrza pod kopułą. |  |  |
|  | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza uruchamiana w pełni automatycznie po otwarciu ścianki przedniej kopuły. |  |  |
|  | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora z włączonym nawilżaniem i podażą tlenu ≤ 44 dB. |  |  |
|  | Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji. |  |  |
|  | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. |  |  |
| III | REGULACJA NAWILŻANIA I TEMPERATURY |  |  |
|  | Układ automatycznej regulacji nawilżania do min. 90%. Wartość rzeczywista wyświetlana na ekranie. |  |  |
|  | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. W celu zmniejszenia ryzyka zakażeń nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka. |  |  |
|  | Wszystkie elementy nawilżacza wyjmowane bez użycia narzędzi w celu dezynfekcji. |  |  |
|  | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury zbliżonej do temperatury wrzenia. |  |  |
|  | Układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. Układ automatyczny bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka. |  |  |
| IV | TLENOTERAPIA |  |  |
| 1. | Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu. |  |  |
| 2. | Wbudowany oksymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów. |  |  |
| V | MONITOROWANIE |  |  |
|  | Układ monitorowania mierzący i wyświetlający na ekranie następujące parametry: - temperaturę na skórze noworodka - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - temperaturę dziecka w jednym lub dwóch punktach ciała, - wykorzystanie mocy grzałki w stopniach lub %, - wilgotność względną w %, - stężenie tlenu w %. |  |  |
|  | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej). |  |  |
|  | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej głowicy. |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów, bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta: - temperatury z obu czujników, - wilgotności, - stężenia tlenu, - moc grzałki. |  |  |
| VI | ALARMY I TESTY |  |  |
|  | Alarmy akustyczno optyczne: - temperatury powietrza pod kopułą inkubatora, - temperatury skóry w układzie regulacji automatycznej, - przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury, - zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza, - uszkodzenia lub brak czujników temperatury, - zaniku napięcia zasilającego, - stężenia tlenu, - braku lub niskiego poziom wody w nawilżaczu. |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury poza obszar nastaw przez automatyczne odłączenie grzałki. |  |  |
|  | Automatyczny test kontrolny po podłączeniu inkubatora do zasilania. |  |  |
|  | Inkubator wyposażony w pamięć nastawionych parametrów, które ustawiają się automatycznie po ponownym włączeniu zasilania. |  |  |
|  | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar z możliwością wyboru przez użytkownika zakresów czasu oceny oraz zegar CPR. |  |  |
| VII | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia – 2 szt. |  |  |
|  | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji – 1 szt. |  |  |
|  | Czujnik temperatury do układu pomiarowego – 1 szt. |  |  |
|  | Wąż do tlenu z końcówką AGA. |  |  |
|  | Pokrowce bawełniane na materacyk - 2 sztuki. |  |  |
|  | Przylepce do mocowania czujnika temperatury - 8 sztuk. |  |  |
|  | Pokrowiec na inkubator ograniczający dostęp oświetlenia zewnętrznego z otworem umożliwiającym prowadzenie fototerapii oraz odchylanymi częściami bocznymi umożliwiającymi dostęp do pacjenta bez zdejmowania pokrowca z inkubatora – 4 szt. |  |  |
|  | Waga zintegrowana z leżem noworodka. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany pulsoksymetr w technologii Nellcor / Massimo z obsługą i monitorowaniem z poziomu panelu sterującego inkubatora. |  |  |
| VIII | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
|  | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1620 z późn. zm.). |  |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Instrukcja serwisowa w języku polskim lub angielskim dostarczona najpóźniej po zakończeniu okresu gwarancji. |  |  |
|  | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
|  | Przeszkolenie min. 2 pracowników technicznych w celu przeprowadzania przeglądów w placówce Zamawiającego po zakończeniu okresu gwarancji. |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |

* Uwaga!

1)	W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

2)	W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

WYPEŁNIA WYKONAWCA:

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS:* |  |
| Adres: |  |
| adres email, tel. Kontaktowy: |  |
| Wartość netto: |  |
| VAT: |  |
| Wartość brutto: |  |