ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy oferty szacunkowej)

Zamawiający:

Nazwa jednostki: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Adres: ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

Osoba do kontaktu: Wiktoria Mazur tel. 884693109

Zaprasza do złożenia ofert szacunkowych na: Dostawa urządzenia do intubacji pacjenta dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

Zamawiający informuje, iż przedmiotowy wniosek ma charakter wyceny szacunkowej wartości zamówienia, a nie udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, potencjalnemu Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zawarcia umowy w wyniku przedstawienia niższej wartości.

Zakup finansowany jest ze środków KPO w ramach projektu pn. Poprawa jakości opieki kardiologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)”

I. Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzenia do intubacji pacjenta dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie wraz z instalacją, szkoleniem personelu oraz świadczeniem gwarancji i serwisu.

II. Szczegółowa specyfikacja techniczna (wymagania minimalne)

| TABELA I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW Dostawa urządzenia do intubacji pacjenta dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 |
| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| DANE OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Urządzenie do intubacji pacjenta - 1 szt. |  |  |
| 2 | Nazwa produktu/urządzenia, typ/model | TAK, podać |  |
| 3 | Producent | TAK, podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 5 | Zestaw fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzenia demo lub powystawowych). | TAK, podać |  |
| 6 | Rok produkcji nie starszy niż 2026 | TAK, podać |  |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |
| 7 | Urządzenie do intubacji pacjent - 1 szt. |  |  |
| 8 | Aparat przeznaczeniem dla dorosłych | TAK, podać |  |
| 9 | Urządzenie kompaktowe i przenośne | TAK |  |
| 10 | Ekran o przekątnej minimum 4,2 do 5 cali | TAK, podać |  |
| 11 | Rozdzielczość ekranu nie gorsza nie mniejsza niż 480 x 800 | TAK, podać |  |
| 12 | Rozdzielczość przestrzenna kamery minimum 8 pikseli/mm | TAK, podać |  |
| 13 | Podświetlenie minimum 10 poziomów | TAK, podać |  |
| 14 | Regulacja kontrastu minimum w zakresie 50-150 | TAK, podać |  |
| 15 | Kąt obrotu: w górę i w dół minimum w zakresie od 0 do 120 stopni (jako „zero” rozumiany jest punkt skrajnie wychylony) | TAK, podać |  |
| 16 | Kąt obrotu: w lewo i w prawo minimum w zakresie od 0 do 270 stopni (jako „zero” rozumiany jest punkt skrajnie wychylony) | TAK, podać |  |
| 17 | Wbudowana pamięć wewnętrzna minimum 64 GB | TAK, podać |  |
| 18 | Możliwość wykonania minimum 90 000 fotografii lub nagrania minimum 19 godzin filmu | TAK, podać |  |
| 19 | Czas czuwania minimum 4 godziny | TAK, podać |  |
| 20 | Czas ładowania akumulatora do pełna poniżej 4 godzin | TAK |  |
| 21 | Uchwyt z kątem spojrzenia minimum w zakresie od 0 do 60 stopni (jako „zero” rozumiany jest punkt skrajnie wychylony) | TAK, podać |  |
| 22 | Źródło światła: zimne światło LED | TAK |  |
| 23 | Łyżki plastikowe nakładane na rękojeść w minimum 3 rozmiarach dla dorosłych | TAK |  |
| 24 | Funkcja ogrzewania | TAK |  |
| 25 | Funkcja przeciwmgielna | TAK |  |
| 26 | Bateria litowa | TAK |  |
| 27 | Ergonomiczny uchwyt wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 28 | Funkcja robienia zdjęć oraz nagrywania wideo | TAK |  |
| 29 | Wideolaryngoskop wyposażony w gniazdo typu C | TAK |  |
| 30 | Wbudowana kamera HD i światło wypełniające LED wysokiej jasności | TAK |  |
| 31 | Certyfikat wodoszczelności minimum IP44 | TAK, podać |  |
| 32 | Wyposażenie |  |  |
| 33 | Łyżka jednorazowa o długości roboczej w zakresie od 4 do 6 mm -10 szt | TAK, podać |  |
| 34 | Łyżka jednorazowa o długości roboczej w zakresie od 6 do 9 mm -10 szt | TAK, podać |  |
| 35 | Łyżka jednorazowa o długości roboczej w zakresie od 9 do 14 mm-10 szt | TAK, podać |  |
| DANE DODATKOWE |  |  |  |
| 36 | Montaż, instalacja i uruchomienie urządzenia w cenie | TAK |  |
| 37 | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |
| 38 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |
| 39 | Paszport techniczny/Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzenia i termin następnego przeglądu oraz jego częstotliwość według zaleceń producenta | TAK |  |
| 40 | Termin dostawy wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem oraz z przeszkoleniem z obsługi urządzenia | TAK, podać |  |
| 41 | Minimum dwa szkolenie personelu z obsługi urządzenia – bezpośrednio po instalacji i uruchomieniu oraz ponawiające szkolenie wykonane na życzenie Zamawiającego w terminie do 15 dni od daty pierwszego szkolenia | TAK |  |
| 42 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE i deklaracja zgodności urządzenia | TAK, załączyć |  |
| 43 | Urządzenie posiada tryb automatycznego przechodzenia w tryb czuwania lub tryb stand by | TAK |  |
| 44 | Wykonawca minimalizuje ślad węglowy związany z transportem (optymalizacja trasy dostawy) | TAK |  |
| 45 | Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji umowy nie nastąpi ingerencja w środowisko wodne | TAK |  |
| 46 | Wykonawca oświadcza, że sposób postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zgodny z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. | TAK |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
| 47 | Gwarancją objęte naprawy, jak również części zamienne i poszczególne elementy urządzenia zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji | TAK |  |
| 48 | Okres gwarancji od daty instalacji minimum 2 lata | TAK, podać |  |
| 49 | Dostępności części zamiennych, od dnia instalacji minimum przez okres minimum 10 lat | TAK, podać |  |
| 50 | Czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia awarii gwarancyjnej maksymalnie 48 godzin | TAK, podać |  |
| 51 | Czas naprawy urządzenia od momentu zgłoszenia awarii gwarancyjnej maksymalnie 5 dni roboczych lub dostarczenie urządzenia zastępczego na czas trwania awarii | TAK, podać |  |
| 52 | Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji – minimum 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy okresowe gwarancyjne obejmujące: bezpłatny dojazd i robociznę oraz wszystkie elementy eksploatacyjne wymagające wymiany podczas przeglądu, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  |
| 53 | Usługi serwisu świadczone w ramach gwarancji realizowane na miejscu w placówce Zamawiającego lub zdalnie - serwis zdalny możliwy wyłącznie na zgodą Zamawiającego | TAK |  |

- Oferowany zestaw powinien być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.

- Oferowany zestaw, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantować powinien bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

III. Warunki realizacji zamówienia

Miejsce dostawy: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie; ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

IV. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową do dnia: 06.05.2026 r. do godziny 12.00.

Oferta musi zawierać:

- Opis oferowanego urządzenia zgodnie z pkt II niniejszego zapytania

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1