Załącznik nr 1

do szacowania wartości zamówienia DAG.260.113.2026

Pompy infuzyjne przepływowe  – 4 szt.

(nazwa przedmiotu zamówienia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Pododdziału Patologii Noworodków

(nazwa komórki organizacyjnej)

| Model/typ oferowanego przedmiotu zamówienia: | …………..…………….…………….………………….…………….…….. |
| --- | --- |
|  | (wypełnia Wykonawca) |

| Producent/firma: | …………..…………….…………….………………….…………….………………. |
| --- | --- |
|  | (wypełnia Wykonawca) |

Rok produkcji: 2026 (wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach przedmiotu zamówienia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE |  |  |
|  | Parametry infuzji: - szybkość infuzji min. w zakresie: 0,1 – 1200 ml/h, - Dokładność infuzji: ±5%, zgodnie z normą PN-EN 60601-2-24. |  |  |
|  | Możliwość programowania co najmniej w jednostkach: - ml/min, - ml/h, - ml/24h. |  |  |
|  | Dostępne typy infuzji (co najmniej): - ciągła, - okresowa, - profilowa, - TPN. |  |  |
|  | Bolus: - automatyczny, - manualny. |  |  |
|  | Co najmniej 12 poziomów regulacji okluzji. Pomiar ciśnienia okluzji min. w zakresie 75-900 mmHg. |  |  |
|  | Pompa wyposażona w systemy: - wykrywania okluzji, - wspomagania bolusa, - szybkiego alarmowania. |  |  |
|  | Automatyczna i manualna blokada interfejsu. Możliwość zabezpieczenia hasłem. |  |  |
|  | Historia infuzji, min. 2000 zapisów. |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości o przekątnej min. 3,2 cala. |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna. |  |  |
|  | Intuicyjne menu kontekstowe. Interfejs w języku polskim. |  |  |
|  | Funkcja szybkiego startu infuzji. |  |  |
|  | Tryb dzienny i nocny. |  |  |
|  | Dedykowane funkcje do żywienia dojelitowego. |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia żywienia pozajelitowego. |  |  |
|  | Zintegrowany uchwyt i klamra montażowa Kompaktowa, mobilna konstrukcja. |  |  |
|  | Maksymalna masa urządzenia: ≤ 2,3 kg. |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100–240 VAC, 50/60 Hz. Wbudowany zasilacz. |  |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne za pomocą akumulatora Ni-MH. Możliwość samodzielnej wymiany akumulatora. |  |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze minimum 15 godzin przy 25 ml/h. |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 90% maksymalnie 3 godziny. |  |  |
|  | Klasyfikacja i bezpieczeństwo: - Klasa ochrony: II - Typ części aplikacyjnej: CF - Odporność na defibrylację - Stopień ochrony obudowy: IP22 |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy. |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia oznakowany znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

WYPEŁNIA WYKONAWCA:

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS:* |  |
| Adres: |  |
| adres email, tel. Kontaktowy: |  |
| Cena jednostkowa netto: |  |
| Wartość netto (cena za 4 szt.): |  |
| VAT: |  |
| Wartość brutto: |  |