## Arkusz1
Zadanie nr 5: pulsoksymetr - 6 szt.
L.p. | Parametry wymagane | Wymóg | Parametry oceniane | Oferowane parametry
1 | Pełna nazwa urządzenia (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
2 | Producent/Firma (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
3 | Typ, model (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
4 | Rok produkcji nie starszy niż 2025 (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
Opis parametrów
5 | Pulsoksymetr napalcowy z kolorowym wyświetlaczem | Tak | Bez punktacji
6 | Puls: - zakres pomiarowy: min. 30 - 240 uderzeń na minutę - rozdzielczość: 1 bpm - dokładność: ± 2 bpm lub ± 2% | Tak, podać | Bez punktacji
7 | Specyfikacja parametru SpO2: - zakres pomiarowy: min. 0% - 99% (rozdzielczość 2%) - dokładność: 75% - 99%: ± 2% | Tak, podać | Bez punktacji
8 | Intensywność tętna: - zakres: ciągły wyświetlacz słupkowy, im wyższy wyświetlacz, tym silniejszy puls. | Tak | Bez punktacji
9 | Perfuzja: zakres min. od 0,2% do 20%
10 | Wyświetlacz kolorowy OLED | Tak, podać | Bez punktacji
11 | Alarm dźwiękowy i wizualny | Tak, podać | Bez punktacji
12 | Wyświetlacz: nasycenie tlenem, puls, wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak, podać | Bez punktacji
13 | Zasilanie: 3 baterie AA | Tak, podać | Bez punktacji
14 | Wyposażenie: - pulsoksymetr - sonda dla dorosłych - baterie | Tak, podać | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
15 | Gwarancja na sprzęt (miesiące) | Podać, min. 24 miesiące | Bez punktacji
16 | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak, podać | Bez punktacji
17 | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie | Tak | Bez punktacji
18 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak | Bez punktacji
19 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak | Bez punktacji
20 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym wymagane przez producenta przeglądy konserwacyjne/techniczne/okresowe w okresie gwarancji – w cenie oferty | Tak | Bez punktacji
21 | Liczba darmowych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji (przynajmniej raz w roku). | Tak, podać | Bez punktacji
22 | Pełna, bezpłatna aktualizacja kompletu oprogramowania do wersji najwyższych w okresie trwania gwarancji | Tak | Bez punktacji
23 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską). „Podjęcie naprawy” liczy się Także od momentu podjęcia czynności przez wykwalifikowanego pracownika Wykonawcy przy użyciu sieci internetowej, jeżeli aparat wyposażony jest w moduł umożliwiający jego zdalne serwisowanie. | Tak | Bez punktacji
24 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych | Tak | Bez punktacji
25 | Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę, 365 dni/rok. | Tak | Bez punktacji
26 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu | Tak | Bez punktacji
27 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | Tak | Bez punktacji
28 | Wykaz punktów serwisowych. | Tak, podać | Bez punktacji
29 | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | Tak | Bez punktacji
30 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | Tak, podać | Bez punktacji