OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla ciepłomierzy

## 1. Wymagania ogólne dotyczące ciepłomierzy

1.1. Ciepłomierze oraz ich części składowe muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności z normą PN-EN 1434, ustawą Prawo o miarach, przepisami dotyczącymi systemów oceny zgodności i nadzoru rynku, przepisami dotyczącymi wymagań dla przyrządów pomiarowych, prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych oraz zasadami rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

1.2. Ciepłomierz musi posiadać konstrukcję składaną, tj. przelicznik, przetwornik przepływu i para czujników temperatury muszą stanowić rozdzielne części składowe ciepłomierza.

1.3. Każda z części składowych ciepłomierza musi posiadać wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą certyfikat badania typu UE/WE potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, oznakowanie CE oraz oznakowanie metrologiczne M. Do oferty należy przedłożyć potwierdzone za zgodność kopie certyfikatów wraz z tłumaczeniem na język polski.

1.4. Data produkcji części składowych ciepłomierzy musi być z roku dostawy ciepłomierzy do Zamawiającego.

1.5. Każda z części składowych ciepłomierza musi posiadać DTR i kartę katalogową, które należy załączyć do oferty.

1.6. Oferent musi posiadać serwis lub podpisaną umowę z podmiotem posiadającym uprawnienia do wykonywania zmiany impulsowania przelicznika, zmiany sposobu zabudowy (zasilanie/powrót) oraz legalizacji ponownej.

1.7. Części składowe ciepłomierza muszą być wykonane w sposób umożliwiający nałożenie cech zabezpieczających przed zdemontowaniem, wyjęciem lub wymianą elementów bez widocznego uszkodzenia elementów ciepłomierza lub cech zabezpieczających.

1.8. Wymagana klasa warunków środowiskowych oferowanych ciepłomierzy: minimum „C”.

1.9. Każdy ciepłomierz wraz z DTR należy dostarczyć w oddzielnym opakowaniu z oznaczeniem adresu jego montażu.

1.10. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu bezusterkowej dostawy ciepłomierzy.

1.11. Zaleca się, aby czujniki temperatury pasowały do istniejących muf bez konieczności ich wymiany.

## 2. Wymagania dotyczące przeliczników wskazujących

2.1. Przelicznik musi posiadać możliwość zamocowania na ścianie lub bezpośrednio na przetworniku przepływu.

2.2. Zasilanie przelicznika i przetwornika przepływu musi odbywać się z tej samej wymiennej baterii o okresie eksploatacji minimum 10 lat + 1 rok rezerwy. Rok produkcji baterii musi pokrywać się z rokiem dostawy ciepłomierza.

2.3. Wymiana baterii zasilającej nie może wiązać się z koniecznością ponownej kalibracji, ponownego programowania ani legalizacji jakiejkolwiek części składowej ciepłomierza.

2.4. Zakres pomiaru temperatury: minimum 0–150°C.

2.5. Zakres różnicy temperatur: minimum 3–130°C.

2.6. Stopień ochrony obudowy: minimum IP54.

2.7. Temperatura otoczenia pracy: co najmniej od +5°C do +55°C.

2.8. Przelicznik musi współpracować z czujnikami temperatury Pt500.

2.9. Przelicznik musi zapewniać trwałe zachowanie wskazań rozliczeniowych, danych rejestrowych, parametrów konfiguracyjnych oraz programu pracy w pamięci nieulotnej w przypadku zaniku zasilania, odłączenia baterii lub jej wyczerpania, bez wyzerowania wskazań licznika i bez utraty danych niezbędnych do rozliczeń oraz eksploatacji urządzenia.

2.10. Przelicznik musi być wyposażony w złącze optyczne umożliwiające komunikację z przenośnym terminalem lub głowicą do odczytu optycznego.

2.11. Przelicznik musi być przystosowany do rozbudowy o dodatkowe moduły komunikacyjne, co najmniej: adapter komunikacyjny współpracujący z systemem telemetrycznym Zamawiającego, moduł M-Bus, LonWorks, RS232, RS485, moduł radiowy oraz moduł dwóch wejść impulsowych dla wodomierzy mechanicznych lub kombinację ww. modułów.

2.12. Zainstalowanie lub zmiana modułów komunikacyjnych musi odbywać się bez konieczności zerwania cech zabezpieczających, a tym samym bez konieczności ponownej legalizacji.

2.13. Przelicznik musi być wyposażony w zegar czasu rzeczywistego i kalendarz z uwzględnieniem lat przestępnych.

2.14. Przelicznik musi przechowywać w pamięci dane na koniec miesiąca, w tym co najmniej: energię, objętość, moc, przepływ, temperaturę zasilania oraz dane z dodatkowych wejść impulsowych, w okresie co najmniej 12 ostatnich miesięcy.

2.15. Przelicznik musi posiadać rejestrator danych przechowujący dane godzinowe, dobowe i miesięczne w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa oraz niezbędnym do prowadzenia rozliczeń i odczytów przez Zamawiającego.

2.16. Dostarczone przeliczniki muszą posiadać ustawiony aktualny czas i datę oraz interwał zapisu 1440 minut, chyba że Zamawiający wskaże inaczej.

2.17. Zaleca się, aby przelicznik posiadał dwa galwanicznie odseparowane wejścia na adaptery komunikacyjne.

2.18. Przelicznik powinien posiadać funkcję automatycznego rozpoznania lub dostosowania parametrów wejścia impulsowego do współpracującego przetwornika przepływu, o ile funkcja taka jest obsługiwana przez dany typ przetwornika.

2.19. Licznik ciepła musi umożliwiać zmianę konfiguracji miejsca montażu przetwornika przepływu z przewodu zasilającego na powrotny i odwrotnie, bez konieczności naruszania cech legalizacyjnych lub zabezpieczających, w zakresie dopuszczonym przez producenta, DTR i dokumenty metrologiczne urządzenia. Funkcja powinna być dostępna w okresie eksploatacji licznika, również po rozpoczęciu naliczania energii.

## 3. Wymagane parametry dostępne na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu przelicznika muszą być dostępne co najmniej następujące parametry:

zużycie energii cieplnej [GJ]

objętość wody sieciowej [m³]

energia cieplna na koniec miesiąca – minimum 12 miesięcy

objętość wody na koniec miesiąca – minimum 12 miesięcy

wskazania z dwóch dodatkowych wejść wodomierzowych

przepływ chwilowy [l/h, m³/h]

moc chwilowa [kW, MW]

moc szczytowa, przepływ szczytowy lub dobowy przyrost energii i objętości w przedziale 0–24 h wraz z datą wystąpienia

chwilowe wartości temperatury zasilania, powrotu oraz różnicy temperatur [°C]

data i czas,

czas pracy urządzenia,

kod błędu, kod błędu, w tym co najmniej kody lub informacje diagnostyczne dotyczące pracy przetworników przepływu na wejściach V1 i V2, obejmujące w szczególności: brak komunikacji z przetwornikiem, niezgodność stałej impulsowania lub sygnału wejściowego, zapowietrzenie lub zabrudzenie przetwornika oraz błędny kierunek przepływu.

Wszystkie powyższe parametry muszą być dostępne również poprzez kartę komunikacyjną oraz złącze optyczne.

## 4. Szczegółowe wymagania dotyczące przetworników przepływu

ustrój pomiarowy: ultradźwiękowy

tolerancja błędu przetwornika przepływu: klasa 2 wg PN-EN 1434

minimalny zakres pomiaru przepływu: qp/qi ≥ 100

przepływ maksymalny: qmax > 2 × qp

maksymalna temperatura pracy ciągłej: minimum 130°C

zasilanie przetwornika przepływu: z baterii zainstalowanej w przeliczniku

pozycja pracy: pozioma i pionowa

długość przewodu łączącego z przelicznikiem: zgodnie z zestawieniem, minimum 2,5 m

ciśnienie nominalne: co najmniej PN16

przepływ nominalny, miejsce montażu i rodzaj przyłącza: zgodnie z zestawieniem Zamawiającego

## 5. Szczegółowe wymagania dotyczące par czujników temperatury

zakres pomiaru temperatury: co najmniej 0–150°C

element pomiarowy: Pt500

średnica czujników: zgodnie z zestawieniem Zamawiającego

długość osłony: zgodnie z zestawieniem Zamawiającego

długość przewodów łączących z przelicznikiem: zgodnie z zestawieniem Zamawiającego

## 6. Programowanie ciepłomierzy

6.1. Oferent zobowiązany jest dostarczyć bez dodatkowych opłat oprogramowanie umożliwiające odczyt danych z rejestrów oraz programowanie poprzez złącze optyczne przy użyciu standardowego komputera PC lub notebooka oraz głowicy optycznej.

6.2. Koszt dostawy oprogramowania, niezbędnych licencji oraz dokumentacji użytkowej musi być wliczony w cenę oferty.

## 7. Wymagania dotyczące współpracy z systemem telemetrycznym

7.1. Ciepłomierze muszą umożliwiać współpracę z istniejącym systemem telemetrii Zamawiającego, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich modułów lub adapterów komunikacyjnych.

7.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność parametrów komunikacyjnych, impulsowania oraz wymiany danych z systemem telemetrycznym Zamawiającego.

## 8. Warunki dostawy i dokumentacja

8.1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz gotowe do montażu i eksploatacji.

8.2. Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji technicznej, DTR, karty katalogowe, certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzeń do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.3. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim lub posiadać tłumaczenie na język polski.

8.4. Szczegółowe ilości, średnice, przepływy nominalne, długości czujników, typy przyłączy i lokalizacje montażu określa zestawienie stanowiące załącznik do zapytania ofertowego.