Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Lampa do terapii fotodynamicznej – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / nie wcześniej niż 2024

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Lampa LED z ruchomą ramą oraz tacą z jednostką sterującą na podstawie jezdnej | TAK, podać |  |
|  | Lampa wyposażona w min. 128 diod LED, emitujących jednorodne, skupione, widzialne „zimne” światło czerwone | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu lampy w prawo i lewo w zakresie min. 24o | TAK, podać |  |
|  | Statyw wyposażony w ramię nożycowe ze sprężynami gazowymi | TAK, podać |  |
|  | Regulacja dawki w zakresie 1 – 99 J/cm2 | TAK, podać |  |
|  | Klasa ochrony IP20 | TAK podać |  |
|  | Lampa przystosowana do pracy ciągłej | TAK, podać |  |
|  | Naświetlana powierzchnia 8 x 18 cm | TAK, podać |  |
|  | Powierzchnia skutecznego leczenia 6 x 16 cm | TAK, podać |  |
|  | Żywotność lampy min. 4 lata | TAK, podać |  |
|  | Strumień światła min 53 lm przy 350 mA | TAK, podać |  |
|  | Szczytowa długość fali 635 nm +/- 5 nm | TAK, podać |  |
|  | Intensywność promieniowania przy odległości lezenia 5 cm – max 77 mW/cm2 +/- 15% | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne odchylenie intensywności promieniowania na obszarze poddawanym działaniu – 15 % | TAK, podać |  |
|  | Napięcie robocze 120 – 240 VAC, 40/60 Hz | TAK, podać |  |
|  | Grupa materiałowa (CTI) - IIIb | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna temperatura szyby z pleksiglasu w głowicy lampy – ok. 70 oC | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2. | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty