OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia:  Aparat OCT

Wymagana ilość: 1 (jedna) sztuka

| Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy: |  |
| --- | --- |

Ja/My oferuję/-my Aparat OCT, zgodny z niżej wymienionymi parametrami:

| Lp. | Parametr / warunek | TAK / NIE podać | Uzupełnić – podać dane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Oferowany model / typ/rok | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Aparat OCT wraz z komputerem PC, oprogramowaniem i drukarką kolorową (komplet) musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/24. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK/NIE |  |
| URZĄDZENIE |  |  |  |
|  | Badanie OCT realizowane w pełni automatycznie poprzez wskazanie na dotykowym wyświetlaczu LCD źrenicy oka | TAK/NIE |  |
|  | Analiza spektralna | TAK/NIE |  |
|  | Prędkość skanowania - 50 000 (Skan/sek.) | TAK/NIE |  |
|  | Rozdzielczość osiowa: co najmniej 5 µm | TAK/NIE podać |  |
|  | Rozdzielczość pozioma: 20 µm | TAK/NIE |  |
|  | Minimalna wielkość źrenicy: 2,5 mm | TAK/NIE podać |  |
|  | Automatyczna korelacja pozycji wykonywanych skanów OCT ze zdjęciem dna oka | TAK/NIE |  |
|  | Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowania: min: od -25D do + 25D) | TAK/NIE podać |  |
|  | Wewnętrzny fiksator o zmiennej wielkości z płynną regulacją | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne przejście z oka prawego na oko lewe | TAK/NIE |  |
|  | Elektrycznie regulowany podbródek | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej na trzech osiach (3D) | TAK/NIE |  |
|  | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii kolorowej dna oka i przedniego odcinka pod kątem 45o w rozdzielczości 5 mln pikseli | TAK/NIE |  |
|  | Skanowanie możliwe w sposób: 3D, liniowy, raster i radialny | TAK/NIE |  |
|  | Dwie możliwości wykonania badania: manualnie i automatycznie | TAK/NIE |  |
|  | Kolorowy, obrotowy w zakresie 0 o -180o , o zmiennym regulowanym dowolnie kącie nachylenia ekran LCD o przekątnej min. 8”, stanowiący integralną część urządzenia | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność analiz siatkówki (płaskie i 3D) z możliwością nakładania obraz dna oka: ● mapa grubości siatkówki; ● mapa warstw włókien nerwowych; | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczna analiza grubości siatkówki, grubości warstw włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza komórek GCL odniesionych do bazy normatywnej podczas wykonywania jednego skanowania 3D | TAK/NIE |  |
|  | Raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość automatycznego wyznaczenia parametrów tarczy z możliwością ręcznego korygowania | TAK/NIE podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania OCT przedniego odcinka dna oka. | TAK/NIE |  |
|  | Oprogramowanie jak i urządzenie musi posiadać polską wersję językową | TAK/NIE |  |
|  | Prezentacja 3D z możliwością obracania skanów pod dowolnym kątem | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość eksportu zdjęć dna oka, pojedynczych skanów, filmów z prezentacjami 3D na nośniki zewnętrzne | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie oka (lewe czy prawe) | TAK/NIE |  |
|  | Szerokość i wysokość skanowania 3D: 12 mm x 9 mm | TAK/NIE |  |
|  | Obliczanie grubości warstwy komórek zwojowych GCL | TAK/NIE |  |
|  | System graficznych znaków, linii ułatwiających pomiar manualny | TAK/NIE |  |
|  | Opcjonalne wykonanie tylko barwnego zdjęcia dna oka | TAK/NIE |  |
|  | Obrazowanie przepływów w naczyniach bez konieczności podawania środka kontrastującego (Angio-OCT) | TAK/NIE |  |
|  | Aktywny system śledzenia ruchów oka pacjenta podczas wykonania badania Angio-OCT. Możliwość kontynuowania skanowania w przypadku ruchów oka pacjenta | TAK/NIE |  |
|  | Analiza przepływów w Angio-OCT: - siatkówka; - siatkówka powierzchowna; - siatkówka wewnętrzna; - siatkówka zewnętrzna | TAK/NIE |  |
|  | W zestawie z aparatem OCT musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, zewnętrzny komputer sterujący urządzeniem z odpowiednim oprogramowaniem, kolorowa drukarka | TAK/NIE |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK/NIE |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |  |
|  | Transport, koszty transportu i dostawy związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK/NIE |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/NIE, podać |  |
|  | W cenie oferty wymaganie przez producenta przeglądy w okresie gwarancji. | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność serwisu w minimum jednym miejscu autoryzowanym przez producenta lub w siedzibie producenta na terenie Polski. | TAK/NIE, podać |  |
|  | Instalacja urządzeń i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi zakończone certyfikatem, w terminie ustalonym z Zamawiającym. | TAK/NIE |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK/NIE |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy ( nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowa wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK/NIE |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii bez wymiany części i do 10 dni roboczych jeżeli naprawa wymaga wymiany części zamiennych | TAK/NIE |  |
|  | Godziny przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez Wykonawcę od 8:00 do 15.30 w dni robocze | TAK/NIE |  |
|  | Informacja o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów urządzenia | TAK/NIE |  |
|  | W okresie gwarancji 3 wymiany tej samej części/ podzespołu powodują wymianę części/podzespołu urządzenia na nową | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od dostawy urządzenia | TAK/NIE |  |
| Aparat OCT - Cena jednostkowa netto (za 1 sztukę): |  |  |  |
| Aparat OCT - Podatek VAT: |  |  |  |
| Aparat OCT - Cena jednostkowa brutto (za 1 sztukę): |  |  | ……….. PLN, (słownie złotych brutto …………….) |
| Stacja robocza - Cena jednostkowa netto (za 1 sztukę): |  |  |  |
| Stacja robocza - Podatek VAT: |  |  |  |
| Stacja robocza - Cena jednostkowa brutto (za 1 sztukę): |  |  | ……….. PLN, (słownie złotych brutto …………….) |

..................................., dn. ...................	.............							......................................................

(Miejscowość i data)											(podpis Wykonawcy)

Należy skreślić niewłaściwe

Należy skreślić niewłaściwe

Zamawiający dosusza większy zakres kompensacji wady wzroku.

dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)