OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwisowanie stanowiska do badania sprzętu BHP

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania stanowiska pomiarowego typ: UPU 40/6–110/10. Stanowisko pomiarowe przeznaczone jest do przeprowadzania wysokonapięciowych badań izolacji elektroizolacyjnego sprzętu ochrony osobistej (buty, kalosze, rękawice) oraz sprzętu dielektrycznego (drążki, kleszcze, chwytaki, wskaźniki napięcia itp.). Stanowisko rozumiane jest jako urządzenia i przyrządy łącznie z oprogramowaniem wspomagającym prowadzanie prób zainstalowane na stałe w pomieszczeniu nr 118 w budynku biurowo-warsztatowym.

- ZAKRES USŁUGI:

  - Badanie (wzorcowanie) stanowiska pomiarowego, obejmujące uwierzytelnienie stanowiska pomiarowego i kalibrację napięć probierczych w oparciu o normę: PN-EN 60060-2:2011 Wysokonapięciowa technika probiercza – Układy pomiarowe. Wzorcowanie musi obejmować oba tryby pomiaru i prezentacji wyników pomiarów: tryb automatyczny z wykorzystaniem komputera PC i dedykowanego oprogramowania oraz ręczny za pomocą mierników tablicowych. Metodyka pomiarów napięć probierczych musi być zgodna z normą: PN-EN 60060-1:2011 Wysokonapięciowa technika probiercza - Ogólne określenia i wymagania probiercze Badanie musi być zakończone dokumentem potwierdzającym spełnianie przez stanowisko pomiarowe typ: UPU 40/6–110/10 wymagań aktualnych norm w zakresie jego stosowania (świadectwo sprawdzenia/wzorcowania).

  - niezbędne czynności w celu utrzymania stanowiska w stanie gotowości do pracy (oględziny, dokręcanie styków, weryfikacja poprawności pracy – w ramach przeglądu w grudniu 2025 r.)

  - Na wezwanie Zamawiającego w razie stwierdzenia problemów z działaniem stanowiska pomiarowego Wykonawca przyśle serwisanta, który przybędzie na miejsce nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia mailem na wskazany adres email. Przyjazd w godzinach 8:00-14:00. Wynagrodzenie za każdy przyjazd na wezwanie Zamawiającego będzie płatne za każdą rozpoczętą pełną godzinę pracy serwisanta według ustalonej na dany rok stawki. Ilość serwisantów większa niż jeden nie pomnaża stawki wynagrodzenia. Zamawiający płaci za ilość godzin serwisu Wykonawcy.

- Czynność dodatkowe

    - W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

    - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

    - Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nieokreślone 
w OPZ;

    - W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

    - Naprawa stanowiska pomiarowego (w ramach tego samego zamówienia) zlecona w formie wiadomości email, na podstawie oferty Wykonawcy na naprawę, musi być wykonana w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia akceptacji kosztów przez Zamawiającego, chyba że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy czas naprawy będzie dłuższy (np. problem z dostępnością części). Wykonawca udzieli gwarancji minimum 12 miesięcy, w przypadku wymian części lub/i wykonania napraw.

- Obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające zapewnienie źródła spójności pomiarowej (np. kopię aktualnego świadectwa wzorcowania przeprowadzonego przez Krajowy Instytut Metrologiczny lub laboratorium akredytowane) dla wzorców użytych w badaniu.

  - Wykonawca musi posiadać wykwalifikowany personel oraz niezbędną wiedzę 
i doświadczenie( minimum 5 lat)  w serwisowaniu stanowisk do badania elektroizolacyjnego sprzętu BHP.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia do realizacji przedmiotu zamówienia pracownika posiadającego Świadectwo kwalifikacji zawodowych na stanowisku DOZORU i EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: Grupa I – Urządzenia i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

- Termin realizacji:

  - od dnia przesłania zamówienia zakupu, do 31.12.2025 r. lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze,

  - przegląd i wzorcowanie - grudzień 2025 r.

- Miejsce realizacji usługi:

  - Stacja Pomp Rzecznych, ul. Czerniakowska 124  w Warszawie budynek biurowo-warsztatowy, pom.118.