**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie przeglądu, konserwacji oraz legalizacji wagi najazdowej samochodowej**

1. **Ogólny opis usługi**

Wykonanie przeglądu, konserwacji oraz legalizacji wagi najazdowej samochodowej dla Zakładu „Południe”

1. **Dane urządzenia:**

Waga nieautomatyczna elektroniczna samochodowa klasy dokładności III Max 60 000 kg

Typ FT-111

Numer seryjny V700321747

Producent Flintec GmbH

Przetwornik tensometryczny Keli typ ZSFY-A30t

1. **Zakres usługi:**

Wykonanie przeglądu oraz konserwacji, zgodnie z poniższym:

1) Sprawdzenie pomostów:

1. Oczyszczenie elementów mocowania oraz płytek ślizgowych,
2. Sprawdzanie luzów oraz ich ewentualna regulacja,
3. Sprawdzenie połączeń kabli czujników tensometrycznych i skrzynek złącznych oraz ich oczyszczenie,
4. Sprawdzenie stanu technicznego

2) Jednostka centralna:

1. Sprawdzenie oraz regulacja napięć zasilających,
2. Sprawdzenie stanu kabli, złącz oraz elementów mocowania kabli,
3. Sprawdzenie oraz oczyszczenie płytek elektroniki,
4. Sprawdzenie stanu złącz oraz miejsc lutowania,
5. Dokonanie pomiaru rezystancji czujników tensometrycznych

3) Wyposażenie zewnętrzne: sprawdzenie prawidłowości pracy wskaźnika zewnętrznego.

4) System ważący:

1. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu,
2. Sprawdzenie wskazań wagi wg. zważonego samochodu na innej zalegalizowanej wadze,
3. Udzielenie porad w zakresie prawidłowej obsługi oraz dalszek eksploatacji wagi

5) Inne elementy systemu ważącego:

1. Sprawdzenie drukarki,
2. Sprawdzenie klawiatury,
3. Sprawdzenie wyświetlacza

Przeprowadzenie ponownej legalizacji

1. **Termin realizacji:** listopad 2025r.
2. **Miejsce realizacji:** Zakład „Południe”, ul. Syta 190/192, 02-987 Warszawa
3. **Dodatkowe informacje:**
4. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów materiałów i części niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.