Opis przedmiotu zamówienia

Serwis przetworników sond pomiaru gęstości z podziałem na zadania

Zadanie 1: Serwis urządzenia układu fotometrycznego do badania gęstości roztworu dwutlenku chloru znajdującego się na terenie Zakładu Centralnego.

- Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie dwóch przeglądów, konserwacji i kalibracji układu fotometrycznego do badania gęstości roztworu dwutlenku chloru na terenie ZCE SUW ,,Filtry’’, ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa. Urządzenie to stanowi układ technologiczny niezbędny do prawidłowej kontroli i utrzymywania wymaganych wartości badań roztworu ClO2.

- Opis urządzenia:

Układ fotometryczny mierzący stężenie ClO2 - Przetwornik + czujnik;

  - Przetwornik: Optek Inline Control;

    - Typ: C4221;

    - Model: AF26;

    - Seria: 53853;

  - Czujnik: Optek-Danulat;

    - DN25, F20;

    - 0120-2968-80;

    - DN25, TS 0/+600C;

    - PS 6 bar, PT 9 bar;

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- Demontaż oraz montaż urządzeń.

- Przegląd, konserwacja i kalibracja w/w urządzeń.

- Kontrola stanu technicznego oraz funkcjonowania układu kontrolnego.

- Potwierdzenie właściwej reakcji urządzeń kontrolnych.

- Wykonanie dodatkowych czynności podczas I przeglądu tj. dostawa i wymiana uszczelnień.

- Wykonanie dodatkowych czynności podczas II przeglądu tj. dostawa i wymiana uszczelnień oraz modułu lampowego (II przegląd).

- Sporządzenie świadectw kalibracji zawierających opis wykonanych czynności.

- Wpis do książki paszportowej,

- Wykonanie robót musi być realizowane tylko pod bezpośrednim nadzorem pracownika Zakładu Chlorowania.

- Części po stronie Wykonawcy.

- Miejskie realizacji: ZCE SUW ,,Filtry’’, ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa

- Termin realizacji usługi:

I przegląd – kwiecień 2026 r.

II przegląd – październik 2026 r.

- Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli 12 miesięcy rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag przez obie strony.

Zadanie 2: Serwisowanie przetworników, sond do pomiaru poziomu, gęstości pH, przepływu i przewodności znajdujących się na terenie Zakładu Czajka.

- Opis urządzeń oraz zakres przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia i zakres pomiarowy | Czynności do wykonania | Ilość urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośny miernik | HQ30d | - sprawdzenia sprawności wyświetlacza ( zakresu regulacji kontrastu, poprawności wyświetlanych znaków ) - sprawdzenia poprawności komunikacji z komputerem PC - sprawdzenia bufora zapisu rejestrowanych próbek - sprawdzenia aktualności oprogramowania ( Firmware ) oraz w razie potrzeby jego aktualizacja – aktualizowane oprogramowanie musi posiadać wersję w języku polskim. - oczyszczenie styków baterii | 5 |
| 2. | Sonda polowa INTELLICAL O2 | LDO10105 | - sprawdzenia poprawności komunikacji sondy z dedykowanym miernikiem HQD - sprawdzenia poprawności pomiaru sondy dla 2 punktów pracy ( zero i „na powietrzu” ) i korekta w razie stwierdzenia odchyłu większego niż gwarantowany specyfikacją techniczną urządzenia - sprawdzenia stanu zewnętrznego sondy – elementy osłonowe czujnika, stanu zewnętrznego czujnika, stanu izolacji przewodu - wymiana kapturka pomiarowego | 3 |
| 3. | Sonda polowa INTELLICAL przewodności | CDC40105 | - sprawdzenia poprawności komunikacji sondy z dedykowanym miernikiem HQD - sprawdzenia poprawności wskazań przy użyciu buforów kalibracyjnych odpowiednich do zakresu pomiarowego sondy - sprawdzenia stanu zewnętrznego sondy – elementy osłonowe czujnika, stanu zewnętrznego czujnika. | 1 |
| 4. | Podręczny przyrząd TSS | TSS Portable do pomiaru mętności/cząsteczek stałych LXV322.99.00001 | - sprawdzenia poprawności komunikacji sondy z dedykowanym przetwornikiem pomiarowym - sprawdzenia poprawności wskazań przy użyciu buforów wzorcowych odpowiednich dla zakresu pomiarowego urządzenia | 1 |

Dla pozycji nr 1 Zamawiający przewiduje 1 przegląd realizowany w I terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Posiadania wykwalifikowanego personelu oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

- Posiadania odpowiedniego potencjału technicznego.

- Posiadania oryginalnych części zamiennych lub wykazać dostęp logistyczny do części zamiennych.

- Udokumentowania wykonania wszystkich czynności stosownymi raportami serwisowymi oraz świadectwami wzorcowania. Prawidłowość wykonania poszczególnych przeglądów Zamawiający potwierdzi Protokołami częściowymi wykonania usługi, z czego Protokół z II przeglądu będzie Protokołem końcowym wykonania usługi. Protokoły będą podstawą do rozliczeń finansowych w ramach wykonanych usług. Jeżeli koszt usunięcia wykrytych w wyniku przeglądu usterek przewyższy 60% wartości urządzenia, Wykonawca opisze stan faktyczny urządzenia i przedstawi ofertę zakupu nowego urządzenia, stanowiącą załącznik do raportu.

- Termin realizacji:

I przegląd: między 15-26.04.2026 r.

II przegląd: między 14-25.2026 r.

- Miejsce realizacji: Zakład „Czajka” ul. Czajki 4/6, Warszawa.

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nieokreślone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta.

Zadanie nr 3: Serwisowanie przetworników, sond do pomiaru przewodności wody DEMI

- Przedmiot zamówienia:

Serwisowanie przetworników, sond do pomiaru przewodności wody DEMI w STUOŚ w Zakładzie Czajka

- Opis urządzeń

Konduktometryczny czujnik przewodności – 1 szt.

| Rodzaj | Dwuelektrodowy konduktometryczny czujnik przewodności |
| --- | --- |
| Producent | JUMO tecLine CR |
| Model | 202924/10-0010-1003-105-37-88-26-0 |
| Zakres | K=0,1 ; Pt100NTC |
| Medium | Woda zmiękczona pH 7-11 |

Czujnik przewodności z przetwornikiem przewodności – 1 kpl.

| Rodzaj | Czujnik przewodności, przetwornik przewodności |
| --- | --- |
| Producent | Burkert |
| Typ | 8020 + 5020 DN32 FKM; 8025 |
| Model | 8220-BC89-PDFF-C1-A-F1-L-000/00-0 ; 8225 S/N2488 00426831 |
| Medium | Woda pitna, woda demineralizowana |

- Zakres usługi

- Przegląd techniczny obejmujący:

  - demontaż/ montaż

  - czyszczenie

  - dostarczenie i wymiana uszczelek

  - sprawdzenie poprawności, ciągłości połączeń elektrycznych

  - poprawność odwzorowania wyniku pomiaru pomiędzy przetwornikiem a systemem DCS (SCADA)

  - sprawdzenie wyjściowej pętli prądowej 4-20 mA urządzenia

  - wykonanie kopii zapasowej parametrów przetwornika

  - odczyt bufora błędów, analiza bufora błędów

  - wykonanie parametryzacji celem prawidłowego działania przetwornika

- Sporządzenie i dostarczenie raportu z prac serwisowych zawierający:

  - opis wykonanych czynności

  - dokumentację fotograficzną

  - listę nastaw parametrów

  - zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji

- Termin usługi

- Przegląd serwisowy w okresie marzec – maj 2026

- Realizacja prac na instalacji po wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem.

- Miejsce usługi

Teren Zakładu „Czajka”: STUOŚ w Zakładzie „Czajka”, ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa

- Czynności dodatkowe

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ:

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nieokreślone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta