OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwisowanie urządzeń do wykrywania gazu - detektorów ozonu firmy GAZOMAT

- Ogólny opis usługi

Serwisowanie urządzenia do wykrywania gazu - detektora firmy GAZOMAT typ μGAZTOX dla Zakładu Centralnego

- Opis urządzenia:

Miernik wielogazowy μGAZTOX, nr fabryczny 11-0273

- Zakres usługi:

1) Dostawa i wymiana sensora ozonu – podczas I przeglądu w maju 2026

2) Wykonanie przeglądu, konserwacji i kalibracji czujnika miernika wraz ze sprawdzeniem progów alarmowych ozonu (I próg alarmowy 0,1 ppm, II próg alarmowy 0,2 ppm);
3) Sprawdzenie stanu akumulatorów zasilających - w przypadku konieczności ich dostawa i wymiana – zgodnie z pkt VI OPZ;
4) Sprawdzenie właściwej reakcji sensora na stężenie ozonu;
5) Dokonanie wpisu do książki paszportowej z wszystkich przeprowadzonych czynności;
6) Dostawa i wymiana sensora ozonu (podczas przeglądu w listopadzie 2026r., jeżeli zajdzie taka konieczność) – zgodnie z pkt. VI OPZ;
7) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kalibracji urządzenia.

- Termin realizacji:

a) I przegląd - maj 2026r.
b) II przegląd - listopad 2026r.
Dokładny termin realizacji usługi zostanie ustalony z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w zamówieniu zakupu.

- Miejsce realizacji: siedziba Wykonawcy
Zamawiający dostarczy urządzenie do siedziby Wykonawcy na własny koszt. Zwrot
urządzenia do Zamawiającego odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
Urządzenie należy wrócić na adres: Zakład Centralny SUW „Praga”, ul. Brukselska 21 Warszawa

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części określonych w       OPZ:

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności
wykonania dodatkowych czynności określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych sporządzonej na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

Czynności dodatkowe:

- Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający zastrzega, iż faktyczna ilość przeglądów może być mniejsza od wskazanej w niniejszym OPZ.
2) Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów materiałów i części niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
3) Wykonawca powinien wykonywać kalibrację detektora ozonu μGAZTOX za pomocą urządzenia posiadającego aktualne świadectwo wzorcowania