Część 1

Stół zabiegowy – 1 szt.

Formularz cenowy - część 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | Stół zabiegowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| B | Niezbędne wymagane do uruchomienia i eksploatacji aparatury medycznej wymienionej powyżej wyposażenie niemedyczne zgodne z OPZ (jeżeli występuje) |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. A.1  - Stół zabiegowy

| Producent, miejsce produkcji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu |
| --- | --- | --- |
|  | Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 r. |  |
|  | Stół zabiegowy mobilny. Minimum czterosegmentowy, elektromechaniczny o elektrycznej regulacji minimum: wysokości oraz segmentu pleców |  |
|  | Stół osadzony na elektromechaniczne regulowanej kolumnie |  |
|  | Regulacja elektromechanicznych funkcji stołu realizowana za pomocą ręcznego pilota |  |
|  | Podstawa stołu, kolumna oraz spodnie części segmentu głowy, pleców, siedziska oraz segmentu nożnego obudowane osłoną z tworzywa sztucznego łatwą w dezynfekcji lub jeśli stół jest wyposażony w zdejmowalne materace – stół łatwy w dezynfekcji wszystkich powierzchni wraz z materacami zdejmowanymi, pozwalający na przeprowadzenie dezynfekcji nie tylko podstawy stołu, kolumny ale także wszystkich segmentów stołu także pod materacem. Zamawiający dopuszcza obudowę podstawy stołu wykonaną ABS zabezpieczoną dwiema płytami ze stali nierdzewnej, kolumnę obudowaną panelami ze stali nierdzewnej, części segmentu głowy, pleców, siedziska oraz segmentu nożnego wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Podstawa mobilna wyposażona w minimum 4 koła jezdne z możliwością ich jednoczesnego zablokowania (centralna blokada kół) |  |
|  | Podstawa bez ostrych krawędzi, pokryta obudową z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów malowanych proszkowo, kabli, siłowników oraz śrub |  |
|  | Wymiary podstawy nie przekraczające 1300mm x 705mm |  |
|  | Całkowita długość stołu w pozycji leża minimum 1960mm |  |
|  | Szerokość powierzchni roboczej leża minimum 610mm |  |
|  | Regulacja wysokości elektromechaniczna w minimalnym zakresie od 650mm do 950mm. Sterowanie funkcją realizowane za pomocą minimum ręcznego pilota na kablu |  |
|  | Regulacja kąta segmentu pleców elektromechaniczna w minimalnym zakresie od -10° do +70° lub elektrohydrauliczna w minimalnym zakresie od – 40° do + 70°. Sterowanie funkcją realizowane za pomocą minimum ręcznego pilota na kablu |  |
|  | Regulacja kąta segmentu nożnego elektromechaniczna w minimalnym zakresie od 0° do -85° lub elektrohydrauliczna w minimalnym zakresie od – 90° do + 70° realizowana za pomocą minimum ręcznego pilota na kablu |  |
|  | Regulacja kąta segmentu głowy manualna w minimalnym zakresie od +25° od -25° realizowana za pomocą sprężyny gazowej w tylnej części oparcia pleców |  |
|  | Tapicerka segmentów stołu bezszwowa. Kolor do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia – tylko w przypadku gdy producent dopuszcza wybór koloru. |  |
|  | Wyposażenie stołu minimum: - listwy do montażu wyposażenia dodatkowego na segmencie pleców - 1 para, - wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem pleców - 1 szt., - pas mocujący z uchwytami na listwy stołu - 1 szt. |  |
|  | Stół wyposażony w niezbędne akcesoria lub/oraz okablowanie umożliwiające rozpoczęcie pracy |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz ±10% |  |
|  | Warunki gwarancji |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: minimum 24 m-ce |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie. |  |
|  | Czas naprawy – maksymalnie 5 dni roboczych od podjęcia naprawy, w przypadku braku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub maksymalnie 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu trwania gwarancji. |  |
|  | Min. 8-mio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb (w ramach umowy) minimum 4 osoby |  |