

Pieczęć Wykonawcy

**Zamawiający:**

**„Olimp Laboratories” sp. z o. o.**

**Pustynia 84F**

**39-200 Dębica**

**OFERTA**

**w postępowaniu, którego celem** jest**:**

**Spektrofotometr UV-VIS**

**P.POIR/65**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Oferenta** | **Adres Oferenta** |
|  |  |

*(niniejszy wzór oferty jest edytowalny – należy go dostosować do wymagań obowiązujących Warunków Postępowania / Specyfikacji Istotnych Warunków )*

Niniejszym, działając w imieniu Oferenta, jako [*osoba upoważniona do reprezentacji / pełnomocnik*] składam ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia – zgodnie z wymogami zawartymi w Warunkach Postępowania, za następującą cenę:

CENA OFERTOWA (łącznie) ………………………………… (netto)

(słownie:………………………………………………………………………………………………………),   
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie:……………………………………..………………..)

w tym VAT……………………,

czas realizacji: …………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymaganie spełnione | TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie jednowiązkowe, źródło światła: lampa deuterowa i halogenowa. |  |
| 2 | Zakres długości fali: nie węższy niż do 190 do 1100 nm. |  |
| 3 | Dokładność długości fali: nie gorsza niż ± 1nm (zakres długości fal 200–900 nm) |  |
| 4 | Powtarzalność długości fali: nie gorsza niż < 0,1 nm |  |
| 5 | Rozdzielczość długości fali: nie większa niż 0,1 nm. |  |
| 6 | Automatyczny wybór i kalibracja długości fali. |  |
| 7 | Szybkość skanowania: nie mniejsza niż 900 nm/min (krok co 1 nm) |  |
| 8 | Zakres pomiaru fotometrycznego: ± 3 Abs (w zakresie długości fal 200–900 nm) |  |
| 9 | Szerokość pasma spektralnego: 2 nm |  |
| 10 | Dokładność fotometryczna: nie gorsza niż 5 mAbs przy 0,0–0,5 Abs i < 1 % przy 0,50–2,0 Abs (przy 546 nm). |  |
| 11 | Liniowość fotometryczna: nie gorsza niż < 0,5 % do 2 Abs i ≤ 1 % przy > 2 Abs (ze szkłem neutralnym przy 546 nm). |  |
| 12 | Dryft fotometryczny: nie większy niż ± 0,0034 Abs |  |
| 13 | Tryby pracy: transmitancja, absorbancja, stężenie, skaning. |  |
| 14 | Kompatybilność z kuwetami prostokątnymi 10, 12, 50 i 100 mm, okrągłymi 13 mm oraz okrągłymi i prostokątnymi 25,4 mm. |  |
| 15 | Wyświetlacz TFT, dotykowy, najmniej 17 cm. |  |
| 16 | Identyfikacja testów za pomocą odczytu kodów kreskowych 2D, 10-punktowy pomiar obrotowy z eliminacją błędów. |  |
| 17 | Moduł bezprzewodowej identyfikacji metody, ID próbki oraz certyfikatu analizy |  |
| 18 | Pozostałe funkcje urządzenia:   * + Minimum 200 programów użytkownika.   + Możliwość zapisu danych: nie mniej, jak 5000 rekordów wartości (wynik, data, godzina, ID próbki, ID użytkownika) oraz 50 skanów i 50 skanów czasowych.   + Interfejsy: nie mniej niż 2 x USB typ A, 1 x USB typ B, 1 x Ethernet. |  |
| 19 | Maksymalna wysokość urządzenia: 220 mm |  |
| 20 | Maksymalna szerokość urządzenia: 500 mm. |  |
| 21 | Maksymalna głębokość urządzenia: 470 mm. |  |
| 22 | Waga urządzenia: nie większa niż 12 kg. |  |
| 23 | Dostawca ma dostarczyć dokumentację DTR i instrukcję obsługi w języku polskim. |  |
| 24 | W zestawie 200 kuwet o wymiarach 12,5x12,5x45mm wykonanych z polistyrenu. Długość drogi optycznej 10 mm, typ kuwety: półmikro (1,5 ml). |  |
| 25 | Dostawca ma zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godziny (w dni powszednie, przy zgłoszeniu od godziny 8 do 16). W czasie trwania okresu gwarancji Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych oddeleguje eksperta na miejsce zainstalowania maszyny, aby zlokalizować i usunąć usterkę. Ostateczny termin usunięcia usterki nie będzie dłuższy niż 15 dni roboczych od zgłoszenia usterki.  Za usunięcie usterki uważa się pełne przywrócenie sprawności urządzenia. Dostawca ma zapewnić dostępność części zamiennych ze szczególnym uwzględnieniem części szybkozużywających się |  |
| 26 | Dostawca ma zapewnić okres gwarancji minimum **24** miesięcy. Gwarancja oznacza bezpłatną (bez dodatkowych opłat), pełną (obejmującą wszystkie komponenty, elementy urządzenia) i nieograniczoną (bez ograniczeń czasem użytkowania na dobę) gwarancje dla urządzeń (wszystkich). Przy tym warunku zakłada się wykonywanie wszelkich czynności obsługowych i konserwacyjnych wymaganych w DTR. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z normalną eksploatacją i konserwacją. |  |
| 27 | W zakres zadania wchodzi dostawa, wniesienie, montaż, uruchomienie i szkolenie pracowników Zamawiającego. Dostawca na własny koszt dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego oraz dokona jego uruchomienia i przeszkolenia w zakresie obsługi załogę Zamawiającego, szkolenie ma być w siedzibie Zamawiającego dla grupy minimum 6 osób z zakresu obsługi urządzenia oraz minimum 2 osób z zakresu konserwacji urządzenia |  |
| 28 | Wymagane jest wykonanie zgodnie z obowiązującym prawem.  Urządzenie ma mieć wymagane prawnie certyfikaty i dopuszczenia (CE).  Certyfikat CE – musi być dołączony do dokumentacji |  |
| 29 | Materiały i Urządzenia oferowane muszą być nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, nie mogą być użytkowane przez firmy trzecie. Dopuszczalne jest ich uruchomienie przez Dostawcę w celu przeprowadzenia testów odbiorowych i pomiarów dokumentujących uzyskiwane parametry, lub w celu przeprowadzenia kontroli urzędowych |  |
| 30 | Zamówienie musi zostać zrealizowane do 6 tygodni od daty podpisania umowy |  |

# Oświadczam, że:

## Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, specyfikacją Istotnych Warunków Postepowania oraz wzorem umowy (jeśli dołączony) i zgadza się na wszelkie warunki, które z nich wynikają

## cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy/Dostawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy

## zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

## Przedstawiona przez nas oferta spełnia wszystkie wymagania techniczne oraz formalne przedstawione w Warunkach Postępowania wraz z załącznikami

## posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia;

## dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

## znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie Zamówienia oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości lub nie umorzono postępowania upadłościowego wobec niego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania;

## nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

## uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia;

## pozostaje związany niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania Ofert,

## nie posiada powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym w szczególności poprzez (dotyczy również biorących udział przy przygotowaniu oferty) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na w szczególności poprzez

### uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

### posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

### pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

* 1. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

# Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko: ………………………………………………………………

numer tel.: ………………………………………………………………

numer fax: ………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………

…………………………………………………

*(podpis osoby upoważnionej*

*do reprezentacji Wykonawcy)*