Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 6/2023/2.1POIR - Specyfikacja

Lampa szczelinowa – 1 szt

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent / Firma: | Podać |  |
| 2 | Kraj: | Podać |  |
| 3 | Urządzenie typ | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji: 2023 | Podać |  |
| 5 | Kserokopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) | TAK Podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] | Podać |  |
| 7 | Masa [kg] (nie więcej niż 25kg) | Podać |  |
| 8 | Zasilanie | Podać |  |
| CHARAKTERYSTYKA LAMPY SZCZELINOWEJ |  |  |  |
| 9. | Powiększenie okulara 12,5x | TAK |  |
| 10. | Rodzaj powiększeń: 6x,10x, 16x, 25x, 40x | TAK |  |
| 11. | Zakres PD: 49mm-77mm przy konwergencji 8 stopni 38mm-85mm przy okularach równoległych odchylenie 0 stopni | TAK |  |
| 12. | Rzeczywiste widzenie (pole) mm: 34, 22, 14, 8.5, 5.5 | TAK |  |
| 13. | Kąt zbieżności soczewki obiektywu: 13 stopni | TAK |  |
| 14. | Korekcja w zakresie -8,0D do +8,0D | TAK |  |
| 15. | Szerokość szczeliny: od 0 do 12mm | TAK |  |
| 16. | Przechylenie szczeliny pionowej: 0, 5, 10, 15, 20 (stopni) | TAK |  |
| 17. | Długość szczeliny: od 1.0 do 14 mm Oraz długość szczeliny 14mm | TAK |  |
| 18. | Zakres rotacji szczeliny: +/- 90 stopni | TAK |  |
| 19. | Filtry (zainstalowane na stałe): tzw. czysty. Neutralny gęsty, dyfuzor, niebieski, , bezczerwienny, | TAK |  |
| 20. | Zakres ruchu w osiach: - oś Z: 25mm- oś X: 107mm - oś Y: 110mm | TAK |  |
| 21. | Oświetlenie: LED (12V) wyjściowa moc LED 240k Lux (+20%) umieszczone od dołu | TAK |  |
| 22. | Możliwość podłączenia tonometru aplanacyjnego | TAK |  |
| 23. | Średnica apertury: 0,2, 1mm kwadrat, 2 ,3, 5 ,9, 14mm | TAK |  |
| 24. | Odległość ogniskowej obiektywu 107mm | TAK |  |
| 25. | Zasilanie moc wyjściowa 12VD 2,5A | TAK |  |
| 26. | Rotacja szczeliny 360 stopni ciągła, zapadki na 0 i 180 stopni | TAK |  |
| 27. | Tubus lampy i osłony płóz w kolorze szarosrebrnym, elementy okulara i obudowa obiektywu czarna, pokrętła czarne z zaślepkami szarymi, w tym pokrętło pochylenia ze skalą stopniową | TAK |  |
| CHARAKTERYSTYKA STOLIKA ELEKTRYCZNEGO |  |  |  |
| 28. | Stolik elektryczny na jedno urządzenie | TAK |  |
| 29. | Podstawa: 4-kółka (wszystkie niezależnie blokowane) | TAK |  |
| 30. | Obciążenie maksymalne: 65kg +/- 2kg | TAK, podać |  |
| 31. | Wysokość blatu nad podłożem: Min: 661 mm Max: 911 mm | TAK, podać |  |
| 32. | Wielkość blatu: min. 650mm x 450mm Max. 670mm x 460mm | TAK |  |
| 33. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Uwaga :

- wymagane urządzenie fabrycznie nowe;

- opis w kolumnie „Parametr oferowany”– oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanego parametru lub niewypełnienie pola „Parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty.